## Sheet2
上海临床研究中心医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：手术无影灯（含中置摄像）
采购编号： 0024-000100602 预算总价：1,200,000.00元
预算单价：240,000.00元/套 采购数量：5套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
本次采购2类无影灯，共5套。每套包含不同数量的手术灯，总计6台，其中包括： 一、4套4台高端手术无影灯带中置高清摄像（手术无影灯（含中置摄像）A）（为本包件核心产品） 二、1套2台中高端手术无影灯带中置高清摄像（手术无影灯（含中置摄像）B） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
（手术无影灯（含中置摄像）A*4）一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于手术室等临床抢救治疗中的照明使用。
二、主要技术参数
2.1 | 手术无影灯A悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕 C 臂旋转范围：无限位 |  | 3 | 是
2.2 | 手术无影灯A光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤150mm，最大光斑直径d10为≥290mm |  | 3 | 是
2.3 | 手术无影灯A具有多功能操作手柄，能够通过操作手柄同时实现光斑和照度调节，同时多功能手柄具备自定义功能，可切换光斑、照度、色温及腔镜模式。（提供证明文件） |  | 3 | 是
2.4 | 手术无影灯A灯头≥IP54防水防尘等级。提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告证明） |  | 2 | 是
2.5 | 手术无影灯A在阴影管理模式开启状态，6级照度模式下，单遮板深腔无影率为≥100%，双遮板深腔无影率为≥100%。 |  | 3 | 是
2.6 | 手术无影灯A具备智能阴影管理功能，双母灯可联动补光，补偿因为医生头部遮挡造成的光线损失。（提供证明文件） |  | 3 | 是
2.7 | 手术无影灯A具备分术式调光功能，可一键切换≥6种不同光照模式，可根据手术种类存储自定义设置。（提供证明文件） |  | 3 | 是
2.8 | 手术无影灯A可通过数字化手术室无线PAD远程控制，可以控制手术灯光斑、照度及色温，与手术灯臂控面板图样一致。（提供无影灯臂控图片以及数字化原型化控制界面截图） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 23
三、一般技术参数
3.1 | 手术无影灯A显色指数Ra≥ 97，显色指数R9≥ 97。（提供证明文件） |  | 0.5 | 是
3.2 | 手术无影灯A具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。（提供证明文件） |  | 0.5 | 是
3.3 | 手术无影灯A灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，灯头操作扶手与灯头一体成型，同时满足灯头照度≥10级可调节，同时具备一键腔镜模式。（提供证明文件） |  | 0.5 | 是
3.4 | 手术无影灯A采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。（提供证明文件） |  | 0.5 | 是
3.5 | 手术无影灯A配置的无线摄像与多功能手柄无工具快速更换；多手术间共享摄像头。（提供证明文件） |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 3
技术参数总计分值 |  |  | 26
（手术无影灯（含中置摄像）B*1）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于手术室等临床抢救治疗中的照明使用。
二、主要技术参数
2.1 | 手术无影灯B光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤150mm，最大光斑直径d10为≥270mm。 |  | 2 | 是
2.2 | 手术无影灯B-1灯头≥IP54防水防尘等级。手术无影灯B-2灯头≥IP55防水防尘等级。 |  | 2 | 是
2.3 | 手术无影灯B-1在阴影管理模式开启状态，6级照度模式下，单遮板深腔无影率为≥100%，双遮板深腔无影率为≥100%。 |  | 2 | 是
2.4 | 手术无影灯B-2腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔，同时光斑均匀性不低于50%，照度不低于3000lux。（提供证明文件） |  | 2 | 是
2.5 | 手术无影灯B-2灯头符合现代层流手术室感控要求，扰流指数≤22%。 |  | 2 | 是
2.6 | 手术无影灯B可通过数字化手术室无线PAD远程控制，可以控制手术灯光斑、照度及色温，与手术灯臂控面板图样一致。（提供无影灯臂控图片以及数字化原型化控制界面截图） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 13
三、一般技术参数
3.1 | 手术无影灯B采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。（提供证明文件） |  | 0.5 | 是
3.2 | 手术无影灯B配置的无线摄像与多功能手柄无工具快速更换；多手术间共享摄像头（提供证明文件） |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 1
技术参数总计分值 |  |  | 14
综合技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 手术无影灯1基本配置： 天花吊顶装饰组件*1，双灯悬吊系统*1，灯头（带阴影管理、柔光护眼、腔镜环境光）*2，灭菌手柄*5，快接多功能手柄*2，无线中置摄像*1 手术无影灯2基本配置： 天花吊顶装饰组件*1，双灯悬吊系统*1，灯头*2，灭菌手柄*2，快接多功能手柄*2，无线中置摄像*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥2次
4.6 | 培训 | 1.提供2次以上的临床操作培训，旨在确保医护人员能够熟练掌握设备的基本操作流程和日常使用规范。如参与老师未能熟练掌握，需再次组织，直至熟练掌握为止。 2.提供维修人员培训， 包括拆卸与组装、故障诊断、零部件更换、软件更新等。 3.提供产品原厂终身免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有有固定的售后服务机构。修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间12小时，到场时间48小时。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，具有售后服务办公室、售后服务人员和设备的零配件备件库，满足5.1款响应时间的要求，确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。