## 包3采购需求
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第3包）
项目名称：4K荧光超声导航内窥镜摄像声镜联合系统
采购编号：0024-W000110742 预算总价：2200000 元
预算单价：2200000 元/套 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：√ 第二类 √ 第三类
面向企业分类：面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息，所投标机型，能够在买方所在城市环境条件下正常操作使用，环境条件包括：电源、气候、温度、湿度等条件。 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：与超声诊断仪、医用内窥镜/3D电子内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光4k影像。 |  | / | /
1.4 | 获得有效的国家药品监督管理局（NMPA）颁发的中华人民共和国医疗器械注册证，并在投标文件内提供该证书的复印件 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 摄像系统主机：具备3D 和 2D 画面信号的4K图像处理性能，能够输出 ≥3840*2160 和 ≥4096*2160 超高清像素影像。支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描，像素 ≥800 万 |  | 0.2
2.2 | 摄像系统主机：具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断 |  | 0.2
2.3 | 摄像系统主机： 至少支持八种图像模式，包括白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光主屏 - 四分屏、绿色荧光 - 四分屏、黑白荧光 -四分屏、彩色荧光 - 四分屏。不同图像能够于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况 |  | 0.2
2.4 | 摄像系统主机：颜色风格≥4种，满足不同临床医生的色彩风格喜好 |  | 0.2
2.5 | 摄像系统主机：具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度 |  | 0.2
2.6 | 摄像系统主机：采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示 |  | 0.2
2.7 | 摄像系统主机：内置4K刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出 |  | 0.2
2.8 | 摄像系统主机：自带内置 USB3.0 接口刻录系统，具有≥4种录像格式选择，可录制3D和2D格式视频。USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。可同时两个 USB 存储设备。当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储 |  | 0.2
2.9 | 摄像系统主机：具有去网格功能，便于连接纤维镜使用 |  | 0.2
2.10 | 摄像系统主机：具有自动对焦功能，可短按AF键实现一键对焦 |  | 3 | 是
2.11 | 摄像系统主机：具有画幅自适应调控功能开关，可根据临床需要，选择开启 |  | 0.2
2.12 | 摄像系统主机：具有3D自动旋转功能，可实现3D显示模式下旋转回正功能。可实现3D 和 2D 图像之间的一键切换和自动旋转切换 |  | 3 | 是
2.13 | 摄像系统主机：具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号， 2 路高清信号 |  | 0.2
2.14 | 摄像系统主机：信号输出方式应至少包括一路12G-SDI和两路HDMI，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理 |  | 0.2
2.15 | 摄像系统主机：具备扩展声镜融合功能，术中超声的图像和内窥镜的图像可在内镜显示器上实时同屏显示，且两幅图像大小均可调节 |  | 3 | 是
2.16 | 3D电子镜：防电击程度分类：防除颤 CF 级别I 类 |  | 0.2
2.17 | 3D电子镜：采用双路4K CMOS, 支持 3840*2160 和4096*2160 像素超高清图像显示 |  | 3 | 是
2.18 | 3D电子镜：前端镜头+握持手柄整体重量≤420g，轻便易操作 |  | 0.2
2.19 | 3D电子镜：具有≥3个按键，均可自定义设置 |  | 0.2
2.20 | 3D电子镜：整体支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌方式 |  | 3 | 是
2.21 | 4K荧光摄像头：重量≤ 240g |  | 0.2
2.22 | 4K荧光摄像头：可耐受环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式 |  | 0.2
2.23 | 4K荧光摄像头：防护等级：≥IPX7 |  | 0.2
2.24 | 4K荧光摄像头：采用CMOS逐行扫描成像 |  | 0.2
2.25 | 4K荧光摄像头：具有≥3个自定义摄像头按键，能支持6个自定义功能，有20种可定义功能。可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置 |  | 0.2
2.26 | 光学镜：支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式 |  | 0.2
2.27 | 光学镜：直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；视场中心角分辨率≥7.0C/(°)；具备大景深光学视管，有效景深3mm-190mm； |  | 0.2
2.28 | 光源主机：支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源 |  | 0.2
2.29 | 光源主机：采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整 |  | 0.2
2.30 | 光源主机：设备类型：Ⅰ类除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要 |  | 0.2
2.31 | 光源主机：冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm；输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度 |  | 0.2
2.32 | 光源主机：LED灯泡工作寿命≥60000小时，节约医院后续维护成本 |  | 0.2
2.33 | 光源主机：光输出孔直径为7.2 ± 0.5 mm，光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,确保照明充足 |  | 0.2
2.34 | 光源主机：光源与摄像主机具备联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡 |  | 3 | 是
2.35 | 光源主机：光源具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光 |  | 0.2
2.36 | 气腹机：流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求；压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg |  | 0.2
2.37 | 气腹机：采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息 |  | 0.2
2.38 | 气腹机：具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求 |  | 0.2
2.39 | 气腹机：具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示 |  | 0.2
2.40 | 气腹机：具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min |  | 0.2
2.41 | 气腹机：气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复 |  | 0.2
2.42 | 气腹机：与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。 |  | 0.2
2.43 | 显示器：4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸，可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式；支持4K 60Hz超高清显示 |  | 0.2
2.44 | 显示器：具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口和3G-SDI或DVI的全高清接口，可分别满足4K图像和全高清图像显示 |  | 0.2
2.45 | 显示器：最大背光亮度≥1750cd/m2，对比度≥1000000，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；像素效率99.99% |  | 0.2
2.46 | 摄像系统台车：具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜设备，省时省力 |  | 0.2
2.47 | 摄像系统台车：具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳 |  | 0.2
2.48 | 超声设备：≥15寸无缝纯平投射式电容屏 |  | 3 | 是
2.49 | 超声设备：机器内置≥3个探头接口，可同时激活（无需扩展器） |  | 3 | 是
2.50 | 超声设备：≥4个USB 3.0接口 |  | 0.2
2.51 | 超声设备：数字波束增强器，支持多倍波束合成 |  | 0.2
2.52 | 超声设备：支持多功能台车（包含：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架） |  | 0.2
2.53 | 超声设备：支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） |  | 0.2
2.54 | 超声设备：二维灰阶模式（接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理）：支持组织谐波成像，组织特异性成像 |  | 0.2
2.55 | 超声设备：支持组织谐波成像 |  | 0.2
2.56 | 超声设备：多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 |  | 0.2
2.57 | 超声设备：支持频率复合成像，空间复合成像，斑点抑制成像 |  | 0.2
2.58 | 超声设备：M型成像模式：支持彩色M型，解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转 |  | 0.2
2.59 | 超声设备：彩色多普勒成像（支持包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |  | 0.2
2.60 | 超声设备：频谱多普勒成像:脉冲多普勒、高脉冲重复频率,连续多普勒 |  | 0.2
2.61 | 超声设备：一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变） |  | 0.2
2.62 | 超声设备：支持一键实现全屏放大，可支持≥10倍局部放大（支持前端、后端放大） |  | 0.2
2.63 | 超声设备：支持手动触摸屏上注释，支持手动触摸屏上包络测量，支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） |  | 0.2
2.64 | 超声设备：常规测量软件包（包括多普勒测量，妇科/产科测量，心脏功能测量） |  | 0.2
2.65 | 超声设备：支持穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 |  | 0.2
2.66 | 超声设备：支持彩色多普勒血流速度定点测量技术 |  | 0.2
2.67 | 超声设备：电影回放功能：所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） |  | 0.2
2.68 | 超声设备：最大显示深度:≥39cm |  | 0.2
2.69 | 超声设备：系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。 |  | 0.2
2.70 | 超声设备：电影回放及原始数据处理：支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)，图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式≥8种、M模式≥5种、彩色模式≥5种、PW模式≥10种 |  | 0.2
2.71 | 超声设备：支持≥1TB 硬盘 |  | 3 | 是
2.72 | 超声设备：内置超声工作站，多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 |  | 0.2
2.73 | 超声设备：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 |  | 0.2
2.74 | 超声设备：支持HDMI、USB3.0接口、网络接口，并支持数据无线传输，支持DICOM |  | 0.2
主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 40
主要技术参数 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 配置包含摄像系统主机*1台，气腹机*1台，医用内窥镜冷光源*1台，4K荧光摄像头*1根，4K荧光镜*1根，3D电子镜*1根，导光束*2根，3D医用显示器*1台，摄像系统台车（含显示器挂架）*1套，腹腔镜消毒盒*2个，超声设备主机*1台，超声设备台车*1台，超声凸阵探头*1把，超声线阵探头*1把。供应商应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 供应商应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | √需要
供应商负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。
4.5 | 调试 | 供应商负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 供应商有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 供应商有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
供应商应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
供应商需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”的价格，且按招标人要求的数量及时限向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或供应商）免费提供。(须提供承诺函并加盖供应商公章，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
供应商应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
供应商承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或供应商）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或供应商）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章,并注明投标文件中该书面承诺所在的页码。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市第一人民医院(南部)上海市松江区新松江路650号,医院指定地点。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 30 天内
6.3 | 交付状态 | 供应商负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，完成就位、安装、调试、培训直至验收合格。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具，并且采购人收到货物及其发票后30日内，支付100%全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起，可消毒部分质量保证期≥ 12 个月，不可消毒部分≥ 60 个月。质量保证期内，供方免费提供保修服务（包括各种原因引起的故障）。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取