## 包1采购需求
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第1包）
项目名称：腹腔内窥镜手术系统
采购编号：0024-W000110744 预算总价： 12000000 元
预算单价：12000000 元/套 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：√ 第二类 √ 第三类
面向企业分类： √ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品： √ 否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息，所投标机型，能够在买方所在城市环境条件下正常操作使用，环境条件包括：电源、气候、温度、湿度等条件。 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：能由医生利用主从操控系统对于微创手术器械进行控制，用于成人和小儿的泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科腔镜手术 |  | / | /
1.4 | 获得有效的国家药品监督管理局（NMPA）颁发的中华人民共和国医疗器械注册证，并在投标文件内提供该证书的复印件 |  | / | /
二、主要技术参数
1 | 提供医生控制台，该控制台可以为医生提供清晰的3D图像，并能够提供手术操作所必须的控制信号输入 |  | 0.1
1.1 | 主控制臂 |  | / | /
1.1.1 | 提供适合医生左手操控的控制臂和适合医生右手操控的控制臂，左手操控臂和右手操控臂能同时使用。 |  | 0.1
1.1.2 | 主控制臂应配备指压开关，能调整单个主控制臂的舒适位置 |  | 0.1
1.1.3 | 具备等比例缩放运动幅度功能，≥3级可调 |  | 0.1
1.1.4 | 无外露连接电缆连接方式 |  | 0.1
1.1.5 | 手柄基座可与3D立体目镜基座相对调整 |  | 0.1
1.1.6 | 提供力呈现功能 |  | 2 | 是
1.1.6.1 | 提供力呈现戳卡，通过硬件接收力 |  | 0.1
1.1.6.2 | 提供力呈现戳卡配套用穿刺针 |  | 0.1
1.1.6.3 | 提供力呈现软件，通过图像界面呈现力 |  | 0.1
1.1.6.4 | 力呈现功能精度≤±1N |  | 0.1
1.2 | 立体监视器 |  | / | /
1.2.1 | 无需佩戴3D眼镜即可实现三维视野 |  | 2 | 是
1.2.2 | 光学视野左右各一个，实现三维立体影像 |  | 0.1
1.2.3 | 分辨率≥1920×1080 |  | 0.1
1.2.4 | 画中画模式可以同时支持≥2路外接信号，支持种类≥4种，包括超声、心电图、CT以及其他类型内窥镜图像信号； |  | 0.1
1.2.5 | 器械出术野画面指示功能 |  | 0.1
1.2.6 | 器械指示状态≥5种，至少包括器械名称，是否激活，当前激活功能，剩余寿命 |  | 0.1
1.2.7 | 内窥镜指示状态≥5种，至少包含内窥镜安装状态、内窥镜视向角、旋转角度、正负方向（30°内窥镜适用）、是否激活等 |  | 0.1
1.2.8 | 机械臂碰撞指示，在立体监视器画面中，如机械臂碰撞可进行视觉指示 |  | 0.1
1.2.9 | 3D立体目镜角度可独立调整 |  | 0.1
1.2.10 | 主控制臂和医生扶手可独立相对调整 |  | 0.1
1.2.11 | 具备内置麦克风 |  | 0.1
1.3 | 控制面板 |  | / | /
1.3.1 | 具有触摸控制面板 |  | 2 | 是
1.3.2 | 人体工学控制器≥5组10方向，包括：医生扶手高度，主控制臂高度，立体监视器高度，立体监视器角度的主动调整，以及脚踏面板的前后被动调整 |  | 2 | 是
1.3.3 | 具备电源开关键 |  | 0.1
1.3.4 | 具备紧急停止键 |  | 0.1
1.4 | 脚踏面板 |  | / | /
1.4.1 | 操作手柄离合踏板1个 |  | 0.1
1.4.2 | 内窥镜控制踏板1个 |  | 0.1
1.4.3 | 器械臂切换踏板1个 |  | 0.1
1.4.4 | 智能踏板，单极、双极各两组 |  | 0.1
1.5 | 视频音频连接 |  | / | /
1.5.1 | 具备视频接口≥1组 |  | 0.1
1.5.2 | 具备音频接口≥1组 |  | 0.1
1.6 | 具备5G远程功能扩展组件，已开展至少四个不同临床专业的远程人体手术（需提供相关文献或报道作为依据） |  | 2 | 是
1.7 | 后备电源提供≥6分钟的后备电力 |  | 0.1
2 | 患者手术平台：位于患者手术床边，可实现移动、顶盘升降、吊臂调整，并具有调整臂和工具臂，可以实现针对不同术式的摆位匹配和手术操作执行。 |  | 0.1
2.1 | 机械臂 |  | / | /
2.1.1 | 数量≥4臂 |  | 2 | 是
2.1.2 | 术中可变机械臂位置 |  | 0.1
2.1.3 | 具备机械臂LED指示灯，颜色≥5 |  | 0.1
2.1.4 | 吊杆式支持结构 |  | 0.1
2.1.5 | 具备器械变化引导 |  | 0.1
2.1.6 | 具备内窥镜可以安装在任意一个机械臂上的功能 |  | 0.1
2.2 | 控制舵 |  | / | /
2.2.1 | 具备控制舵触摸板 |  | 2 | 是
2.2.2 | 具备控制舵手柄 |  | 0.1
2.2.3 | 可提供铺单吊杆布署方式 |  | 0.1
2.2.4 | 智能一键收纳模式 |  | 0.1
2.2.5 | 智能一键展开模式 |  | 0.1
2.3 | 其他功能 |  | / | /
2.3.1 | 后备电源提供≥6分钟的后备电力 |  | 0.1
2.3.2 | 智能手术平台移动驱动电机提供手术平台各方向移动功能 |  | 0.1
2.3.3 | 提供激光引导指示及功能 |  | 0.1
3 | 图像平台 |  | / | /
3.1 | 同品牌影像处理主体设备，具备独立成像能力 |  | 2 | 是
3.1.1 | 具备内窥镜图像处理器，能够处理3D图像 |  | 0.1
3.1.2 | 具备配置USB接口用于静态图像捕获存储 |  | 0.1
3.1.3 | 视频接口≥4组 |  | 0.1
3.2 | 具备可多层置物图像车 |  | 0.1
3.2.1 | 具备内窥镜托架，能够方便放置内窥镜 |  | 0.1
3.2.2 | 具备内置麦克风 |  | 0.1
3.2.3 | 具备液晶显示器 |  | 0.1
3.2.3.1 | 尺寸≥27英寸 |  | 0.1
3.2.3.2 | 具备同步图像显示 |  | 0.1
3.2.4 | 接口 |  | / | /
3.2.4.1 | 能量工具接口≥3个 |  | 0.1
3.2.4.2 | 网络接口≥1个 |  | 0.1
3.3 | 内窥镜 |  | / | /
3.3.1 | 提供同品牌胸腹腔内窥镜手术系统专用三维电子内窥镜≥1支，视向角30°，分辨率：≥1080P，图像：3D/2D |  | 2 | 是
3.3.2 | 具备自动白平衡校准 |  | 0.1
3.3.3 | 具备自动3D校准功能 |  | 0.1
3.3.4 | 具备“除烟”功能 |  | 0.1
3.3.5 | 具备“血管增强”功能 |  | 2 | 是
3.3.6 | 图像数字化放大比例调节≥3种 |  | 2 | 是
3.3.7 | 内窥镜镜头摄像头一体化设计 |  | 0.1
3.3.8 | 内窥镜重量≤300g |  | 0.1
3.3.9 | 内窥镜提供调节按钮 |  | 0.1
3.3.10 | 内窥镜可视范围≥80° |  | 0.1
3.3.11 | 内窥镜可视范围≥90° |  | 2 | 是
3.3.12 | 内窥镜直径≤10.5mm |  | 2 | 是
3.3.13 | 动态调整功能 |  | 0.1
3.3.14 | 内窥镜使用寿命≥300次 |  | 0.1
3.3.15 | 非翻转操作下，内窥镜控制旋转角度≥200° |  | 2 | 是
3.3.16 | 具备一键自动180°翻转功能 |  | 0.1
4 | 具备三种以上安全联锁装置 |  | 0.1
4.1 | 具备医生控制台探测传感器，术者在视野离开3D图像时，手术被暂停 |  | 0.1
4.2 | 具备器械姿态三个关节边界力反馈，手术器械在器械操作边界时，主手产生边界力提示 |  | 0.1
4.3 | 具备报警锁定功能 |  | 0.1
4.4 | 具备紧急制动开关，术者可使用紧急制动开关停止手术臂运动 |  | 0.1
4.5 | 具备松手检测功能，当操作者手指从指套种离开后，设备检测到相关信号后进入主手锁定状态 |  | 0.1
4.6 | 具备三臂手术功能 |  | 0.1
4.7 | 具备设备故障诊断功能 |  | 0.1
5 | 光源装置 |  | / | /
5.1 | 具备独立LED冷光源 |  | 0.1
5.1.1 | 具备一键休眠模式 |  | 0.1
5.1.2 | 光源寿命≥30000h |  | 0.1
5.2 | 具备调节按键 |  | 0.1
5.2.1 | 具备≥20级的亮度调整 |  | 0.1
6 | 提供能够满足10例外科手术（含胸腹腔内窥镜手术）的使用需要的配套手术器械及配件 |  | 3.3 | /
7 | 提供内窥镜消毒盒，可满足内窥镜的整体灭菌 |  | 0.1
8 | 提供人体工程学手术椅 |  | 1
主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 供应商应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 供应商应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | √需要
供应商负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件。由于拟购设备需要联网，涉及网口相关改造，送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供应商须提供具体网口改造方案（网口改造其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
4.5 | 调试 | 供应商负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 供应商有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 供应商有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求上海设有厂家维修部，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 质量保证期满后整机年保修价格≤7%投标总价； 且必须在由供应商出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由供应商出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
供应商应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
供应商需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”的价格，且按招标人要求的数量及时限向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或供应商）免费提供。(须提供承诺函并加盖供应商公章，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
供应商应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
供应商承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或供应商）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或供应商）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章,并注明投标文件中该书面承诺所在的页码。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市第一人民医院(南部)上海市松江区新松江路650号,医院指定地点。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 30 天内
6.3 | 交付状态 | 供应商负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，完成就位、安装、调试、培训直至验收合格。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具，并且采购人收到货物及其发票后30个日内，支付100%全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于12个月。质量保证期内，供方免费提供保修服务（包括各种原因引起的故障）。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取