## 包2采购需求
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第2包）
项目名称：眼科高端影像系统：眼科光学相干断层扫描仪
采购编号：0024-W000110743 预算总价：3000000 元
预算单价：3000000 元/台 采购数量：1 台
所属医疗设备类别： √ 第二类 √ 第三类
面向企业分类： √ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：√ 否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息，所投标机型，能够在买方所在城市环境条件下正常操作使用，环境条件包括：电源、气候、温度、湿度等条件。 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：能够实现无创广角眼部断层成像、血管成像。能够满足对角膜、玻璃体、视网膜和脉络膜相关疾病的观察、判断及科学研究。能够实现眼后节断层成像及血流成像，用于眼底疾病诊断所需的定量与定性临床分析；能够实现眼前节断层成像及血流成像，用于屈光、白内障、角膜疾病等定量与定性临床分析。 |  | / | /
1.4 | 获得有效的国家药品监督管理局（NMPA）颁发的中华人民共和国医疗器械注册证，并在投标文件内提供该证书的复印件 |  | / | /
二、主要技术参数
2.1 | OCT性能要求 |  | / | /
2.1.1 | OCT成像技术：扫频源光学相干断层成像技术 |  | 0.5
2.1.2 | OCT光源：扫频激光 |  | 0.5
2.1.3 | OCT光源中心波长≤1050nm |  | 3 | 是
2.1.4 | OCT扫描速度≥200,000 A-scans/s |  | 0.25
2.1.5 | OCT轴向光学分辨率≤3.8um |  | 0.25
2.1.6 | OCT后节线扫描成像范围≥26mm |  | 0.25
2.1.7 | OCT后节扫描深度≥12mm |  | 3 | 是
2.1.8 | OCT前节成像宽度≥18mm |  | 0.25
2.1.9 | OCT前节成像深度≥16mm |  | 0.25
2.2 | 眼底成像性能要求 |  | / | /
2.2.1 | 眼底成像：采用共聚焦点扫描成像技术 |  | 0.25
2.2.2 | 眼底成像光源：发光二极管 |  | 0.25
2.2.3 | 眼底成像光源波长≥820nm |  | 0.25
2.2.4 | 眼底成像范围≥ 40°* 40° |  | 0.25
2.3 | 血流成像性能要求 |  | / | /
2.3.1 | 具备OCT血流成像功能 |  | 0.25
2.3.2 | 单次血流成像范围≥26mm*21mm |  | 0.25
2.3.3 | 具备血流拼图功能，自动拼接≥5张血流图像 |  | 0.25
2.3.4 | 血流成像分辨率≤5.8μm/pixel |  | 0.25
2.3.5 | 具备基于深度学习的人工智能分层，分层调整可自动扩展范围 |  | 3 | 是
2.3.6 | 血流成像分层包含基础分层：浅层血管复合体、深层血管复合体、视网膜无血管层、脉络膜毛细血管层、脉络膜层，扩展分层：玻璃体层、放射状毛细血管网、浅层血管网、中层毛细血管网、深层毛细血管网。 |  | 3 | 是
2.3.7 | 可增加全局用户自定义分层，每次打开数据直接显示用户自定义分层的OCTA enface分析 |  | 3 | 是
2.3.8 | 具备全层去伪影功能，在OCTA及断层图像上的血流信号均可去除血流伪影 |  | 0.25
2.3.9 | 血流成像量化功能：血流密度、灌注面积、无灌注面积、FAZ大小、周长、近似圆指数等参数组合,量化数值可直接导出成表格 |  | 0.25
2.3.10 | 血流密度测量可选择排除大血管 |  | 3 | 是
2.4 | 眼后节分析功能要求 |  | / | /
2.4.1 | 具备对三维数据的视网膜、脉络膜、神经纤维等厚度分析，并能自动量化厚度值及导出数值表格 |  | 0.25
2.4.2 | 动态C-scan显示，C-scan平面可根据组织结构自适应变化 |  | 3 | 是
2.4.3 | 视盘三维扫描，神经纤维层厚度分析可调整ONH中心位置 |  | 0.25
2.4.4 | 自动量化杯盘比、神经纤维厚度、视杯视盘面积、盘沿面积等组合参数 |  | 0.25
2.4.5 | 具备神经纤维厚度正常值对比分析功能 |  | 0.25
2.4.6 | 可对视网膜脱离进行分析，自动量化PED的大小及体积 |  | 3 | 是
2.4.7 | 可对视网膜下积液自动识别并计算面积体积 |  | 3 | 是
2.4.8 | 可对脉络膜大中血管进行自动识别并计算血管体积及血管指数 |  | 0.25
2.5 | 眼前节分析功能要求 |  | / | /
2.5.1 | 内置前节镜头无需手动更换 |  | 3 | 是
2.5.2 | 具备三维眼前节成像功能 |  | 0.25
2.5.3 | 角膜到晶体后表面一次成像，可显示双侧房角及全景前房 |  | 0.25
2.5.4 | 具备青光眼分析功能，具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积、前房深度、巩膜突间距、晶状体拱高等参数计算功能 |  | 0.25
2.5.5 | 具备ICL观察及拱高测量功能 |  | 0.25
2.5.6 | 具备泪河高度测量功能 |  | 0.25
2.5.7 | 具备角膜瓣厚度测量功能 |  | 0.25
2.5.8 | 具备角膜上皮层自动分割及厚度量化功能 |  | 0.25
2.6 | 扫描模式：眼底：单线扫描、多线扫描、 星形扫描 、 黄斑及视盘3D成像及血流成像扫描；前节：前节线扫描、前节星形扫描、前节3D扫描、前节血流成像扫描；精确随访：黄斑、青光眼随访扫描 |  | 0.25
2.7 | 扫描模式调节：长度、间距、位置、角度均可调节 |  | 0.25
2.8 | 可根据用户习惯，自定义常用扫描模式 |  | 0.25
2.9 | 可自定义量化图形，如圆形、网格、ETDRS环大小等，并导出量化数据表格，用于统计分析 |  | 0.25
2.1 | 具备一键全自动对准功能，包含瞳孔自动居中、工作距离自动调节、OCT图像自动居中及对焦、OCT信号自动调节至最强信号等 |  | 0.25
2.11 | 具备实时眼动追踪功能，追踪速度≥60帧/秒 |  | 0.25
2.12 | 屈光补偿范围：从-20D到+20D |  | 0.25
2.13 | 最小瞳孔要求≤2mm |  | 0.25
2.14 | 固视灯：可调节内固视灯及外固视灯 |  | 0.25
主要技术参数要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 供应商应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 供应商应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | þ需要 ¨不需要
供应商负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件。
4.5 | 调试 | 供应商负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 供应商有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 供应商有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求上海设有厂家维修部，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
供应商应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
供应商需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”的价格，且按招标人要求的数量及时限向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或供应商）免费提供。(须提供承诺函并加盖供应商公章，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
供应商应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
供应商承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或供应商）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或供应商）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章,并注明投标文件中该书面承诺所在的页码。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市第一人民医院(北部)上海市虹口区海宁路100号,医院指定地点。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 30 天内
6.3 | 交付状态 | 供应商负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，完成就位、安装、调试、培训直至验收合格。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具，并且采购人收到货物及其发票后30日内，支付100%全部货款。
如果中标产品为进口货物，供货人在提交发票的同时，必须提供关于货物的进口关税专用缴款书（复印件）和进口增值税专用缴款书（复印件），要求内容完整、字迹清晰、无涂改、无遮挡。如不能提供或提供材料不详实的，医院有权拒绝支付货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60 个月。质量保证期，供方免费提供保修服务（包括各种原因引起的故障）。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取