## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：数字化平板胃肠机
采购编号： 预算总价：180万元
预算单价：180万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 ¨第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于胃肠道透视摄影检查，获得影像供诊断用
二、关键技术参数★
1 | 为保证设备运行稳定,易损件球管需为整机制造商生产 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 床体具有电动升降功能，方便儿童上下床,床面可调高度范围≥20cm |  | 3分 | 是
2 | 提供儿童低剂量透视平台，最大透视管电流≤5mA |  | 3分 | 是
3 | 连续摄影采集像素及速率≥15fps |  | 3分 | 是
4 | 脉冲透视速率可选挡位≥4 挡位，可根据临床检查需求切换 |  | 3分 | 是
5 | 动态平板类型：整板动态平板探测器，非晶硅碘化铯材料，无线传输且平板可移出至床体外，方便轮椅以及特殊体位拍摄,平板尺寸≥17x17英寸 |  | 3分 | 是
四、一般技术参数
1 | 床体可电动倾斜，倾斜角度范围至少覆盖－25度～+85 度 |  | 2分 | 否
2 | 高压发生器功率≥50kW |  | 2分 | 否
3 | 电流时间积≥800mAs |  | 2分 | 否
4 | 球管焦点焦点数量≥2个，小焦点≤0.7mm，大焦点≥1.2mm |  | 2分 | 否
5 | 球管焦点可根据拍摄部位自动切换，球管大焦点功率≥90kW |  | 2分 | 否
6 | 球管阳极热容量≥400kHu |  | 2分 | 否
7 | 动态平板可选视野≥5视野 |  | 2分 | 否
8 | 动态平板探测器重量≤4kg |  | 2分 | 否
9 | 动态平板像素点≤160μm |  | 2分 | 否
10 | 从曝光到获得预示图像的最短时间≤1s |  | 1分 | 否
11 | 一体化控制台显示器数量≥2台 |  | 2分 | 否
12 | 透视存储≥900 每序列 |  | 1分 | 否
13 | 图像工作站硬盘容量≥500G |  | 1分 | 否
14 | 硬盘存储≥60000幅 |  | 1分 | 否
15 | 具有实时动态高亮度控制功能、具有实时动态图像显示、回放功能、具有实时边缘增强功能、窗宽、窗位调整功能 |  | 1分 | 否
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 高压发生器*1个、X线管组件*1套、限束器*1套、床体及附件*1组、无线动态平板探测器*1块、数字图像采集处理系统*1套、主显示器*2台、DICOM协议软件包*1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册，在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月（含球管及平板探测器）,并提供原厂售后服务承诺 2、提供资料如售后服务承诺书，用户手册（含维护保养），预安装指南，维修手册。质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。 3、保修期内，每年提供至少2次定期维护
3 | 质保期外维保内容 | 质保期外设备在使用过程中出现功能异常时，投标人需提供服务热线支持和帮助。根据用户反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、保修期满后，年度保修合同价不高于投标产品总价的6%（全保），且必须由制造商出具的售后服务承诺书，并承诺保修期满后的整机年保修价格不超过上述约定比例，具体年保修价格可在约定范围内由甲乙双方进行协商。 2、列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书，其中球管更换价格≤8万元，平板更换价格≤40万元。 3、移机费用（包括运输费用、安装调试费用等）、保养费用请制造商自报 4、投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用