## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：心脏超声诊断仪
采购编号： 预算总价：170万元
预算单价：170万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主要用于新生儿、儿童、成人心脏、血管等超声诊断
二、关键技术参数★
1 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |  | / | 是
2 | 探头接口选择：≥ 4 个，微型非针式，并激活可互换通用 |  | / | 是
3 | 动态范围≥320 dB |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 主机支持儿童单晶体相控阵探头，扇扫角度：≥120度。 |  | 2 分 | 是
2 | 主机可支持单晶体探头≥ 12支，单晶体探头技术:支持相控阵、凸阵、微凸阵和线阵探头等。 |  | 2 分 | 是
3 | 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。 |  | 2 分 | 是
4 | 自动右室应变定量功能，全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线 |  | 2 分 | 是
5 | 探头规格：儿童心脏单晶体探头：成像频率至少包含1-5MHz，新生儿心脏单晶体探头：成像频率至少包含2-9MHz |  | 2 分 | 是
四、一般技术参数
1 | 主机成像系统 |  | 0.5 | 否
1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸,分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  | 0.5 | 否
1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 |  | 0.5 | 否
1.3 | 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整。 |  | 1 | 是
1.4 | 主机支持M型及解剖M型技术，谐波成像技术，彩色多普勒成像技术，彩色多普勒能量图技术 |  | 0.5 | 否
1.5 | 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头 |  | 0.5 | 否
1.6 | 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束 |  | 0.5 | 否
1.7 | 具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用 |  | 0.5 | 否
1.8 | 超宽视野全景成像技术 |  | 0.5 | 否
1.9 | 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 |  | 0.5 | 否
1.1 | 具备专业冠脉血流成像模式，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头） |  | 0.5 | 否
1.11 | 频谱多普勒成像单元，频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 |  | 0.5 | 否
1.12 | 提供专业组织多普勒测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析 |  | 0.5 | 否
2 | 超声造影成像单元 |  | 0.5 | 否
2.1 | 造影成像单元,包含左心腔、低机械指数实时灌注成像和动态爆破造影成像 |  | 0.5 | 否
2.2 | 支持心腔和心肌造影成像，支持腹部、浅表、血管造影应用 |  | 0.5 | 否
2.3 | 具备在机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6分钟 |  | 0.5 | 否
3 | 测量及定量分析 |  | 0.5 | 否
3.1 | 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |  | 0.5 | 否
3.1.1 | 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等），多普勒血流测量及分析软件包 |  | 0.5 | 否
3.1.2 | 专业心脏功能测量与分析，可支持辛普森三点法快速描记心内膜，加快工作流程 |  | 0.5 | 否
3.2 | 感兴趣区定量，可生成时间－强度曲线，支持多种曲线拟合模式 |  | 0.5 | 是
3.2.1 | ≥10 个用户自定义的区域，自动标记心电图触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 |  | 0.5 | 否
3.2.2 | 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度 |  | 0.5 | 否
3.3 | 血管中内膜厚度自动测量：对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出 |  | 0.5 | 否
3.4 | 心肌应变定量 |  | 0.5 | 否
3.4.1 | 实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析 |  | 0.5 | 是
3.4.2 | 可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析 |  | 0.5 | 否
3.5 | 自动化二维心功能定量技术 |  | 0.5 | 否
3.5.1 | 自动二维左心房功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF等心功能数值。 |  | 1 | 是
3.5.2 | 可使用回放或存储剪辑分析，可在机分析 |  | 0.5 | 否
3.6 | 自动心肌运动定量 |  | 0.5 | 否
3.6.1 | 可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖心电图，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息。 |  | 0.5 | 否
3.6.2 | 可快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等；自动计算心脏EF值、左心室长轴应变及达峰时间结果，结果以牛眼图显示 |  | 0.5 | 否
3.6.3 | 快速获得左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以牛眼图显示 |  | 0.5 | 否
3.7 | 心脏自动应变定量 |  | 0.5 | 否
3.7.1 | 全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图 |  | 0.5 | 是
3.7.2 | 全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值 |  | 0.5 | 是
4 | 二维成像主要参数 |  | 0.5 | 否
4.1 | 扫描速率: 相控阵,成像角度120°，20cm深度时，帧速率≥ 82帧/秒，凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 38帧/秒，线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 74 帧/秒 |  | 0.5 | 否
4.2 | 扫描深度：最大扫描深度≥40cm |  | 0.5 | 否
4.3 | 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  | 0.5 | 否
4.4 | 回放重现及存储:存储时间≥6分钟 |  | 0.5 | 否
4.5 | 增益调节:2D/彩色/多普勒可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节 |  | 0.5 | 否
5 | 频率多普勒 |  | 0.5 | 否
5.1 | 最大测量速度:PW, 2.5MHz,血流速度最大+7.6m/s; CW, 1.9MHZ,血流速度最大+19.2m/s ，最低测量速度1mm/s (非噪声信号) |  | 0.5 | 否
5.2 | 电影回放:≥2000帧，零位移动:≥6级 |  | 0.5 | 否
5.3 | 取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm;增益调节:2D/彩色/多普勒可独立调节,TGC分段≥8，支持触摸屏进行曲线LGC调节。 |  | 0.5 | 是
6 | 彩色多普勒 |  | 0.5 | 否
6.1 | 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示，二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |  | 0.5 | 否
6.2 | 彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥18帧/秒，组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒 |  | 0.5 | 否
6.3 | 显示位置调整:彩色感兴趣的图像范围:-20°-+20°，显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比 |  | 0.5 | 否
6.4 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图，组织多普勒。 |  | 0.5 | 否
7 | 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 |  | 0.5 | 否
7.1 | 主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |  | 0.5 | 否
7.2 | 具备主机硬盘图像数据存储，内置图像管理系统，支持DVD／USB图像导出存储，≥5个USB存储 |  | 0.5 | 否
7.3 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改和检索等，可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |  | 0.5 | 否
7.4 | 动态图像采集,存储,一次连续采集≥100幅，同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 |  | 0.5 | 否
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 超声主机*1台、心血管临床应用软件包*1套、自动心功能定量*1套、自动心肌运动定量分析*1套、自动左房应变定量*1套、自动右室应变定量*1套、自动左室应变定量*1套、单晶体儿童心脏探头*1把、单晶体新生儿心脏探头*1把、心电导联线*1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册，在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月（含超声探头）,并提供原厂售后服务承诺 2、提供资料如售后服务承诺书，用户手册（含维护保养），预安装指南，维修手册。质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。 3、保修期内，每年提供至少2次定期维护
3 | 质保期外维保内容 | 质保期外设备在使用过程中出现功能异常时，投标人需提供服务热线支持和帮助。根据用户反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、保修期满后，年度保修合同价不高于投标产品总价的5%，且必须由制造商出具的售后服务承诺书，并承诺保修期满后的整机年保修价格不超过上述约定比例，具体年保修价格可在约定范围内由甲乙双方进行协商。 2、列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 3、移机费用（包括运输费用、安装调试费用等）、保养费用请制造商自报，其中院内移机须免费 4、投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 5、提供耗材清单、耗材成本表 6、耗材价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调