## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：麻醉机（含监护仪）
采购编号： 预算总价：120万元
预算单价：60万元 采购数量：2套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。适用于成人、儿童和新生儿。
二、关键技术参数★
1 | 呼出呼入端采用非压差式重复用流量传感器，可高温高压消毒 |  | / | 是
2 | 第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息 |  | / | 是
3 | 一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水 |  | / | 是
4 | 容量控制模式下潮气量设定范围：10 - 1500 ml |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 麻醉机一体化内置式≥15寸彩色触摸幕：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，非外置屏幕 |  | 4 | 是
2 | 自动自检时包含了是否输送真实O2的检测 |  | 4 | 是
3 | 麻醉机在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全 |  | 4 | 是
4 | 提供高级新生儿容量控制呼吸模式，在容量模式下潮气量最小设定值：≤5ml |  | 4 | 是
5 | 低MAC监测和报警功能：麻醉机监测到肺泡气中的麻醉药物浓度低于设定的最低肺泡气有效浓度（MAC）阈值，系统自动激活低MAC报警，有效防止病人术中知晓 |  | 4 | 是
四、一般技术参数
1 | 麻醉机
1.1 | 提供电动活塞或气动非风箱式呼吸机 |  | 2 | 是
1.2 | 提供电子新鲜气体混合器：可直接设置混合气体总流量及氧浓度，新鲜气体总流量设置范围：关闭和0.2 – 15 L/min；氧浓度设置范围：21-100%（载气：空气）；25 - 100%（载气：笑气） |  | 0.2 | 否
1.3 | 提供笑氧保护装置：确保笑气作为载气时，当氧气供应不足时，会限制N2O 的输送，使得新鲜气体的氧浓度不会低于25% |  | 0.1 | 否
1.4 | 使用空气作为载气时，可设置最小O2流量：关闭，50 - 300 ml/min |  | 0.1 | 否
1.5 | 提供一体化紧急氧输送和鼻吸氧装置，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气 |  | 0.1 | 否
1.6 | 所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上 |  | 0.1 | 否
1.7 | 提供新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响 |  | 1 | 是
1.8 | 通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停。 AutoFlow 、SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV-AutoFlow、CPAP/PSV（带后备窒息通气）以及SIMV-VC/PS、SIMV-PC/PS、SIMV-AutoFlow/PS模式 |  | 0.5 | 是
1.9 | 暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。通过“计时器”功能还能设置暂停持续的时间，到时及时报警提示医生切换通气模式。在术中进行吸痰，调整插管位置，移动患者等操作时，可防止麻醉气体通过开放的Y型接头对室内空气的污染 |  | 0.1 | 否
1.10 | 压力控制容量保证：结合了容量通气和压力通气模式的优点，根据病人顺应性自动调整吸气流速，保证在最小的气道压力下为病人输送设定的潮气量，避免了峰压；允许病人进行自主呼吸，并能与之保持同步 |  | 0.5 | 是
1.11 | 吸气压力 Pinsp : (PEEP+ 5)-80 cmH2O（压力模式下） |  | 0.1 | 否
1.12 | 压力限制 Pmax：(PEEP+10)-80 cmH2O |  | 0.1 | 否
1.13 | 压力支持 ΔPsupp：关，3-(80-PEEP) cmH2O |  | 0.1 | 否
1.14 | 呼气末正压PEEP：关，2-35 cmH2O |  | 0.2 | 是
1.15 | 呼吸频率: 3-100 次/分 |  | 0.1 | 否
1.16 | 吸气时间：0.2-10秒 |  | 0.1 | 否
1.17 | 最大吸气流速为≥150 L/min |  | 2 | 是
1.18 | 吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间） |  | 1 | 是
1.19 | 压力上升时间Slope：0-2秒、压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5-80% |  | 0.1 | 否
1.20 | 可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值。 |  | 0.5 | 是
1.21 | 集成呼吸回路，耐≥135℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶 |  | 2 | 是
1.22 | 呼吸系统总容量：≤3.6升（包括可重复使用钠石灰罐容量1.5升和呼吸机活塞最大容量1.5升） |  | 0.5 | 是
1.23 | 手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O |  | 0.1 | 否
1.25 | CO2吸收罐容量≥1.5升 |  | 1 | 否
1.26 | 提供主动式麻醉废气排放装置（AGSS） |  | 0.1 | 否
1.27 | 挥发罐，具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运。首次最大加药量≥350毫升，常规最大加药量≥300毫升 |  | 1 | 是
1.28 | 提供一个七氟醚挥发罐，只需出厂一次定标，终身免维护 |  | 0.1 | 否
1.29 | 能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min |  | 0.1 | 否
1.31 | 提供数字趋势功能；趋势日志保存≥20000个条目；日志内容在主机断电或重启后保留，不会丢失 |  | 0.5 | 是
1.32 | 通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E） |  | 0.1 | 否
1.33 | 监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 mL/ cmH2O |  | 0.1 | 否
1.34 | 一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品 |  | 0.1 | 否
1.35 | 报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等 |  | 0.1 | 否
1.36 | 自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。按压相应按键后，机器自动根据预先设定的百分比对报警的上下限进行调整，便于医生方便，快速，适当地调节报警限值 |  | 0.1 | 否
1.37 | CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警 |  | 0.1 | 否
1.38 | 麻醉机内置后备电池，使用时间≥45分钟 |  | 1 | 是
1.39 | 传输协议：至少包括Medibus X，接口：至少包括2个RS232，1个USB，1个RJ45 |  | 0.1 | 否
2 | 麻醉监护仪：适合成人，儿童，新生儿 |  | 0.1 | 否
2.1 | ≥15英寸彩色TFT触摸屏，≥10通道，提供大字体显示功能，同屏支持≥12道波形显示 |  | 0.1 | 否
2.2 | 单个通道可至少同时显示趋势、波形和参数 |  | 0.1 | 否
2.3 | 提供屏幕布局自定义功能，可同屏显示NIBP测量历史记录 |  | 0.1 | 否
2.4 | 提供新生儿呼吸氧合图（OxyCRG） |  | 0.1 | 否
2.5 | 数据存储：可存储≥240小时趋势数据，所有参数均可以表格或图形格式存储同时支持≥1200 个NIBP 测量数据、≥200 个参数报警事件和≥200个心律失常事件的存储 |  | 0.1 | 否
2.6 | 数据回顾：提供全部监护参数≥144小时趋势数据回顾，≥1200 个NIBP 测量数据、≥200 个参数报警事件和≥200个心律失常事件的回顾 |  | 0.2 | 是
2.7 | 全息波形回顾：提供≥96小时全息波形回顾功能 |  | 0.1 | 否
2.8 | 各类接口：至少提供1个VGA输出接口、1个Medibus/X接口、1个AG scio模块接口、1个以太网口、2个USB接口、1个模拟输出、护士呼叫系统和同步除颤接口 |  | 0.1 | 否
2.9 | 提供参数报警记录、趋势记录、药物计算、滴定表记录和回顾记录。 |  | 0.1 | 否
2.10 | 心电监测：提供ECG 5导联、标配3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度，≥5道心电波形同屏显示； 心率测量范围：成人：15 bpm 到 300 bpm，小儿/新生儿：15 bpm 到 350 bpm、提供≥15种高级心律失常分析 |  | 0.1 | 否
2.11 | 呼吸监测：呼吸导联：I 或 II、测量方法：胸阻抗法 |  | 0.1 | 否
2.12 | 无创血压监测：采用示波法或科氏音法；测量模式包括手动、自动、连续；参数显示包括收缩压、舒张压、平均压 |  | 0.1 | 否
2.13 | 体温监测：提供双通道体温支持温差测量；可测量位置：皮肤、口腔、直肠；测量范围：0 ℃到 45 ℃ |  | 0.1 | 否
2.14 | 脉搏血氧饱和度：测量范围：0% 到 100%、可测量灌注指数（PI），测量范围：0-10、SPO2灵敏度可调 |  | 0.1 | 否
2.15 | 有创血压：提供≥3道有创血压、测量范围：-50 — 300 mmHg、压力标签至少包括 ART动脉压，PA肺动脉压，CVP中心静脉压，RAP右心房压， LAP左心房压， ICP颅内压 |  | 0.1 | 否
2.16 | 呼末二氧化碳：主流etCO2、测量方法 红外吸收技术、测量范围 主流etCO2: 0mmHg至 150mmHg、可测量etCO2呼末二氧化碳浓度，FiCO2吸入二氧化碳浓度，AwRR呼吸速率 |  | 0.1 | 否
2.17 | 可设定大气压补偿，氧气补偿，平衡气体补偿和麻醉气体补偿 |  | 0.1 | 否
2.18 | 提供监护仪显示麻醉机辅助下呼吸力学功能：至少包括平均气道压，呼气末正压，吸气峰压，呼吸频率，吸气潮气量，潮气量，吸气分钟通气量，分钟通气量，呼气末二氧化碳，吸入二氧化碳浓度，呼出氧浓度，吸入氧浓度 ，最低肺泡浓度、显示麻醉机波形：气道压力，流量，二氧化碳，氧气、包含呼吸环信息：流量-容积环，压力-容积环 |  | 2 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 1、麻醉系统：麻醉机*2套，麻醉机车架*2套，七氟醚挥发罐*2个，二氧化碳吸收罐*2个，主动废气排放系统*2套 ，全电子流量计*2套，麻醉气体含顺磁氧监测模块2套，重复用流量传感器*20个，后备电池*2套，空气、氧气、笑气连接管路各*2根（含德标终端接头) 2、监护仪：麻醉监护仪*2台，三导联心电线*2套，血压连接管*2套，血氧过桥线*2套，血压袖带*8付(规格含大、中、小、特小），重复用血氧探头*4只（规格含成人、儿童），有创血压连接线*4根，后备电池*2块 3、其它：手术麻醉系统支臂*2套,手术麻醉系统电脑工作站用支架*2套，麻醉监护仪支臂*2套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册，在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时，以及配套服务免零件费和人工费
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月,并提供原厂售后服务承诺 2、提供资料如售后服务承诺书，用户手册（含维护保养），预安装指南，维修手册。质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。 3、保修期内，每年提供至少2次定期维护
3 | 质保期外维保内容 | 质保期外设备在使用过程中出现功能异常时，投标人需提供服务热线支持和帮助。根据用户反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、保修期满后，年度保修合同价不高于投标产品总价的5%，且必须由制造商出具的售后服务承诺书，并承诺保修期满后的整机年保修价格不超过上述约定比例，具体年保修价格可在约定范围内由甲乙双方进行协商。 2、列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 3、移机费用（包括运输费用、安装调试费用等）、保养费用请制造商自报，其中院内移机须免费 4、投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 5、提供耗材清单、耗材成本表 6、耗材价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调