## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：悬吊式双板DR
采购编号： 预算总价：120万元
预算单价：120万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：口第一类 ☑第二类 口第三类
面向企业分类： ☑ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
口 专门面向中小企业采购
口 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：☑是 口否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴）X线摄影，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，可实现一键自动摆位功能
二、重要技术参数
1 | 高压发生器功率≥65kw，最大输出纹波频率≥500kHz，加载时间范围至少包含1ms-10s |  | 4 | 是
2 | 球管架垂直运动距离≥180cm |  | 4 | 是
3 | 球管套可沿垂直轴旋转≥-150°/+180°，球管套可沿水平轴旋转≥±135° |  | 4 | 是
4 | 配备17×17英寸无线平板探测器，探测器供电方式为超级电容技术，非锂电池供电 |  | 4 | 是
5 | 具备全自动一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线射频遥控器一键移动到拍摄位置)，并且支持在采集工作站上基于球管侧摄像头采集的实时视频影像进行长骨拼接起止位置的选择，无需进出检查室调节。（提供照片或视频证明） |  | 4 | 是
三、一般技术参数
1 | 最大输出电流≥800mA |  | 2 | 是
2 | 最大电流时间积≥1000mAs |  | 1 | 是
3 | 球管阳极热容量≥300kHU |  | 1 | 是
4 | 像素尺寸≤140um，空间分辨率≥3.5Lp/mm |  | 1 | 是
5 | 平板探测器重量（含电池）≤4kg |  | 2 | 是
6 | 球管架沿横轴运动距离≥320cm |  | 1 | 是
7 | 胸片架垂直运动行程≥150cm |  | 1 | 是
8 | 胸片架探测器中心到地面最小高度≤32cm |  | 2 | 是
9 | 配备升降式检查床，床面最大承重≥250kg，床面最低高度50cm |  | 2 | 是
10 | 主机工作站操作台内存≥16GB，图像文件存储容量≥20000幅，具备实时显示与检索患者信息功能；具备患者拍摄摆位指示图；具备自定义患者列表显示；具备检查不同状态显示与排序；具备显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比、具备根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议功能 |  | 1 | 是
11 | 具备采集工作站内嵌式胸片智能质控软件包(包括胸部正位片智能质控分析软件包可对肺野不全识别和提示、中线偏移识别和提示、肩胛骨未打开识别和提示、非医源性异物进行智能识别和提示)（提供厂家出具盖章版证明文件） |  | 2 | 是
12 | 可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供采集工作站内嵌式回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量（提供厂家出具盖章版证明文件） |  | 2 | 是
13 | 长骨拼接立位拼接最大拍摄范围≥140cm，卧位拼接最大拍摄范围≥105cm |  | 2 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 无线平板探测器*2块、高压发生器*1套、自动束光器*2套、系统控制及影像采集工作站 *1套、标准DICOM软件包 *1套、悬吊式球管支架*1套、胸片架*1套、固定升降摄影床*1套、近台触控屏*1套、多功能控制盒*1套、无线遥控器*1套、一键自动摆位功能*1套、可视化软件功能包*1套、自动长骨拼接功能*1套、人工智能质控平台*1套，0.5mmpb铅防护服*2套，辐射巡检仪*2个
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册，在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥36个月（含球管及平板探测器）,并提供原厂售后服务承诺 2、提供资料如售后服务承诺书，用户手册（含维护保养），预安装指南，维修手册。质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。 3、保修期内，每年提供至少2次定期维护
3 | 质保期外维保内容 | 质保期外设备在使用过程中出现功能异常时，投标人需提供服务热线支持和帮助。根据用户反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、保修期满后，年度保修合同价不高于投标产品总价的7%（全保），且必须由制造商出具的售后服务承诺书，并承诺保修期满后的整机年保修价格不超过上述约定比例，具体年保修价格可在约定范围内由甲乙双方进行协商。 2、列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书，其中球管更换价格≤8万元，平板更换价格≤25万元。 3、移机费用（包括运输费用、安装调试费用等）、保养费用请制造商自报 4、投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用