## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：4K腹腔镜系统（带荧光染色功能）
采购编号： 预算总价：120万元
预算单价：120万元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 £第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿(ICG)配合使用，适用于内窥镜手术中提供可见光影像及近红外荧光影像。
二、重要技术参数
1 | 主机信噪比标称值≥45dB，峰值信噪比≥80dB |  | 3 | 是
2 | 主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合、双镜联合、三维重建融合显示等功能 |  | 3 | 是
3 | 主机具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示 |  | 3 | 是
4 | 具备跨设备联动功能，能够与监护仪联动，将监护仪中心静脉压CVP数值在腔镜屏幕中，让外科医生更全面掌握患者生命体征信息 |  | 4 | 是
5 | 荧光摄像头具有手自一体化对焦功能，可短按AF键实现一键自动对焦，也可通过旋转转轮实现手动对焦 |  | 4 | 是
6 | 主机支持白光和荧光图像4分屏功能，且具备≥4种分屏模式 |  | 3 | 是
三、一般技术参数
1 | 主机兼容4K白光摄像头、4K荧光摄像头、3D电子一体镜 |  | 1 | 是
2 | 主机具备智能去雾优化功能，提升烟雾下的图像画质 |  | 1 | 是
3 | 具摄像主机，备4K图像处理性能，能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像，采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。 |  | 1 | 是
4 | 荧光灵敏度调节不少于3档，荧光亮度调节不少于7档。 |  | 1 | 是
5 | 主机自带内置 USB3.0 刻录系统，具备不少于两个USB接口，可同时插入两个 USB 存储设备，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。 |  | 1 | 是
6 | 内置刻录功能录像清晰度4K和高清可选，录像符合H.265录像编码规范，20-120Mbps码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps |  | 1 | 是
7 | 具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下 |  | 1 | 是
8 | 主机具有至少2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。 |  | 2 | 是
9 | 摄像头具有开关计时器功能，控制计时器开始/停止记录手术时间 |  | 2 | 是
10 | 摄像头具备≥2个CMOS成像芯片，可接收可见光和近红外荧光，支持可见光和荧光成像，重量≤240g |  | 1 | 是
11 | 光学镜具备直径5mm， 30度视野方向，视场角≥85°，工作长度≥300mm，有效景深范围不小于3mm-200mm |  | 1 | 是
12 | 冷光源具有智能亮度功能，摄像头白平衡按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起。当内窥镜从病人体内退出后，光源将自动变暗 |  | 2 | 是
13 | 冷光源LED灯泡工作寿命≥60000小时，白光的输出总光通量应≥2000lm， |  | 2 | 是
14 | 气腹机流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min |  | 1 | 是
15 | 气腹机具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min |  | 1 | 是
16 | 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸，支持4K 60Hz超高清显示，显示器对比度≥1400，最大背光亮度≥800cd/m2 |  | 1 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 摄像主机*1台，冷光源*1台，摄像头*1个，气腹机*1台，5mm光学镜*2根，导光束*2根，显示器*1台，台车*1台，消毒盒*2个,内镜用二氧化碳送气装置*1台
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册，在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月（含5mm光学镜）,并提供原厂售后服务承诺 2、提供资料如售后服务承诺书，用户手册（含维护保养），预安装指南，维修手册。质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。 3、保修期内，每年提供至少2次定期维护
3 | 质保期外维保内容 | 质保期外设备在使用过程中出现功能异常时，投标人需提供服务热线支持和帮助。根据用户反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、保修期满后，年度保修合同价不高于投标产品总价的5%，且必须由制造商出具的售后服务承诺书，并承诺保修期满后的整机年保修价格不超过上述约定比例，具体年保修价格可在约定范围内由甲乙双方进行协商。 2、列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 3、移机费用（包括运输费用、安装调试费用等）、保养费用请制造商自报，其中院内移机须免费 4、投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 5、提供耗材清单、耗材成本表 6、耗材价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调