## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：高清神经内镜系统
采购编号： 预算总价：100万元
预算单价：100万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 ¨第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主要进行神经外科内窥镜手术的实施，实现包括内窥镜摄像、内窥镜夹持及术中切割止血等功能。
二、关键技术参数★
1 | 医用内窥镜摄像系统：全数字化摄像系统，至少全4K成像，输出像素≥800万像素。摄像头应与同品牌4K超高清内窥镜摄像系统主机配合使用。 |  | / | 是
2 | 医用内窥镜摄像系统：摄像头防水等级不低于IPX8 |  | / | 是
3 | 提供内镜夹持器：采用气动控制。动力源为中心供气系统或钢瓶或空气压缩机 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 医用内窥镜摄像系统：主机配置5寸液晶触屏进行控制，大尺寸屏幕，术中点击操作不易误触。 |  | 3 | 是
2 | 医用内窥镜摄像系统：高清医用监视器具有伽马参数设置功能，用户根据实际需求调节伽马值，以满足医院不同的使用要求。 |  | 3 | 是
3 | 医用内窥镜摄像系统：DVI接口视频设备接入及3G-SDI接口视频设备接入时，均可实现双镜功能；双镜显示支持关闭、右上、右下、左下、左上和并列六种模式。 |  | 3 | 是
4 | 气动臂：承重力标准2.5Kg，最大承重不低于4.0kg。承重力确保可夹持各品牌及各类内窥镜。 |  | 2 | 是
5 | 脑室镜：至少包含0°、30°两种，并配备鞘套及闭孔器。 |  | 2 | 是
四、一般技术参数
1 | 医用内窥镜摄像系统：主机内置USB3.0接口，兼容移动硬盘和U盘，提供超高清图像抓取和超高清影像存储功能，存储分辨率至少包括4K、1080P |  | 1 | 否
2 | 提供主机对接入的U盘具有用户访问权限控制功能，其中普通用户权限只能实现存储拍摄图片和视频，管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护 |  | 1 | 否
3 | 主机提供去摩尔纹功能，模式≥4种，另提供关闭模式 |  | 1 | 否
4 | 主机提供色调调节功能，模式≥5种 |  | 1 | 否
5 | 主机视频输出接口：至少提供HDMI2.0(4k超高清输出)，12G-SDI（4K超高清输出），3G-SDI（全高清输出）,DVI（全高清输出）输出接口 |  | 1 | 否
6 | 摄像头卡口：4K内镜专用卡口，可连接各类硬镜，并提供变焦功能，变焦范围F14-F32， |  | 1 | 否
7 | 导光束：直径≤5mm，长度≥3000mm，且可耐高温高压消毒 |  | 1 | 否
8 | 冷光源：LED冷光源，在参考窗口的光照均匀度≤2；输出总光通量为≥700Lmm，工作寿命：≥40000小时 |  | 1 | 否
9 | 摄像头：配备CMOS芯片，尺寸≥1/2.5英寸，采集像素≥800万； |  | 1 | 否
10 | 摄像头提供齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦，手术过程中无需反复对焦 |  | 1 | 否
11 | 摄像头手柄可编程按键≥4个，可变功能≥15个。 |  | 1 | 否
12 | 医用内窥镜摄像系统：高清医用监视器尺寸≥32英寸，分辨率≥3840×2160。 |  | 1 | 否
13 | 高清医用监视器采用高透玻璃，防炫目、抗反射、高透光采用光学贴合工艺 |  | 1 | 否
14 | 高清医用监视器输入接口至少包括HDMI2.0/DP1.4 |  | 1 | 否
15 | 医用台车应牢固稳定，确保耐磨和防锈能力。 |  | 1 | 否
16 | 医用台车三层板设计，层板高度可调，组合方式多样，每层承重＞50KG。立柱侧面带有线缆隐藏系统，底部带电源盒，并配有万向静音轮。 |  | 1 | 否
17 | 医用内窥镜摄像系统：医用台车底座尺寸（长*宽）≥50cm*60cm，高度≥140cm |  | 1 | 否
18 | 气动臂：蛇形多关节金属臂，无金属杆、金属架。多角度多方向固定，达到无菌区任意角度。 |  | 1 | 否
19 | 气动臂可低温等离子消毒或金属臂使用腹腔镜无菌袋 |  | 1 | 否
20 | 气动臂：制动方式为气动手控，单指控制，指松即锁 |  | 1 | 否
21 | 气动臂：金属臂总长度≥800mm，通过关节调整实现承重力由小至大调整。可保证夹持器放置于手术床边各位置时，均可将内窥镜夹持至手术位置。 |  | 1 | 否
22 | 气动臂：具备自锁功能，如压力管路意外脱落，金属臂保持即时形状自锁，控制开关同时失效。压力恢复时，金属臂保持即时形状，控制开关同时起效。 |  | 1 | 否
23 | 气动臂卡口：锁紧方式为轮调-环握抓式/环握式。材质：金属及非金属高分子材料组合。可低温等离子消毒。 |  | 1 | 否
24 | 气动臂：安装位置为手术床边轨，提供特种边轨满足各种手术床应用。机体沿手术床边轨锁紧点，可环形≥10个方向调节。 |  | 1 | 否
25 | 鞘套及闭孔器：直径Φ6.0mm，长度≥195mm 0°脑室镜：直径Φ3.0mm，长度≥240mm 30°脑室镜：直径Φ6.9mm，长度≥205mm |  | 1 | 否
26 | 提供单极刀头（长度120mm±10mm）及双极电凝镊（长度230mm±10mm）。 |  | 1 | 否
27 | 双极电凝镊镊尖采用高导热合金制成，需经精抛，显微镜下镊尖内侧无划痕及砂眼 |  | 1 | 否
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 4K内窥镜摄像系统*1套、气动臂*1套、脑室镜*2根，鞘套及闭孔器*1套，单极消融电极*1套，双极消融电极*1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册，在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥72个月（含脑室镜、气动臂）,并提供原厂售后服务承诺 2、提供资料如售后服务承诺书，用户手册（含维护保养），预安装指南，维修手册。质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。 3、保修期内，每年提供至少2次定期维护
3 | 质保期外维保内容 | 质保期外设备在使用过程中出现功能异常时，投标人需提供服务热线支持和帮助。根据用户反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、保修期满后，年度保修合同价不高于投标产品总价的5%，且必须由制造商出具的售后服务承诺书，并承诺保修期满后的整机年保修价格不超过上述约定比例，具体年保修价格可在约定范围内由甲乙双方进行协商。 2、列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 3、移机费用（包括运输费用、安装调试费用等）、保养费用请制造商自报，其中院内移机须免费 4、投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 5、提供耗材清单、耗材成本表 6、耗材价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调