## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：有创呼吸机
采购数量：7
预算总价：210万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能；整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作
二、主要技术参数
2.1 | 具备动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示 |  | 5 | 是
2.2 | 标配自适应分钟通气，且有3个调节表盘直观进行通气提示 |  | 5 | 是
2.3 | 具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌监护模块，支持旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用 |  | 5 | 是
2.4 | 标配同品牌电容触摸屏的湿化器，支持非加热管路和加热管路，且能在两种模式直接自动识别和切换 |  | 5 | 是
2.5 | 配置人机不同步事件自动识别功能，人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的至少3种 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 系统要求 | 显示屏≥15.6英寸全平电容触摸屏，分辨率≥1920*1080像素，具有屏幕视频录制功能，可存储不少于10段视频 | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件，支持显示历史监测参数≥190小时的趋势图，≥15000条报警和操作日志记录 | 0.5 | 是
3.1.3 |  | 具备实时气源压力电子显示功能 | 0.5 | 是
3.1.4 |  | 吸气阀、呼气阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃） | 0.5 | 是
3.1.5 |  | 机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频。（提供机器带可扫描的二维码照片） | 0.5 | 是
3.2.1 | 呼吸模式和功能 | 标配通气模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、VS | 1 | 是
3.2.2 |  | 标配无创通气模式和氧疗模式，最大氧疗流速≥80L/min | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 标配呼吸同步技术，自动调节吸气、呼吸触发灵敏度和压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数 | 0.5 | 是
3.2.4 |  | 具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程 | 1 | 是
3.3.1 | 辅助决策功能 | 支持升级双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势 | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 标配自主呼吸努力Pmus监测功能或者FRC监测功能 | 1 | 是
3.3.4 |  | 标配内源性PEEP实时监测，无需呼气保持即可自动测量PEEPi | 1 | 是
3.4.1 | 监测参数 | 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测 | 0.5 | 是
3.4.2 |  | 标配牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策 | 1 | 是
3.4.3 |  | 标配机械能监测，监测范围0.00~100.00 J/min | 0.5 | 是
3.4.4 |  | 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量 | 0.5 | 是
3.5.1 | 报警功能 | 支持管路积水报警 | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 支持人机不同步报警 | 1 | 是
3.5.3 |  | 支持湿化器高低水位报警 | 1 | 是
3.6.1 | 参数设置 | 潮气量：20ml—4000ml 4. 5. 6. 7. | 0.5 | 是
3.6.2 |  | 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF； 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF | 0.5 | 是
3.6.3 |  | 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 序号 项目名称 数量 1 主机 7 2 氧气、空气软管（配接头）3M 7 3 国标电源线 7 4 台车 7 5 锂电池 7 6 插件箱 7 7 化学氧传感器（氧电池） 7 8 支撑臂 7 9 成人模拟肺 7 10 湿化器 7 11 一次性成人管路附件包 7 12 NIV面罩 7 13 氧疗鼻塞导管 7 14 使用说明书 7 15 快速操作卡 7
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供器械设备的技术文件
4.3 | 安装 | √¨需要 ¨不需要
无产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料等
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试直至验收合格
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品相关技术文件
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，培训次数不少于4次、终身提供免费技术咨询服务及原厂培训服务
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 响应时间：2小时响应，4小时内现场服务
5.2 | 服务内容与计划 | 保修年限：原厂保修≥5年；提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后整机年保修价格不高于合同成交价的3%、年度周期维护保养不少于2次/年、保修期满后免收人工费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价，扣率不高于市场价的8折
第一类
第二类
第三类