## 流式细胞质谱仪
流式细胞质谱仪采购需求
设备名称：流式细胞质谱仪
预算总价：2000000元 预算单价：2000000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 ☑第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用途描述：可以对单个细胞同时选择几十个参数进行检测分析，实现对骨髓、外周血等复杂细胞群体的免疫表型、信号通路、细胞功能等方面进行全面、精细、深入的临床分析。深度分析患者粒细胞、单核细胞、树突状细胞、T细胞、B细胞、NK细胞等多种免疫细胞的数量和功能，给临床诊疗和临床研究带来丰富的免疫学信息。针对CAR-T和干细胞移植免疫重建病人的免疫监测有全谱系监测的功能。
二、主要技术参数
2.1 | 最大通道数量：≥140个； |  | 5 | 是
2.2 | 仪器最大检测灵敏度：≥8.0×105 cps（1ppb Lu􀀃溶液） |  | 5 | 是
2.3 | 检测器采样频率：≥2Gs/S |  | 5 | 是
2.4 | 仪器的最大分辨率≥1300 |  | 5 | 是
2.5 | 飞行时间质谱（TOF）采样频率≥150KHz |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1 | 流式细胞质谱仪主机
3.1.1 | 质谱丰度灵敏度：在Tb159 M±1通道上≤0.3% |  | 1 | 是
3.1.2 | 仪器稳定性：CV＜3% |  | 1 | 是
3.1.3 | 细胞平均采集速度≥500个/秒 |  | 1 | 是
3.1.4 | 峰值采集速度≥1800个/秒 |  | 1 | 是
3.1.5 | 质谱检测系统检测质量范围：至少包含70-209amu |  | 1 | 是
3.2 | 进样系统 |  |  | 否
3.2.1 | 样本采集可达到单细胞分辨率。采集过程中可看到单细胞上指定检测蛋白的表达与否。 |  | 1 | 否
3.2.2 | 稳定进样时，进样器流速≥60μL/min |  | 1 | 是
3.3 | 感应耦合离子源 |  |  | 否
3.3.1 | 雾化器：雾化气体为氩气，流量至少包含0.14-0.35L/min。 |  | 1 | 是
3.3.2 | 雾化室：温度控制范围100~200℃，通入的组成气体为氩气，流量约为0.35-0.90L/min |  | 1 | 是
3.3.3 | 电感耦合等离子体射频电源：实际运行功率≥1000W |  | 1 | 是
3.4 | 离子过滤系统 |  |  | 否
3.4.1 | 离子提取接口：采用三锥接口设计。采样锥位于最外面，带有橡胶圈保证气密性；截取锥和超截取锥为一体设计，并有绝缘片实现两个锥的隔离和相对位置的固定 |  | 1 | 否
3.4.2 | 仪器配有冷却器，可为三个锥体降温 |  | 1 | 否
3.5 | 真空系统 |  |  | 否
3.5.1 | 仪器内置机械泵和涡轮分子泵用来维持多级真空系统，仪器运行时接口段气压小于40m托(Torr), TOF区段气压小于1.5u托（Torr） |  | 1 | 否
3.6 | 软件系统 |  |  | 否
3.6.1 | 配有全中文人机操作界面，可实时监控仪器各部分的状态，并可以自动进行质谱数据的标准化 |  | 1 | 否
3.6.2 | 软件集成文件合并、标准化、随机化等功能，可以进行混样后数据的解码、文件数据格式转换等操作 |  | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 随机配置
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供；功能软件终身免费升级。
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
4.4 | 调试 | 供应商负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由供应商承担）
4.5 | 联机 | 医疗设备必须符合医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，医学影像设备须提供DICOM软硬件接口，数字化医疗设备须提供HL7软硬件接口，并由供应商承担相应信息系统联机费用。
4.6 | 培训 | 供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训
4.7 | 验收方案 | 供应商代表、使用部门代表、相关职能部门代表共同验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应 | 开机率：开机率≥95 %（以365天/年计）； 故障紧急叫修时，维修响应时间≤2小时； 专业维修工程师到达现场时间≤24小时，24小时内排除故障或提供应急措施； 如在7天内无法修复，则提供与该设备相同的备用机
5.2 | 服务内容与计划 | 供应商按配置要求，提供原装全新设备，安装调试过程中所需零配件均由供应商承担。 供应商须确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向供应商提出退换或索赔的要求。 安装、调试、培训、验收合格后，整机免费质保≥2年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。提供原厂服务承诺书。 对该设备进行≥2次/年免费巡检，整机清洁，并提醒招标人该设备存在的问题或隐患。
5.3 | 维保内容与价格 | 在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费用等）均由供应商承担； 保质期满后，供应商对仪器应提供终身维修，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。供应商应对主要零配件和易损件清单并进行报价，且费用不高于市场价的80%。
5.4 | 备品备件供货 | 在中国境内设有专门的备品备件仓库，保证备件供应及时、充足。