## Sheet1
医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：磁共振成像系统（MR）
采购编号：0025-W00015678 预算总价：15,000,000元
预算单价：15,000,000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次招标的医用磁共振成像系统将运用于祝桥院区各临床科室开展各类疑难疾病诊断，要求满足各临床科室的使用及前沿科研技术应用。
2★ | 要求投标设备为磁场强度≥3.0T的超导磁体式医用核磁共振影像诊断系统。
3 | 要求为各公司最优机型及最新的技术平台。
二、重要技术参数
1 | 液氦容积≤1450L |  |  | 3 | 是
2 | 梯度功率放大器单轴功率（非三轴累加）≥2.4MW |  |  | 5 | 是
3 | 梯度放大器电流≥1200A |  |  | 3 | 是
4 | 独立射频放大器驱动数量≥2个 |  |  | 3 | 是
5 | 具备原厂基于AI人工智能欠采样磁共振加速技术（非AI人工智能重建算法） |  |  | 3 | 是
6 | 原厂全脊柱相控阵线圈（非组合）≥40单元 |  |  | 3 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
三、一般技术参数
1 | 磁体系统 |  |  | / | /
1.1 | 匀场方式：主动匀场+被动匀场+高阶匀场 |  |  | 0.5 | 否
1.2 | 二阶匀场通道数≥5通道 |  |  | 0.5 | 否
1.3 | 匀场点数≥1000 |  |  | 0.5 | 否
1.4 | 磁体长度（不含外壳）≥170cm |  |  | 0.5 | 是
1.5 | 磁场稳定度≤0.1ppm/h |  |  | 0.5 | 否
1.6 | 具备正常使用状态下的液氦消耗技术 |  |  | 0.5 | 否
1.7 | 40cmDSV≤0.33ppm |  |  | 0.5 | 是
1.8 | 50cmDSV≤2.3ppm |  |  | 0.5 | 是
2 | 梯度系统 |  |  | / | /
2.1 | 梯度模块/模式：单梯度（非双梯度放大器） |  |  | 0.5 | 否
2.2 | 最大单轴梯度场强（非有效值、非峰值、非等效值）≥60mT/m |  |  | 0.5 | 是
2.3 | 最大单轴梯度切换率（非有效值、非峰值、非等效值）≥200T/m/s |  |  | 0.5 | 是
2.4 | 具备最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 |  |  | 0.5 | 否
2.5 | 具备梯度控制系统全数字实时发射接收 |  |  | 0.5 | 否
2.6 | 梯度工作方式为非共振 |  |  | 0.5 | 否
2.7 | DTI方向数≥300 |  |  | 0.5 | 是
2.8 | 最大扫描B值≥25000 |  |  | 0.5 | 是
3 | 射频系统 |  |  | / | /
3.1 | 射频放大器峰值功率≥36kW |  |  | 0.5 | 是
3.2 | 射频发射带宽≥600kHz |  |  | 0.5 | 否
3.3 | 射频系统模数转换器（ADC）个数≥64 |  |  | 0.5 | 否
3.4 | 不移床扫描单次最大独立并行接收通道数≥64个 |  |  | 0.5 | 是
3.5 | 相位分辨率或精准度≤0.006deg |  |  | 0.5 | 否
3.6 | 原厂头颈联合相控阵线圈≥24通道（非组合） |  |  | 0.5 | 是
3.7 | 原厂科研体线圈（上片）≥18通道 |  |  | 0.5 | 是
3.8 | 原厂单片科研体线圈Z轴覆盖范围≥50cm |  |  | 0.5 | 是
3.9 | 原厂通用关节大柔性线圈（独立通道数，非与其他线圈联用的和值）≥8通道 |  |  | 0.5 | 否
3.10 | 原厂通用关节小柔性线圈（独立通道数，非与其他线圈联用的和值）≥8通道 |  |  | 0.5 | 否
4 | 临床应用软件 |  |  | / | /
4.1 | 单次扫描多对比成像技术：具备，单次扫描定量图谱种类≥5种，单次扫描同平面多对比度≥10种 |  |  | 0.5 | 是
4.2 | 定量磁化率成像技术：具备 |  |  | 0.5 | 是
4.3 | 基于智能算法监测患者运动，并在主机界面提示：具备 |  |  | 0.5 | 是
4.4 | 静音扫描技术：具备，支持FSE/GRE/DWI/TOF/SWI/MRS等序列静音 |  |  | 0.5 | 是
4.5 | 超短TE或零TE成像技术：具备，支持肺部或骨皮质成像 |  |  | 0.5 | 是
4.6 | 腹部自由呼吸动态增强成像技术：具备 |  |  | 0.5 | 是
4.7 | 多b值体素内不相干运动弥散成像技术：具备 |  |  | 0.5 | 否
4.8 | 单次屏气三维胰胆管成像技术：具备 |  |  | 0.5 | 否
5 | 其他 |  |  | / | /
5.1 | 最大扫描视野（X、Y、Z轴）≥50cm |  |  | 0.5 | 否
5.2 | 最小扫描视野（X、Y、Z轴）≤5mm |  |  | 0.5 | 否
5.3 | 最薄二维扫描层厚≤0.1mm |  |  | 0.5 | 是
5.4 | 最薄三维扫描层厚≤0.05mm |  |  | 0.5 | 是
5.5 | FSE序列最大回波链长度≥1024 |  |  | 0.5 | 否
5.6 | FSE最小回波间距（256矩阵）≤1.5ms |  |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 3.0T磁体系统 |  | 1套
|  | 2 | 全数字梯度系统 |  | 1套
|  | 3 | 数字化射频系统 |  | 1套
|  | 4 | 头颈联合线圈、脊柱线圈、体部线圈、大号关节柔性线圈、小号关节柔性线圈、颞颌专用线圈、乳腺专用线圈、膝关节专用线圈 |  | 1套
|  | 5 | 线圈存储柜或存储车、防磁输液架 |  | 1套
|  | 6 | 主机计算机和重建计算机 |  | 1套
|  | 7 | 主机操作桌、椅子、主机柜 |  | 1套
|  | 8 | 扫描检查床 |  | 1套
|  | 9 | 患者状态监视系统 |  | 1套
|  | 10 | 生理信号监控系统 |  | 1套
|  | 11 | 患者通话系统 |  | 1套
|  | 12 | 防磁降噪耳机 |  | 1套
|  | 13 | 运动伪影校正技术、去金属伪影成像技术、关节软骨成像技术、参数定量成像技术（T1、T2、T2*） |  | 1套
|  | 14 | 脑灌注成像技术、弥散张量成像技术、脑功能成像技术、三维动脉自旋标记成像技术、动态增强血管成像技术、磁化传递对比成像技术、快速扰相梯度回波成像、磁敏感加权成像技术 |  | 1套
|  | 15 | 胰胆管成像技术、不打药肾动脉成像技术 |  | 1套
|  | 16 | “类PET”全身弥散加权成像技术、多b值体素内不相干运动弥散成像技术、小视野弥散成像技术 |  | 1套
|  | 17 | 呼吸导航或膈肌导航技术、超短TE成像技术 |  | 1套
|  | 18 | 水脂分离成像技术、乳腺硅胶专用成像序列 |  | 1套
|  | 19 | 脂肪定量成像技术、动态增强采集技术、自由呼吸三维成像技术 |  | 1套
|  | 20 | 心脏黑血/亮血成像技术、心肌标记成像技术、流动定量成像技术 |  | 1套
|  | 21 | 智能扫描技术（支持头部、脊柱、关节等智能片层定位） |  | 1套
|  | 22 | 静音专用扫描序列（支持FSE、GRE、EPI等序列） |  | 1套
|  | 23 | 并行采集加速技术、压缩感知技术（支持二维、三维、四维扫描） |  | 1套
|  | 24 | 原厂后处理工作站 |  | 1套
|  | 25 | 原厂后处理工作站主机柜、操作桌、椅子 |  | 1套
|  | 26 | 脑灌注后处理、弥散张量成像后处理及纤维束追踪技术、脑功能分析后处理、波谱后处理、ADC定量后处理 |  | 1套
|  | 27 | T1&T2&T2*定量后处理、图像拼接后处理、图像融合后处理、血管分析后处理、仿真内窥镜后处理 |  | 1套
|  | 28 | 动态分析后处理、动态增强定量后处理-DCE分析、乳腺分析后处理 |  | 1套
|  | 29 | 心功能分析后处理、心流量分析后处理 |  | 1套
|  | 30 | 离线拟合b值后处理、高级弥散分析-IVIM后处理 |  | 1套
|  | 31 | 高压注射器 |  | 1套
|  | 32 | 专用水冷机组及精密空调 |  | 1套
|  | 33 | 联网智能终端 |  | 1套
|  | 34 | 金属探测门 |  | 1套
|  | 35 | 磁共振专用的无磁紫外消毒系统 |  | 1套
|  | 36 | 无磁心电监护仪 |  | 1套
|  | 37 | 眼眶专用线圈 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的7%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。