## Sheet1
医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：磁共振成像系统
采购编号： 预算总价：13000000元
预算单价：13000000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次招标的医用磁共振成像系统将运用于祝桥院区各临床科室开展各类疑难疾病诊断，要求满足各临床科室的使用。
2★ | 要求投标设备为磁场强度≥3.0T的超导磁体式医用核磁共振影像诊断系统。
3 | 要求提供最优机型及最新的技术平台。
一、重要技术参数
1 | 磁体内径（患者检查孔径）≥70cm |  |  | 3 | 是
2 | 磁体重量（含液氦）≥5.5吨 |  |  | 4 | 是
3 | 磁体长度（不含外壳）≤172cm |  |  | 4 | 是
4 | 射频放大器最大功率 ≥36kW或2×18kW |  |  | 4 | 是
5 | 梯度功率放大器最大电压≥2250V |  |  | 5 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数
1 | 磁体
1.1 | 匀场通道数 ≥8个 |  |  | 1 | 是
1.2 | 磁场均匀度（典型值）30cm DSV ≤0.06ppm |  |  | 1 | 是
1.3 | 最大液氦容积≤1550L |  |  | 1 | 否
1.4 | 磁体高度（不含外壳）≤230cm |  |  | 1 | 是
1.5 | X,Y,Z轴最大扫描视野≥50cm |  |  | 1 | 是
1.6 | 五高斯磁力线X,Y轴 ≤2.65m |  |  | 1 | 是
1.7 | 五高斯磁力线Z轴 ≤4.65m |  |  | 1 | 是
1.8 | 磁场稳定度 <0.1ppm/h |  |  | 0.5 | 是
2 | 梯度
2.1 | 最大单轴梯度场强（非有效值）≥60mT/m ，最大单轴梯度切换率（非有效值）≥200T/m/s |  |  | 2 | 是
2.2 | 梯度功率放大器最大功率（单轴，非三轴累加）≥2.0MW |  |  | 1 | 是
2.3 | 最大扫描B值≥25000 |  |  | 1 | 是
2.4 | 具备抗外界电磁干扰屏蔽技术 |  |  | 0.5 | 否
2.5 | 提供梯度系统静音技术 |  |  | 0.5 | 否
3 | 射频
3.1 | 原厂头颈联合线圈≥21通道（非组合） |  |  | 1 | 是
3.2 | 腹部毯子线圈≥24通道（非组合） |  |  | 1 | 是
3.3 | 具备磁体内置一体化数字射频接收系统 |  |  | 1 | 否
3.4 | 全脊柱线圈通道≥24通道（非组合），脊柱线圈长度≥120cm |  |  | 1 | 是
3.5 | 射频类型：全数字实时控制系统 |  |  | 0.5 | 否
4 | 配套软件
4.1 | 具备多次激发高清弥散成像 |  |  | 0.5 | 否
4.2 | 具备超快速血管造影成像技术 |  |  | 0.5 | 否
4.3 | 具备单体素和多体素频谱成像 |  |  | 0.5 | 否
4.4 | 弥散谱成像（DSI）方向数≥258方向 |  |  | 0.5 | 否
5 | 其他
5.1 | 最低床位≤52cm |  |  | 0.5 | 是
5.2 | 垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg |  |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 主系统 |  | 1套
|  | 2 | 3.0T磁体系统 |  | 1套
|  | 3 | 智能磁体技术 |  | 1套
|  | 4 | 梯度系统 |  | 1套
|  | 5 | 全数字化发射/接收射频系统 |  | 1套
|  | 6 | 医患双向通信对讲系统 |  | 1套
|  | 7 | 主机计算机系统 |  | 1套
|  | 8 | 磁体间患者监察系统 |  | 1套
|  | 9 | 工作站操作台 |  | 1套
|  | 10 | 无线蓝牙门控 |  | 1套
|  | 11 | 不间断后备电源及电池模块（电源供电时间≥20分钟） |  | 1套
|  | 11 | 生命矩阵系统或类似技术 |  | 1套
|  | 12 | ≥20通道头颈联合线圈 |  | 1套
|  | 13 | ≥24通道脊柱线圈 |  | 1套
|  | 14 | ≥18通道体部线圈 |  | 1套
|  | 15 | ≥10通道专用乳腺线圈（非组合） |  | 1套
|  | 16 | ≥9通道大号柔性线圈（膝、踝、肩、肘关节） |  | 1套
|  | 17 | ≥9通道小号柔性线圈（腕、手指） |  | 1套
|  | 18 | 线圈储藏柜 |  | 1套
|  | 19 | 一阶匀场 |  | 1套
|  | 20 | 二阶匀场（高阶匀场） |  | 1套
|  | 21 | 头部智能扫描功能 |  | 1套
|  | 22 | 关节智能扫描功能 |  | 1套
|  | 23 | 脊柱智能扫描功能 |  | 1套
|  | 24 | 膈肌导航技术 |  | 1套
|  | 25 | 一次摆位完成全部线圈扫描 |  | 1套
|  | 26 | 线圈组合扫描 |  | 1套
|  | 27 | 组合扫描专用线圈控制软件 |  | 1套
|  | 28 | 智能定位技术 |  | 1套
|  | 29 | 脊柱线圈整合于床面设计 |  | 1套
|  | 30 | 线圈接口整合于床面设计 |  | 1套
|  | 31 | 矩阵线圈通道选择模式 |  | 1套
|  | 32 | 实时扫描助手 |  | 1套
|  | 33 | 全中枢神经成像无缝连接 |  | 1套
|  | 34 | 自动检查计划 |  | 1套
|  | 35 | 自动结果生成 |  | 1套
|  | 36 | 运动伪影抑制技术 |  | 1套
|  | 37 | 磁敏感加权成像 |  | 1套
|  | 38 | 全身弥散成像 |  | 1套
|  | 39 | 实时造影触发技术 |  | 1套
|  | 40 | 磁化传递成像 |  | 1套
|  | 41 | 高分辨双侧乳腺成像技术 |  | 1套
|  | 42 | 乳腺硅胶成像 |  | 1套
|  | 43 | 3D各向同性容积成像序列 |  | 1套
|  | 44 | 高分辨率颈髓成像 |  | 1套
|  | 45 | 高分辨率内耳三维成像 |  | 1套
|  | 46 | 全脊柱成像 |  | 1套
|  | 47 | 图像无缝拼接软件包 |  | 1套
|  | 48 | 关节软骨成像 |  | 1套
|  | 49 | 水脂分离成像技术 |  | 1套
|  | 50 | T1灰质容积成像技术 |  | 1套
|  | 51 | 高级去金属伪影技术 |  | 1套
|  | 52 | 全身成像组件 |  | 1套
|  | 53 | 一体化定位软件包 |  | 1套
|  | 54 | 神经灌注分析 |  | 1套
|  | 55 | 单体素相位波谱成像软件包 |  | 1套
|  | 56 | 多体素相位波谱成像软件包 |  | 1套
|  | 57 | 弥散张量成像软件包 |  | 1套
|  | 58 | 实时在线BOLD成像软件包 |  | 1套
|  | 59 | 三维动脉自旋标记 |  | 1套
|  | 60 | 参量图成像软件包 |  | 1套
|  | 61 | 超快速成像技术 |  | 1套
|  | 62 | 超快并行采集技术 |  | 1套
|  | 63 | 压缩感知成像包 |  | 1套
|  | 64 | 全身全序列静音扫描 |  | 1套
|  | 65 | 智能静音解决方案（含超短TE） |  | 1套
|  | 66 | 高清弥散成像 |  | 1套
|  | 67 | 一站式心脏成像技术 |  | 1套
|  | 68 | 首过法灌注成像 |  | 1套
|  | 69 | 四维多动脉期超快速动态成像技术 |  | 1套
|  | 70 | 自由呼吸三维对比增强成像技术 |  | 1套
|  | 71 | 多层成像技术包（可用于弥散、BOLD、解剖） |  | 1套
|  | 72 | 深度学习技术包（深度学习用于图像、数据） |  | 1套
|  | 73 | 原厂后处理工作站 |  | 1套
|  | 74 | 高压注射器 |  | 1套
|  | 75 | 专用水冷机组及精密空调 |  | 1套
|  | 76 | 联网智能终端 |  | 1套
|  | 77 | 金属探测门 |  | 1套
|  | 78 | 磁共振专用的无磁紫外消毒系统 |  | 1套
|  | 79 | 眼眶线圈 |  | 1套
|  | 93 | 颞颌关节线圈 |  | 1套
|  | 80 | 无磁转运床 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供提供切实可行的应对措施或解决方案。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(含液氦充填，不超过投标总价的7%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。