## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：医用直线加速器（含4D定位大孔径CT）
采购编号：0025-W00017788 预算总价：22000000元
预算单价：22000000 元 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 提供医用电子直线加速器：要求提供影像引导容积旋转调强放疗集成化专用加速器平台，设备需具备多档X射线及多档电子线，可实现电子线照射、三维适形放疗、动静态调强放疗、容积旋转调强放疗、非共面放疗及立体定向放疗等技术。
2 | 提供4D定位用大孔径CT:用于全身放疗临床精准模拟定位和放疗临床科研研究。
一、重要技术参数
1） | 医用电子直线加速器
1 | 提供X射线功能，能量规格配备常规6MV和10MV两档X射线 |  |  | 3 | 是
2 | 提供临床常用的两档电子线能量 |  |  | 3 | 是
3 | 等中心高度≤128cm |  |  | 3 | 是
4 | 等中心处叶片最大移动速度≥6cm/s |  |  | 3 | 是
5 | 每一独立叶片在等中心平面的最大投影宽度≤5mm |  |  | 3 | 是
6 | 集成于加速器上的KV级CBCT影像引导系统的扫描孔径≥90cm |  |  | 3 | 是
7 | 提供六维治疗床，可头足倾斜、左右倾斜，治疗床垂直移动范围≥80cm，前后移动范围≥100cm，左右移动范围≥50cm |  |  | 3 | 是
8 | 为确保信息安全，所提供医用直线加速器的肿瘤信息系统须满足公安部三级等级保护能力，提供信息安全等级保护备案证明 |  |  | 3 | 是
2） | 4D定位大孔径CT
1 | 大孔径CT≥24排，扫描架孔径≥80cm，球管与CT主机为同一品牌 |  |  | 3 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 27
二、一般技术参数
1） | 医用电子直线加速器
1 | 医用电子直线加速器主机
1.1 | 常规X线剂量率≥600cGy/min；电子线剂量率≥600cGy/min |  |  | 1 | 是
1.2 | 光野与射野的一致性，当射野面积＜20cm×20cm时，光野一致性≤1mm |  |  | 0.2 | 是
1.3 | 电子线平坦度≤10mm，电子线对称性不得超过1.03 |  |  | 0.2 | 是
1.4 | 束流及影像综合等中心精度≤0.75mm半径球体 |  |  | 1 | 是
1.5 | 等中心到机头的净空间≥45cm |  |  | 0.2 | 是
1.6 | 准直器系统旋转可旋转范围≥360°，精度≤±0.5° |  |  | 0.2 | 是
1.8 | 六维床治疗床的等中心旋转范围≥±95°，头脚倾斜、左右倾斜角度≥±3° |  |  | 0.2 | 是
1.9 | 微波功率源的最大输出功率≥5MW |  |  | 1 | 是
1.10 | 束流磁偏转系统：≥270°磁偏转方式或滑雪式偏转方式 |  |  | 1 | 是
2 | 多叶光栅系统
2.1 | 多叶光栅数量≥160叶 |  |  | 1 | 是
2.2 | 钨门最大运动速度≥5cm/s |  |  | 0.2 | 是
2.3 | MLC最大调强射野≥40cm×40cm |  |  | 0.2 | 是
2.4 | 射野半影≤5.5mm |  |  | 0.2 | 否
3 | 提供实时影像验证系统
3.1 | 采用“非晶态硅”的平板型直接数字化成像检测器，图像探测器面积≥40cm×40cm，空间分辨率≥1024×1024 |  |  | 0.2 | 是
3.2 | 具备多种图像显示能力可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像 |  |  | 0.2 | 否
4 | 提供集成X线容积影像系统（锥形束CT系统）
4.1 | KV级影像引导系统，探测器面积≥40cm×40cm |  |  | 1 | 是
4.2 | 影像重建FOV≥50cm |  |  | 0.2 | 是
5 | 肿瘤运动管理监测系统（如四维CBCT影像引导系统或光学体表系统或正交影像引导系统等）
5.1 | 提供肿瘤运动管理监测系统，本系统支持4DCBCT影像或光学体表影像或正交影像采集，并可进行在线的匹配、校准 |  |  | 0.2 | 是
6 | 放射治疗计划管理系统
6.1 | 提供与加速器同一制造商的放射治疗计划系统，光子线和电子线须支持蒙特卡洛算法 |  |  | 1 | 是
2） | 4D定位大孔径CT
1 | 机架和探测器系统
1.1 | 机械倾斜≥±30° |  |  | 0.2 | 是
1.2 | 每排探测器物理单元数≥900个/排，探测器物理总单元数≥21000个，探测器最小探测单元≤0.625mm |  |  | 0.2 | 是
1.5 | 探测器宽度≥20mm |  |  | 0.2 | 是
2 | 球管系统
2.1 | 球管阳极物理非等效热容量≥8.0MHU |  |  | 0.2 | 是
2.3 | 最小管电流≤10mA |  |  | 0.2 | 是
2.4 | 高压发生器功率≥100kW，球管最大阳极冷却率≥2000kHU/min，最大管电流≥800mA@120KV |  |  | 0.4 | 是
2.5 | 球管小焦点大小≤0.7mm×0.7mm，球管大焦点大小≤0.9mm×0.9mm |  |  | 0.4 | 是
3 | 检查床系统
3.1 | 床面定位精度≤±0.25mm |  |  | 0.2 | 是
3.2 | 检查床载重量≥290kg |  |  | 0.2 | 是
4 | 扫描参数和图像质量 |  |  |  | 是
4.1 | 扫描时间≤0.5s/360°（512×512矩阵） |  |  | 0.2 | 是
4.2 | 最大单次连续螺旋时间≥120s |  |  | 0.2 | 是
4.3 | 显示野DFOV≥80cm |  |  | 0.2 | 是
4.4 | 空间分辨率≥18Lp/cm，低密度分辨率≤3mm@0.3% |  |  | 0.2 | 是
5 | 控制台系统及临床功能
5.1 | 高分辨率彩色显示器提供2台，≥19’LCD，分辨率≥1280×1024，具备多任务并行处理功能，至少包括扫描、重建、显示、图像传输打印可同时进行 |  |  | 0.2 | 是
5.2 | 具备4D呼吸门控扫描成像功能 |  |  | 0.2 | 是
5.3 | 具备1024x1024重建、原始数据去金属伪影重建、低剂量迭代重建 |  |  | 0.2 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 13
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 一、 | 医用直线加速器（需具备以下软硬件） |  | 1套
|  | 1 | 主机 |  | 1套
|  | 2 | X线功能 |  | 1套
|  | 3 | 电子线功能（含电子线治疗限光筒） |  | 1套
|  | 4 | 容积旋转调强功能 |  | 1套
|  | 5 | 多叶准直器系统 |  | 1套
|  | 6 | 实时影像验证系统 |  | 1套
|  | 7 | 集成X线容积影像系统（锥形束CT系统） |  | 1套
|  | 8 | 肿瘤运动管理系统（如四维CBCT影像引导系统或光学体表系统或正交影像引导系统等） |  | 1套
|  | 9 | 六维治疗床 |  | 1套
|  | 10 | 放射治疗计划管理系统设备：含1套物理师工作站和2套医生工作站；3套放射治疗管理工作站 |  | 1批
|  | 11 | QA工具：校准用模体 |  | 1套
|  | 12 | 专用水冷机 |  | 1套
|  | 13 | 彩色闭路电视监视系统和对讲机 |  | 1套
|  | 14 | 真空泵工具包 |  | 1套
|  | 15 | 电子线不规则铅挡模具包 |  | 1套
|  | 二、 | 4D定位大孔径CT系统（需具备以下软硬件） |  | 1套
|  | 1 | 主机 |  | 1套
|  | 2 | 放疗定位专用全碳纤维平床板及激光定位系统 |  | 1套
|  | 3 | 主机工作站及配套软件（含4D呼吸门控扫描成像功能） |  | 1套
|  | 4 | 独立放疗后处理工作站 |  | 1套
|  | 三、 | 第三方配套产品 |  | 1批
|  | 1 | 晨检仪 |  | 1套
|  | 2 | 绝对剂量仪带电离室（0.6一根,0.125一根） |  | 1套
|  | 3 | 电动一维水箱 |  | 1套
|  | 4 | 旋转调强验证系统 |  | 1套
|  | 5 | 点剂量测量模体 |  | 1套
|  | 6 | 碳纤维一体固定板，含头枕各2套，SBRT立体定向定位套件（SRS头框、举臂支架、呼吸控制弓形尺、腿部固定弓形尺、膝垫、脚垫、俯卧垫、俯卧乳腺垫） |  | 1套
|  | 7 | 固定场所报警仪 |  | 1套
|  | 8 | 个人剂量仪 |  | 6个
|  | 9 | 恒温水箱 |  | 1套
|  | 10 | 标准测量水箱 |  | 1套
|  | 11 | 实时影像在线剂量验证系统 |  | 1套
|  | 12 | 自动勾画系统 |  | 1套
|  | 13 | 放射治疗信息管理软件 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；原厂质保期内，系统软件小版本免费升级，非功能性增加。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率≥95 %，故障紧急叫修时，需2小时内维修响应，专业维修工程师要求12小时内到达现场，24_小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供切实可行的解决方案。
2 | 质量保证期 | 整机质保期为验收合格后≥2年（含本次招标范围内提供所有软硬件）。加分项：2年后每多一年加1分，满分3分。
3 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年定期提供预防性保养服务≥4次，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
4 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(所有设备不超过投标总价的7%，定位CT不超过其总价的10%）。
5 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方提供主要易损件和备品备件的清单报价及扣率，相关耗材的清单、报价及扣率等，保修期外卖方负责提供设备的备品备件，供货年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质保金 | 不收取。
6.6 | 履约保证金 | 不收取。
6.7★ | 其他 | 设备设计使用年限≥15年（须提供设备使用说明书或铭牌照片或制造商承诺）。
6.8 | 业绩 | 要求提供近三年同型号业绩≥6个