## 病理玻片扫描影像系统
上海交通大学医学院附属瑞金医院病理玻片扫描影像系统采购需求
设备名称：病理玻片扫描影像系统
预算总价： 1250000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 通过高速、高分辨率扫描将传统玻璃切片转化为数字切片，实现科室数字化阅片、数字化存储等功能。
二、主要技术参数
2.1 | 整体要求：全封闭一体化设计（非显微镜加装电动平台结构），防尘、防潮及防干扰光；全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥600张；双工位设计，扫描时下一张待扫玻片进入等待区准备，提高扫描效率。 |  | 4 | 是
2.2 | 成像设备：采用面阵扫描技术，采用大靶面面阵CMOS相机，非线阵相机，像素≥2500万，帧率≥140帧/秒，像元尺寸≥2.5μm*2.5μm，靶面尺寸≥1英寸，信噪比≥35dB，支持40G以太网光纤接口。 |  | 4 | 是
2.3 | 扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率≤0.25μm/pixel；40倍物镜下扫描分辨率≤0.125μm /pixel。 |  | 4 | 是
2.4 | 系统成像速度：15mm*15mm组织面积下速度：20倍物镜下扫描时间≤20s，40倍物镜下扫描时间≤45s。 |  | 3 | 是
2.5 | 对焦精度：细对焦重复定位精度≤10nm，10μm阶跃定位时间≤40ms。 |  | 3 | 是
2.6 | 智能图像评分系统，对每张切片可以进行图像质量0-100分的智能评分。 |  | 3 | 是
2.7 | 支持跳过玻片、重扫玻片以及设置玻片扫描优先级。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1 | 光源：采用高速频闪光源，而非普通的常亮LED光源，保证在高速扫描时提供足够的光通量。 |  | 2 | 是
3.2 | 系统同时搭载两个真实进口物镜，20X物镜数值孔径≥0.80NA；40X物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换。 |  | 2 | 是
3.3 | 扫描范围：≥24mm*45mm。 |  | 1 | 否
3.4 | 定位控制：对焦轴采用双级对焦，预对焦重复定位精度≤1.0μm；扫描轴定位控制x、y轴重复定位精度≤50nm。 |  | 1 | 否
3.5 | 扫描工作站装有扫描控制软件、数字切片浏览软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览。 |  | 1 | 否
3.6 | 扫描工作站：i7处理器；硬盘≥4TB；内存≥64G；显示器≥23.8英寸。 |  | 1 | 否
3.7 | 扫描模式：通过软件控制进行自动装片和卸片，可进行手动模式和自动模式切换。 |  | 2 | 是
3.8 | 扫描玻片至少支持以dcm、dcmz、tiff、svs、csp格式存储； |  | 2 | 是
3.9 | 扫描软件功能：可进行≥15层的多层融合扫描；支持缩略图旋转和镜像；支持修改扫描间隔和对焦密度；支持实时观察镜下图并手动对焦，实时显示玻片扫描状态及进度；可支持一维码和二维码和OCR识别文字，支持自定义命名切片,并自定义存储路径、按日期归类文件；可识别不同类型玻片优化扫描。 |  | 2 | 否
3.1 | 阅片软件功能：支持按时间、名称排列目录下图像；支持文件树形管理，可浏览到硬盘里所有分级目录；支持输入本地路径查找到相应目录的搜索功能；支持点击导航图快速切换图像视野；支持导航图上显示或清除浏览的历史轨迹记录；支持全视野倍率之间无极变倍或固定倍率缩放；支持自动播放切换图像视野；支持一个屏幕同时显示至少9张数字病理图像，并对9张数字切片进行同步缩放、拖动、旋转，实现同一部位的对比图像浏览；支持预览本地特定病理图像格式文件（至少包含.dcm、.dcmz、.tiff、.svs、.csp）；支持按不同分辨率输出当前视窗图像及比例尺信息；支持功能强大的图像调节，伽马、对比度、RGB等调节，支持颜色校正；支持对图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、画笔等）、撤销、截图以及保存，支持测量绘制图形面积和直线长度；支持一键隐藏所有标注；支持显示文件大小、图像尺寸、扫描分辨率、扫描倍率和扫描耗时等切片信息。 |  | 2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 玻片扫描影像系统主机2台；电脑2套；样品测试片2盒；片仓60个；块规2个；监控系统2套；扫描枪30把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为72个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 低温甲醛灭菌器
上海交通大学医学院附属瑞金医院低温甲醛灭菌器采购需求
设备名称：低温甲醛灭菌器
预算总价：1200000元
采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 总容积/有效容积≥143L/135L，适合医疗器械及软式内镜灭菌
二、主要技术参数
2.1 | 腔体结构及材质：腔体结构为矩形，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥16mm，盐雾抗腐蚀等级Ri≤1级。（提供CMA盐雾检测报告） |  | 4 | 是
2.2 | 材质：采用优质铝材，厚度≥15mm，盐雾抗腐蚀等级Ri≤1级。（提供盐雾CMA检测报告） |  | 4 | 是
2.3 | 采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。（提供CMA检测报告） |  | 4 | 是
2.4 | 采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接，有效阻止细菌滋生，其中要求大肠杆菌ATCC8739，抗菌活性值R≥6.0和金黄色葡萄球菌ATCC6538，抗菌活性值R≥3.0（提供CMA检测报告）。 |  | 4 | 是
2.5 | 设备内置纯水制备系统，电导率< 5μS/cm，带反渗透及紫外线杀菌功能，符合《WST 649-2019 医用低温蒸汽甲醛灭菌器卫生要求》中规定的符合药典要求（提供第三方检测报告）。 |  | 4 | 是
2.6 | 管腔灭菌能力：不锈钢盲端管腔：内径0.7mm长度3000mm；聚四氟乙烯盲端管腔：内径0.5mm长度6000mm（提供第三方检测报告）。 |  | 4 | 是
2.7 | 灭菌器具有械残留检测/灭菌效果检测/灭菌过程环境中残留检测/灭菌过程排水中残留检测/灭菌器解析用水检测/管腔灭菌能力检测报告（提供第三方检测报告） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 腔体温度加热功率≥2000W，预热升温时间≤30min。（提供证明文件） |  | 1 | 是
3.2 | 腔体壁温控制探头数量≥2，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。（提供证明文件） |  | 1 | 是
3.3 | 整体形式：低温专用甲醛灭菌器，非高低温通用的设备。（提供证明文件） |  | 2 | 是
3.4 | 门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门，灭菌结束后可实现延时开门，保证人员安全。（提供证明文件） |  | 1 | 是
3.5 | 门板温度控制探头数量≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。（提供证明文件） |  | 2 | 是
3.6 | 门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。（提供证明文件） |  | 1 | 是
3.7 | 脚踏开关开关门：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。（提供证明文件） |  | 2 | 是
3.8 | 双级抽真空，采用进口品牌水环式真空泵和大气喷射器。（提供证明文件） |  | 1 | 是
3.9 | 采用甲醛浓度仅为2%的复方灭菌剂，1次性软袋灌装，容积≥2L。（提供证明文件） |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机*1，不锈钢篮筐*2
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺)，免费提供设备耗材≥2年 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 呼吸机
上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸机采购需求
设备名称：呼吸机
预算总价：1000000元
采购数量： 10套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于小儿和成人患者进行通气辅助及呼吸支持
二、主要技术参数
2.1 | 峰值流量≥240 升/分钟 |  | 5 | 是
2.2 | 要求呼出端流量传感器采用非压差式 |  | 5 | 是
2.3 | 具备压力触发/流量触发 |  | 5 | 是
2.4 | 压力触发灵敏度：-1~-20㎝H2O |  | 5 | 是
2.5 | 要求具备P0.1口腔闭合压 |  | 5 | 是
2.6 | 后备电池≥120分钟；可增配多块，外部充电，提供呼吸机转运期间随用随换。 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 潮气量：20ml-2000ml |  | 1 | 否
3.2 | 呼吸频率：4—150BPM |  | 1 | 否
3.3 | 屏幕布局视图提供显示的波形，至少5种视图可选。呼吸环具备参考环（点击参考曲线的符号标志，参考曲线将与时间戳一起显示出来）。 |  | 1 | 是
3.4 | 具备监测潮气量/ 理想体重参数 |  | 1 | 是
3.5 | 肺功能参数：肺顺应性（包含动态和静态） |  | 2 | 是
3.6 | 具备监测呼吸功参数 |  | 1 | 否
3.7 | ≥12英寸TFT-LCD 全触摸屏，中文界面 |  | 1 | 否
3.8 | 可提供≥72小时内的所有监测参数 |  | 0.5 | 否
3.9 | 智能化分级报警，文字提示等，并能记录报警事件和回顾 |  | 0.5 | 否
3.1 | 要求至少具备通气模式：VC(容量控制通气)、PC（压力控制通气)、PRVC（压力调解容量保证通气）、SIMV(PC+PS)、SIMV(VC+PS)、SIMV(PRVC+PS)、PS(压力支持通气)、CPAP（持续正压通气） |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机一台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修