## Sheet1
上海市第十人民医院医疗设备采购需求
设备名称：掺铥光纤激光治疗机
采购编号： 预算总价：150万元（财政1500000元）
预算单价： 采购数量： 1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 产品在医疗机构使用，适用于泌尿系结石的粉碎，以及泌尿系肿瘤的汽化、凝固。
二、主要技术参数
2.1 | 脉冲频率可调，治疗模式下同屏显示两种不同脉冲频率 |  | 5 | 是
2.2 | 单脉冲能量可调，治疗模式下同屏显示两种不同单脉冲能量以满足治疗中便捷性 |  | 5 | 是
2.3 | 设备重量：≤125kg |  | 5 | 是
2.4 | 控制屏幕上双边同时显示激光输出功率均不小于40W |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 激光器类型：一体化设计的光纤激光器，光纤激光器模块≤1个 |  | 1 | 否
3.2 | 激光模式：多模 |  | 0.5 | 否
3.3 | 工作激光中心波长：1940nm±100nm |  | 1 | 是
3.4 | 输出功率可调，步进1W |  | 1 | 否
3.5 | 激光输出功率不稳定度：≤±5% |  | 1 | 否
3.6 | 激光输出功率复现性：≤±5% |  | 1 | 否
3.7 | 最小脉冲宽度：≤0.2ms |  | 0.5 | 否
3.8 | 最大脉冲宽度：≥20ms |  | 1 | 是
3.9 | 脉冲频率可调，最大脉冲频率≥1200Hz |  | 1 | 是
3.1 | 单脉冲能量可调，最小单脉冲能量≤0.05J |  | 1 | 是
3.11 | 单脉冲能量可调，屏显最大单脉冲能量≥4.0J |  | 1 | 否
3.12 | 指示光（瞄准光）：绿色，功率≤5mw，亮度可调，可关闭 |  | 1 | 否
3.13 | 开机预热时间：无需预热 |  | 0.5 | 否
3.14 | 冷却系统：风冷，无需水循环的压缩机制冷系统 |  | 1 | 否
3.15 | 额定输入功率：≤1800VA |  | 1 | 否
3.16 | 电源要求：单相220V，50HZ，≤10A |  | 1 | 否
3.17 | 脚踏开关功能：可切换设备待机/就绪 |  | 0.5 | 否
3.18 | 脚踏开关：左右键控制发射同屏显示的两组不同脉冲参数（能量与频率） |  | 1 | 否
3.19 | 激光输出接口：开放式的国际通用SMA905接口 |  | 0.5 | 否
3.2 | 注册产品组成中须包含光束传输系统（治疗光纤） |  | 1 | 是
3.21 | 设备注册内须包含2种以上纤径规格的柔性光纤（纤径≤300μm的） |  | 1 | 否
3.22 | 界面操作：彩色电容屏触摸操作界面 |  | 0.5 | 否
3.23 | 主动安全功能：具备检测激光器温度与工作允许范围外的温度时报警 |  | 0.5 | 否
3.24 | 被动安全功能：配有紧急停止按钮，可在紧急情况下一键关闭设备 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.掺铥光纤激光治疗机主机1台 2.脚踏开关1套 3.附件光纤2根 4.光纤剥离器1把 5.光纤切割器1把 6.手持光纤端面检测仪1个 7.激光防护镜1副 8.使用说明书1份 9.电源线1根 10.保修卡1份 11.合格证1份 12.膀胱激光镜2套 13.膀胱粉碎镜2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单，免费开放所有信息端口
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后保修价格不高于整机价格的5%，每年不少于3次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软调校与硬件清洁，保修期满后维修单价根据厂家政策执行
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠