## 包1
上海交通大学医学院附属瑞金医院有创呼吸机采购需求（包1）
设备名称：有创呼吸机
采购编号：0024-W0000116101 预算总价：8000000元
采购数量： 20台（有创呼吸机A17台、有创呼吸机B3台）
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概况 | 适用于成人、小儿的危重症机械通气治疗。
一、主要技术参数
有创呼吸机A:
1.1 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式。无创压力支持或容量支持过程中流量的最大吸气时间Timax可设置范围至少包括：0.1-4s |  | 3 | 是
1.2 | 具有压力自动释放功能的气道压力释放通气模式至少5个：可通过设置呼气峰流速百分比自动调节低压释放时间，呼气峰流速百分比的范围至少包括：1%-80% |  | 3 | 是
1.3 | 具有一体化内置高流速氧疗功能，可以设置氧疗的吸气压力限值且范围至少包括：4-55mbar(cmH2O) |  | 3 | 是
1.4 | 具有高流速氧疗平均气道压力监测功能,监测范围至少包括：3-55 mbar(cmH2O) |  | 3 | 是
1.5 | 具有肺复张趋势；图形趋势≥30天， |  | 3 | 是
1.6 | 具有表格趋势≥30天，记录本条≥5000条 |  | 3 | 是
有创呼吸机B:
1.7 | 采用一体化内置涡轮技术,峰流速≥250L/min |  | 3 | 是
1.8 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式 |  | 3 | 是
1.9 | 趋势图≥10天；记事本≥500条 |  | 3 | 是
1.1 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，不需暂停通气治疗 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
二、一般技术参数
有创呼吸机A:
2.1 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；辅助间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气+压力支持，可容量控制或压力控制；持续气道正压+压力支持；持续气道正压+容量支持；压力限制通气；叹息；窒息通气；自动流速调节/容量保证功能，自动流速调节叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；容量保证叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量。双水平气道正压通气； |  | 0.5 | 否
2.2 | 至少5台具有高级通气模式：可变压力支持通气模式 |  | 2 | 是
2.3 | 具有关联参数设置功能和关联标示：可以实现PEEP和吸气压力参数关联保持两个参数调整时的压差不变； |  | 1 | 是
2.4 | 显示屏幕：≥15英寸彩色触摸显示控制屏 |  | 0.5 | 否
2.5 | 具有智能肺视图，以图形形式实时显示肺动力学参数：阻力及顺应性，同时可以显示自主呼吸和指令通气的比率 |  | 0.5 | 否
2.6 | 采用顺磁式技术监测吸入氧浓度 |  | 0.5 | 否
2.7 | 可以显示呼吸环至少包括：压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环。三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图 |  | 0.5 | 否
2.8 | 可以测量最大吸气负压NIF，范围至少满足：–80-0 mbar |  | 1 | 是
2.9 | 可以测量口腔闭合压P0.1,范围至少满足：–25-0 mbar |  | 1 | 是
2.1 | 至少具有5个自动插管补偿功能：可分别在吸气/呼气和自主/指令通气过程中给予压力的补偿，可显示补偿后隆突端压力波形 |  | 1 | 否
有创呼吸机B:
2.11 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气；辅助间歇指令正压通气，同步间歇指令通气，同步间歇指令通气+压力支持，持续气道正压+压力支持;压力限制通气；叹息；窒息通气;双水平正压通气；自动流速调节功能；一体化高流速氧疗 |  | 0.5 | 否
2.12 | 呼吸频率（辅助控制通气模式和同步间歇指令通气模式下)：2-80次/分；吸气压力：1-99mbar |  | 0.5 | 否
2.13 | 屏幕具有白天和夜间两种模式及快捷键，且可进行模式切换 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品配置要求 | 有创呼吸机A*17套 有创呼吸机B*3套 每套包含（主机、台车、湿化器、气源管、电源线）
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
3.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
4.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、开放数据接口，配合医院信息化建设，提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为72个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 包2
上海交通大学医学院附属瑞金医院麻醉工作系统采购需求（包2）
设备名称：麻醉工作系统
采购编号：0024-W000116103 预算总价：4000000元
预算单价：500000元 采购数量： 8台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概况 | 适用于成人、儿童和新生儿。给患者通气时使用喉罩、面罩或气管插管。能完成各种形式的全身麻醉以及局部麻醉。
一、主要技术参数
1.1 | 具备非风箱式呼吸机，在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全 |  | 5 | 是
1.2 | 具备真氧检测功能：自动自检时可检测高压管道内是否输送真实的氧气，并有相关报警提示。 |  | 5 | 是
1.3 | 配备吸入和呼出端非压差式流量传感器，不易受水汽影响，可浸泡消毒或高温灭菌。 |  | 5 | 是
1.4 | 容量控制模式下潮气量设定范围: 10~1500毫升，最小设定值可以升级到5毫升。 |  | 5 | 是
1.5 | 可自动激活吸入麻醉剂的低MAC报警，报警限值可自动调节，有效防止病人术中知晓。 |  | 5 | 是
1.6 | 病人生命体征监护具有手术体积描计指数监测：通过监测血氧脉冲波形振幅和脉冲间隔双信号，分析并转换得出能反映全麻术中镇痛效果的手术体积描计指数（SPI）数值，测量范围：0 ~ 100；在显示实时波形和数据的同时，通过结合熵指数可提供适宜麻醉概念中反映镇静催眠程度（SE）及镇痛效果（SPI）的二维平衡视图界面。 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
二、一般技术参数
2.1 | 内置式≥15英寸彩色触摸屏幕，不占用额外空间，主屏幕侧面为监护仪和手麻系统预留安装位置。 |  | 1 | 否
2.2 | 具备第二状态显示屏，显示气源，主电源和电池，气道压力等信息。 |  | 1 | 否
2.3 | 配置七氟醚挥发罐,挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。首次最大加药量≥360毫升，常规最大加药量≥300毫升 |  | 0.5 | 否
2.4 | 通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停模式（一键暂停，便于术中操作）。暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。具有心脏旁路模式，可在使用体外循环机时抑制相应报警。具有自动调节流速模式，根据病人顺应性自动调整吸气流速，保证在最小的气道压力下为病人输送设定的潮气量，避免了峰压；允许病人进行自主呼吸，并能与之保持同步。 |  | 0.5 | 否
2.5 | 可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值 |  | 0.5 | 否
2.6 | 具有一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水 |  | 0.5 | 否
2.7 | 呼吸频率: 3 - 100 次/分;吸气时间：0.2 - 10秒；吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间） |  | 0.5 | 否
2.8 | 具有一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气。 |  | 0.5 | 否
2.9 | 吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）;压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O；呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O |  | 0.5 | 否
2.1 | 最大吸气流速为≥160 L/min |  | 1 | 否
2.11 | 具有一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可监测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品。采样气体回流到呼吸系统。 |  | 0.5 | 否
2.12 | 呼吸系统总容量（包含CO2吸收罐和呼吸机最大容量）：≤3.6升，CO2吸收罐容量≥1.5升。 |  | 0.5 | 否
2.13 | 事件日志菜单最多可保存≥20000个记录条目，关机或掉电事件日志不会被清空。 |  | 0.5 | 否
2.14 | 病人生命体征监护仪屏幕≥15英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：≥1366 x 768像素 |  | 0.5 | 否
2.15 | 基本血液动力学监测至少包括：ECG、ST分析、SPO2、NIBP、双体温、4导有创压力、阻抗式呼吸；2导有创压力与双体温可同时监测；ECG心电监测：ST段测量功能可用于新生儿、小儿及成人，并且可全导联ST段分析及模板储存；同步多导联心律失常分析，可同时对≥4道ECG心电导联进行分析；NIBP无创血压监测：采用双管路设计，步进式放气振荡法，具有手动、自动、STAT测量模式，可显示≥6组的NIBP历史数据；IBP有创血压监测：2道有创压力监测，同时可提供收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）；心输出量监测功能 |  | 0.5 | 否
2.16 | 高级监测模块包括：神经肌电传导监测 NMT模块至少4个：①刺激模式：四个成串刺激（TOF）、双短强直刺激（DBS）、单次肌颤搐刺激（ST）、强直刺激后单刺激肌颤搐计数（PTC）。②监测项目：TOF%、DBS%、Count计数、PTC。③具备监测区域性神经阻滞刺激功能。双频指数监测模块至少4个：①通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统状态的双频指数（BIS）数值。②支持显示1通道脑电波形。③测量范围：双频指数（BIS）：0 ~ 100；肌电图（EMG）：0 ~ 100 dB；抑制比率（SR）：0 ~ 100 %；信号质量指数（SQI）：0 ~ 100 %。 |  | 0.5 | 否
2.17 | 病人生命体征监护具有旁流呼气末二氧化碳监测 EtCO2：①采用红外线测量技术，即插即用模块，自动校准。②采用水气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命。③预热时间：1min |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 包含涉及招标要求功能实现的其他所有附件产品。
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
3.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
四、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、开放数据接口，配合医院信息化建设，提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为72个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 包3
上海交通大学医学院附属瑞金医院麻醉机采购需求（包3）
设备名称：呼吸机
采购编号：0024-W000116100 预算总价：3000000元
采购数量： 10台（呼吸机A6台、呼吸机B4台）
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概况 | 适用于成人、小儿的危重症机械通气治疗。
一、主要技术参数
呼吸机A:
1.1 | 采用一体化内置涡轮技术,峰流速≥250L/min |  | 4 | 是
1.2 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式 |  | 4 | 是
1.3 | 趋势图≥10天；记事本≥500条 |  | 4 | 是
1.4 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，不需暂停通气治疗 |  | 4 | 是
呼吸机B:
1.5 | 采用高性能静音涡轮驱动技术,峰流速≥240L/min |  | 4 | 是
1.6 | 超声流量传感器，非耗材，非压差，监测准确，不受外界因素影响，雾化时可持续监测 |  | 4 | 是
1.7 | 呼气触发具备流量触发和压力触发两种模式，压力触发灵敏度：-1~-20㎝H2O |  | 4 | 是
1.8 | 内置人机交互学习系统，可检测肺顺应性（包含动态和静态） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
二、一般技术参数
呼吸机A:
2.1 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气；辅助间歇指令正压通气，同步间歇指令通气，同步间歇指令通气+压力支持，持续气道正压+压力支持;压力限制通气；叹息；窒息通气;双水平正压通气；自动流速调节功能；一体化高流速氧疗 |  | 0.5 | 否
2.2 | 呼吸频率（辅助控制通气模式和同步间歇指令通气模式下)：2-80次/分；吸气压力：1-99mbar |  | 0.5 | 否
2.3 | 屏幕具有白天和夜间两种模式及快捷键，且可进行模式切换 |  | 0.5 | 否
2.4 | 使用无创通气模式可以提供≥250L/min的泄露补偿 |  | 0.5 | 否
2.5 | 流量传感器独立于呼出阀，方便拆卸，可以和呼出阀分离，使用中可随时取下消毒 |  | 1 | 否
2.6 | 采用免维护长效氧电池 |  | 1 | 否
呼吸机B:
2.7 | 通气模式至少包括：VC(容量控制通气)； PC（压力控制通气)；PRVC（压力调解容量保证通气） ；SIMV(PC+PS)；SIMV(VC+PS)；SIMV(PRVC+PS)；PS(压力支持通气)；SPONT/CPAP；高流量氧疗。 |  | 0.5 | 否
2.8 | 呼吸频率：4—150BPM |  | 1 | 否
2.9 | 流量触发灵敏度：0~2L/min |  | 1 | 否
2.1 | 后备电池≥120分钟；可增配多块，外部充电，提供呼吸机转运期间随用随换 |  | 1 | 否
2.11 | 智能化分级报警，文字提示等，并能记录报警事件和回顾，可储存波形记录和屏幕截图共不少于80条，可导出 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 呼吸机A*6套 呼吸机B*4套 每套包含（主机、台车、湿化器、气源管、电源线）
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
3.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
4.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、开放数据接口，配合医院信息化建设，提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为72个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修