## Sheet1
医疗设备采购需求（包件3）
设备名称：支气管镜1
采购编号：0025-W00017271 预算总价：450,000 元
预算单价：15万元/台 采购数量：3台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类： R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 电子支气管镜技术作为一项已经较为成熟的技术，在临床上已经广泛使用。对我院的可持续发展具有重要意义。开展电子支气管镜技术，可以提高我院的影响力，增强我院的科研能力，吸引更多病人就诊。其次提高临床水平，它可以提高临床医生对于肺部疾病诊断的准确率，尤其是在目前肺癌高发的背景下，支气管镜技术对于肺癌的确诊及病理分型有重要意义。在明确病理分型的基础上即可在我院决定是否手术治疗或者是选择何种化疗方案。对于我们诊疗水平的提高有重要意义。
二、主要技术参数
2.1 | 手柄插入部外径≤5.2mm，工作通道内径≥2.6mm。 |  |  | 5 | 是
2.2 | 操作手柄插入管具备左右旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120° |  |  | 3 | 是
2.3 | 配有≥3寸床旁便携显示屏和≥10寸高清显示器，可兼容同品牌一次性电子支气管镜。 |  |  | 4 | 是
2.4 | 需提供投标产品通过具有CMA及CNAS检验资质的检验机构出具的产品检验报告。 |  |  | 3 | 是
2.5 | 景深：3mm-100mm，需提供相关检验报告。 |  |  | 4 | 是
19
三、一般技术参数
3.1 | 电子支气管镜-手柄部件
3.1.1 | 视场角≥120°，允差±15%；分辨率：≥9.92lp/mm； |  |  | 1 | 是
3.1.2 | 工作软管有效长度≥600mm； |  |  | 1 | 是
3.1.3 | 镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10°； |  |  | 1 | 是
3.1.4 | 前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux； |  |  | 1 | 是
3.1.5 | 操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能； |  |  | 1 | 否
3.1.6 | 吸引量≥600ml/min； |  |  | 1 | 是
3.1.7 | 洗消方式≥2种，自带保护帽，通气帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消； |  |  | 1 | 否
3.1.8 | 吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用； |  |  | 1 | 否
3.2 | 电子支气管镜-显示部件
3.2.1 | 屏幕≥3寸显示器，分辨率：≥640×480pixel； |  |  | 1 | 否
3.2.2 | 便携显示屏内置可充电式锂电电池，不可插拔, 电池容量≥2300mAH，待机时间＞120分钟； |  |  | 1 | 否
3.2.3 | 便携显示屏内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时； |  |  | 1 | 否
3.2.4 | 显示器左右旋转180°允差±10%，上下翻动180°允差±10%， |  |  | 1 | 是
3.2.5 | 显示屏带录像显示及电量提示功能，具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）； |  |  | 1 | 否
3.3 | 显示器
3.3.1 | 屏幕≥10寸触摸显示屏，屏幕采用全视角技术，分辨率≥1920×1200； |  |  | 1 | 否
3.3.2 | 显示器内置≥64G内存，可进行拍照、录像； |  |  | 1 | 否
3.3.3 | 内置充电锂电池，充电时间＜5h、充电次数＞300次、单路使用时长＞4.5h； |  |  | 1 | 否
3.3.4 | 具备≥3种以上的端口，包含USB 2.0、MINI HDMI、航空插口，并具备相关协议； |  |  | 1 | 否
3.3.5 | 具备WIFI功能，可与同品牌其他产品连接； |  |  | 1 | 否
3.3.6 | 具备图像缩放功能，根据临床需求进行调节；可进行白平衡调节，确保图像的稳定；具备图像冻结功能 |  |  | 1 | 否
3.3.7 | 可调节成像界面，选择全屏、八角图等。 |  |  | 1 | 否
3.3.8 | 一体化台车：包含镜挂支架、显示器挂架等功能组件。 |  |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 21
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备附件要求 | 设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 电子支气管镜-手柄部件 |  | 3
|  | 2 | 保护帽 |  | 3
|  | 3 | 吸引按键 |  | 6
|  | 4 | 测漏仪 |  | 3
|  | 5 | 防喷装置 |  | 15
|  | 6 | 通气帽 |  | 3
|  | 7 | 电子支气管镜-显示部件 |  | 3
|  | 8 | 血液升温仪 |  | 6
|  | 9 | 充电器 |  | 3
|  | 10 | 显示屏 |  | 3
|  | 11 | 支气管镜连接线 |  | 3
|  | 12 | 台车 |  | 3
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起96个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无