## 实验室灭菌器
上海市疾病预防控制中心医疗设备（二）采购需求（第一包）
设备名称：双扉高压蒸汽灭菌器
采购编号： 0024-00073649 预算总价：2200000元
预算单价：550000 元/台 采购数量：4台
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于P3实验室废弃物（普通或高危）、动物尸体、医用材料等物品的完全生物灭活。
二、主要技术参数（配置一：实验室灭菌器，数量2台）
2.1 | 灭菌器密封墙：设备的后端应自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，应提供设备密封结构的照片和密封性能测试报告 |  | 3 | 是
2.2 | 压力表不与内室连通，管道带温度检测，具有管道灭菌程序，预留球阀，避免微生物外逸 |  | 3 | 是
2.3 | 实验室灭菌器：程序选择至少包含：织物、器械、液体、动物、真空测试、自定义等程序可供选择 |  | 3 | 是
2.4 | 实验室灭菌器：内室和夹层均为316L不锈钢，设计寿命≥15年 |  | 3 | 是
2.5 | 门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数（配置一：实验室灭菌器，数量2台）
3.1 | 实验室灭菌器容积≥650L，外形尺寸（宽*深*高mm)≤1480*1450*2150；数量2台 |  | 1 | 是
3.2 | 设备具有第三方机构出具的灭菌效果检测报告（灭菌后细菌存活率为0），提供相关证明 |  | 1 | 是
3.3 | 灭菌器焊接工艺：机器焊接保证焊缝质量，提供主体焊接照片。 |  | 1 | 是
3.4 | 设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃ |  | 1 | 是
3.5 | 空气过滤器：无菌空气系统应选用≤0.22微米的超细无菌过滤器，确保不会产生二次污染 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 5
技术参数总计分值 |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 设备出场提供产品资料一套，包括但不仅限于产品质量证明书、竣工图纸、设备使用说明书、产品合格证等
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供设备日常维保必备的工具一套
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
（提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等要求）
4.4 | 调试 | 厂家专业工程师负责设备调试及调试后对使用人员的培训
4.5 | 提供技术援助 | 除了售后服务的技术支持人员要提供及时的技术咨询服务外，还有专门的技术工程师，可以随时解答招标方提出的各种技术问题
4.6 | 培训 | 提供操作培训和保养培训（不收取额外费用）
4.7 | 验收方案 | 设备安装调试结束后应通过生物指示剂的灭菌检测，该生物指示剂由供应商负责提供
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后服务人员在接到电话后，2 小时响应，6 小时内到位，重大紧急情况 3 小时内应到位，及时排除故障，保障实验室安全运行
5.2 | 服务内容与计划 | 响应供应商应制定完善的售后服务方案，包括但不限于售后服务体系 及服务内容、售后管理措施、故障解决方案、质量保证措施以及设备维修和更换等
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后应该有两种方式 （1）整机保修；保修期满后整机维保价格不得高于合同价格的8%； （2）单次维修；质保期满后，不收取任何人工费用且零配件的报价不得高于市场价的8折
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市闵行区申虹路1399号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于12个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | R不收取；□收取，为合同金额的5%。

## 动物房灭菌器
上海市疾病预防控制中心医疗设备（二）采购需求（第一包）
设备名称：双扉高压蒸汽灭菌器
采购编号： 0024-00073649 预算总价：2200000元
预算单价：550000 元/台 采购数量：4台
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理
二、主要技术参数（配置二：动物房灭菌器，数量2台）
2.1 | 灭菌器密封墙：设备的后端应自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，应提供设备密封结构的照片和密封性能测试报告 |  | 3 | 是
2.2 | 动物房灭菌器：设备至少应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序 |  | 3 | 是
2.3 | 门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 9
三、一般技术参数（配置二：动物房灭菌器，数量2台）
3.1 | 动物房灭菌器容积≥1600L，外形尺寸（宽*深*高mm)≤1610*2150*22100；数量2台 |  | 1 | 是
3.2 | 双门通道型机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离，提供第三方出具的安全联锁装置鉴定证书 |  | 1 | 是
3.3 | 设备具有第三方机构出具的灭菌效果检测报告（灭菌后细菌存活率为0），提供相关证明 |  | 1 | 是
3.4 | 灭菌器焊接工艺：机器焊接保证焊缝质量，提供主体焊接照片 |  | 1 | 是
3.5 | 动物房灭菌器：内室316L不锈钢，夹层304不锈钢，设计寿命≥10年 |  | 1 | 是
3.6 | 控制器：应采用PLC控制，具有彩色触摸屏，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定 |  | 1 | 是
3.7 | 控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能 |  | 1 | 是
3.8 | 设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃ |  | 1 | 是
3.9 | 安装方式：地上安装方式 |  | 1 | 否
3.1 | 操作权限：管理员、工艺员、操作员三级权限管理，防止人员误操作，保障设备正常运行 |  | 1 | 是
3.11 | 换热装置：板式换热器，具有水回收装置，节约能源 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 11
技术参数总计分值 |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 设备出场提供产品资料一套，包括但不仅限于产品质量证明书、竣工图纸、设备使用说明书、产品合格证等
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供设备日常维保必备的工具一套
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
（提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等要求）
4.4 | 调试 | 厂家专业工程师负责设备调试及调试后对使用人员的培训
4.5 | 提供技术援助 | 除了售后服务的技术支持人员要提供及时的技术咨询服务外，还有专门的技术工程师，可以随时解答招标方提出的各种技术问题
4.6 | 培训 | 提供操作培训和保养培训（不收取额外费用）
4.7 | 验收方案 | 设备安装调试结束后应通过生物指示剂的灭菌检测，该生物指示剂由供应商负责提供
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后服务人员在接到电话后，2 小时响应，6 小时内到位，重大紧急情况 3 小时内应到位，及时排除故障，保障实验室安全运行
5.2 | 服务内容与计划 | 响应供应商应制定完善的售后服务方案，包括但不限于售后服务体系 及服务内容、售后管理措施、故障解决方案、质量保证措施以及设备维修和更换等
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后应该有两种方式 （1）整机保修；保修期满后整机维保价格不得高于合同价格的8%； （2）单次维修；质保期满后，不收取任何人工费用且零配件的报价不得高于市场价的8折
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市闵行区申虹路1399号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于12个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | R不收取；□收取，为合同金额的5%。