## sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（三）包2采购需求
设备名称：单双通道系统
采购编号：0024-W000127754 预算单价：1486300.00元
预算单价：1486300.00元/台 采购数量：1套
所属医疗设备类别：£第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于颈椎、胸椎、腰椎的退行性病变等的内窥镜检查和手术
二、主要技术参数
2.1 | 采用单CMOS 的内窥镜摄像镜头，清晰度≥3840×2160，分辨率≥1600TV Line，同时可兼容全高清1920×1080P图像输出。 |  |  |  | 2 | 是
2.2 | 内窥镜具有自体荧光模式，可实现吲哚菁绿(必备)或美兰或自体荧光探针分子成像功能 |  |  |  | 2 | 是
2.3 | 等离子手术设备工作频率技术参数 100KHz±10KHz。输出模式：等离子切割 ≥10 档可调；凝血 ≥10 档可调，并能实时显示 |  |  |  | 2 | 是
2.4 | 手术动力装置所配刀头种类，包括不限于侧向锯切往复型锯片、端面锯切往复型锯片、摆动型直切锯片、摆动型侧切锯片、摆动型斜切锯片、摆动型全环锯片、摆动型半环锯片、摆动型小环锯片 |  |  |  | 2 | 是
2.5 | 脊柱内窥镜手术器械，具备T型五方或枪状快装手柄 |  |  |  | 2 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  |  |  | 10
三、一般技术参数
3.1.1 | 双通道脊柱微创手术器械包 | 内窥镜 | 内窥镜，视向角0°或者30°，外径≥4mm，长度≤175mm |  | 0.3 | 是
3.1.2 |  | 脊柱外科手术器械手柄 | 脊柱外科手术器械手柄，枪型 |  | 0.3 | 是
3.1.3 |  | 手术刀 | 手术刀，长度≥300mm,直径≥5.5mm |  | 0.3 | 是
3.1.4 |  | 骨剪 | 骨剪，头端弯头，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm |  | 0.3 | 是
3.1.5 |  | 开路器 | 开路器，工作长度≥100mm,头端宽度≥6.0mm |  | 0.3 | 是
3.1.6 |  | 骨科用保护器 | 骨科用保护器A：工作长度≥150mm,内径≥6.6mm，外径≥8.0mm，前端钩状 |  | 0.3 | 是
|  |  | 骨科用保护器B：工作长度≥140mm,内径≥6.6mm，外径≥8.0mm，前端鸭嘴 |  | 0.3 | 是
3.1.7 |  | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳A：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥90° |  | 0.3 | 是
|  |  | 椎板咬骨钳B：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥110° |  | 0.3 | 是
|  |  | 椎板咬骨钳C：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥130° |  | 0.3 | 是
3.1.8 |  | 髓核钳 | 髓核钳A：指圈式直头，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 髓核钳B：钳柄式直头，工作长度≥220mm,直径≥4.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 髓核钳C：钳柄式弯头，工作长度≥220mm,直径≥2.0mm |  | 0.3 | 是
3.1.9 |  | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器A：长度≥300mm,前端宽度≥6.3mm，后端宽度≥5.2mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 骨膜剥离器B：长度≥300mm,前端宽度≥5.1mm，后端宽度≥5.1mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 骨膜剥离器C：弧形，长度≥215mm,前端宽度≥8.0mm，后端宽度≥10.0mm |  | 0.3 | 是
3.1.10 |  | 脊柱手术用神经拉钩 | 脊柱手术用神经拉钩A：长度≥110mm,头端宽度≥4.0mm，Z型 |  | 0.3 | 是
|  |  | 脊柱手术用神经拉钩B：长度≥195mm,头端宽度≥6.0mm，L型 |  | 0.3 | 是
|  |  | 脊柱手术用神经拉钩C：长度≥195mm,头端宽度≥8.0mm，L型 |  | 0.3 | 是
3.1.11 |  | 骨凿 | 骨凿A：前弯，长度≥260mm,头端宽度≥5.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 骨凿B：直形，长度≥260mm,头端宽度≥6.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 骨凿C：直形，长度≥260mm,头端宽度≥8.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 骨凿D：弧形，长度≥260mm,头端宽度≥7.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 骨凿E：方形，长度≥260mm,头端宽度≥6.0mm*6.0mm |  | 0.3 | 是
3.1.12 |  | 扩张式通道管 | 扩张式通道管A:长度≥200mm，外径≥5.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 扩张式通道管B:长度≥185mm,内径≥5.0mm，外径≥7.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 扩张式通道管C:长度≥170mm,内径≥7.0mm，外径≥9.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 扩张式通道管D:长度≥155mm,内径≥9.0mm，外径≥11.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 扩张式通道管E:长度≥80mm,内径≥8.0mm |  | 0.3 | 是
3.1.13 |  | 刮匙 | 刮匙A：长度≥300mm,头端宽度≥3.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 刮匙B：长度≥300mm,头端宽度≥4.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 刮匙C：长度≥300mm,头端宽度≥4.0mm，带齿 |  | 0.3 | 是
|  |  | 刮匙D：长度≥300mm,头端宽度≥5.0mm，空心椭圆 |  | 0.3 | 是
|  |  | 刮匙E：长度≥300mm,头端宽度≥6.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 刮匙F：长度≥300mm,头端宽度≥6.0mm，空心方头 |  | 0.3 | 是
3.2.1 | 脊柱内窥镜手术器械包 | 脊柱内窥镜 | 视向角≥30度，视场角≥80度，工作通道直径3.75mm-4.5mm外径≥6.3mm，工作长度175mm-205mm，配消毒盒 |  | 0.3 | 是
3.2.2 |  | 手柄 | 枪型 |  | 0.3 | 是
3.2.3 |  |  | 快装T型手柄：T型五方 |  | 0.3 | 是
3.2.4 |  |  | 快装枪型手柄：枪型手柄 |  | 0.3 | 是
3.2.5 |  | 穿刺针 | 工作长度≥200mm,直径≥1.6mm前端斜口，带针芯 |  | 0.3 | 是
3.2.6 |  | 骨凿 | 工作长度≥340mm,直径≥3mm，钛合金手柄，骨凿刃部平口，前端带限深 |  | 0.3 | 是
3.2.7 |  | 导丝 | 导丝A：工作长度≥450mm,直径≥1.0mm |  | 0.3 | 是
|  |  | 导丝B：工作长度≥450mm,直径≥0.8mm |  | 0.3 | 是
3.2.8 |  | 剥离子 | 剥离子A：工作长度≥330mm,直径≥2.5mm钩状 |  | 0.3 | 是
|  |  | 剥离子B：工作长度≥330mm,直径≥3mm片状 |  | 0.3 | 是
3.2.9 |  | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳，2件：工作长度≥360mm,直径≥3.5mm，角度≥50°勺形，可旋转 |  | 0.3 | 是
3.2.10 |  | 篮钳 | 篮钳A：工作长度≥330mm,直径≥2.5mm头端为直形 |  | 0.3 | 是
|  |  | 篮钳B：工作长度≥330mm,直径≥2.5mm头端向上弯 |  | 0.3 | 是
3.2.11 |  | 抓钳 | 抓钳A：工作长度≥330mm,直径≥2.5mm头端上弯，和杆部连接处可弯曲，蛇形 |  | 0.3 | 是
|  |  | 抓钳B：工作长度≥330mm,直径≥3.5mm，头端直形，带齿 |  | 0.3 | 是
3.2.12 |  | 扩张管（双通道管） | 扩张管（双通道管）A：工作长度≥250mm,内径≥1.2mm，外径≥6.3mm管状 |  | 0.3 | 是
|  |  | 扩张管（双通道管）B：工作长度≥250mm,内径≥1.2mm，外径≥7.0mm管状 |  | 0.3 | 是
3.2.13 |  | 髓核钳 | 髓核钳A：工作长度≥330mm,直径≥2.5mm，短嘴杯状，头端为直形 |  | 0.3 | 是
|  |  | 髓核钳B：工作长度≥330mm,直径≥2.5mm，短嘴杯状，头端向上弯 |  | 0.3 | 是
|  |  | 髓核钳C：工作长度≥330mm,直径≥3.5mm短嘴杯状，头端为直形 |  | 0.3 | 是
3.2.14 |  | 环锯 | 环锯A：工作长度≥225mm,内径≥6.5mm，外径≥7.5mm圆柱状，外壁带刻度，前端带锯齿 |  | 0.3 | 是
|  |  | 环锯B：工作长度≥225mm,内径≥7.5mm，外径≥8.5mm圆柱状，外壁带刻度，前端带锯齿 |  | 0.3 | 是
|  |  | 环锯C：工作长度≤210mm,内径≥7.6mm，外径≥8.5mm圆柱状，外壁带刻度，前端带锯齿 |  | 0.3 | 是
|  |  | 环锯D：镜下使用，工作长度≥350mm,内径≥2.5mm，外径≥3.5mm圆柱状，外壁带刻度，前端带锯齿 |  | 0.3 | 是
3.2.15 |  | 扩张管 | 扩张管A：工作长度≥240mm,内径≥1.0mm，外径≥2.5mm管状 |  | 0.3 | 是
|  |  | 扩张管B：工作长度≥225mm,内径≥2.7mm，外径≥3.9mm管状 |  | 0.3 | 是
|  |  | 扩张管C：工作长度≥210mm,内径≥4.1mm，外径≥5.2mm管状 |  | 0.3 | 是
|  |  | 扩张管D：工作长度≥195mm,内径≥5.3mm，外径≥6.3mm管状 |  | 0.3 | 是
|  |  | 扩张管E：工作长度≥180mm,内径≥6.4mm，外径≥7.0mm管状 |  | 0.3 | 是
3.2.16 |  | 套管 | 套管A：工作长度≥178mm,内径≥6.5mm，外径≥7.5mm，工作套管，前端梯形头斜口 |  | 0.3 | 是
|  |  | 套管B：工作长度≥175mm,内径≥7.6mm，外径≥8.5mm环锯保护套管，前端尖嘴斜口 |  | 0.3 | 是
|  |  | 套管C：工作长度≥175mm,内径≥8.6mm，外径≥9.5mm环锯保护套管，前端尖嘴斜口 |  | 0.3 | 是
|  |  | 套管D：工作长度≥175mm,内径≥7.6mm，外径≥8.5mm环锯保护套管，前端梯形头斜口 |  | 0.3 | 是
|  |  | 套管E：工作长度≥175mm,内径≥8.6mm，外径≥9.5mm环锯保护套管，前端梯形头斜口 |  | 0.3 | 是
3.3.1 | 4K内窥镜荧光摄像系统 | 主机 | 主机具备暗区校正，烟雾消除，曝光校正，血管增强技术，颜色增强，自动白平衡(AWB)，自动增益控(AGC)，动态数字降噪，电子亮度控制(ELC)，图像水平翻转、图像垂直翻转和图像冻结等功能。 |  | 0.3 | 是
|  |  | 主机具有网格消除技术以及血管增强功能,可支持多光谱成像技术 |  | 0.3 | 是
|  |  | 视频输出格式包括但不限于：HDMI 3840×2160/60p，1920×1080/60p；DVI 1920×1080/60p |  | 0.3 | 是
3.3.2 |  | 4K摄像头 | 摄像头≥IPX7级防水，支持低温等离子及浸泡消毒。 |  | 0.3 | 是
|  |  | 摄像头具备≥2 倍光学变焦技术；配合摄像主机，可实现≥4 倍电子放大。 |  | 0.3 | 是
|  |  | 摄像头具备齐焦变焦功能，保证术中视野调焦后不失焦，视野清晰。 |  | 0.3 | 是
3.3.3 |  |  | 摄像头具备≥4个操作按钮，支持自动白平衡、光源荧光开启/关闭、拍照、录像、亮度+、亮度-、分屏模式切换、电子放大、电子缩小、图像冻结、去摩尔纹、镜像、图像翻转、输出切换等功能。 |  | 0.3 | 是
|  | 医用内窥镜冷光源 | 医用内窥镜冷光源 采用LED灯泡照明，LED灯泡使用寿命≥50000小时 |  | 0.3 | 是
|  |  | 工作条件下噪声≤65dB |  | 0.3 | 是
3.3.4 |  |  | 色温应不低于3000K～7000K，显色指数≥90％ |  | 0.3 | 是
|  |  | 全触屏控液晶显示，亮度可调，光纤拔出时LED光源输出自动关断 |  | 0.3 | 是
|  |  | 带机内温度监控显示及工作时间累积显示 |  | 0.3 | 是
3.3.5 |  |  | 照度不低于2500Lux |  | 0.3 | 是
|  | 导光束 | 单根长度≥3米，通光直径≥5mm，可采用低温等离子灭菌 |  | 0.3 | 是
|  | 医用监视器 | 尺寸≥32英寸，分辨率≥3840*2160 |  | 0.3 | 是
3.4.1 | 手术动力装置 | 手术动力装置主机支持钻削（小骨钻）、铣削（骨板铣）、锯切（小骨锯）、磨削（高速磨、变向磨、细长磨）、刨削等多种功能，用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理。 |  |  | 0.4 | 否
|  | 手术动力装置主机具有刀具识别功能，自动匹配推荐使用参数； |  |  | 0.2 | 是
3.4.2 |  | 蠕动泵集成于主机，流量30ml/min~130ml/min范围可调 |  |  | 0.2 | 是
|  | 具备大功率动力和高速动力双输出接口； |  |  | 0.2 | 是
|  | 运行参数可调，脚踏开关具有无级变速控制功能；可以实现手机切换、手机转向切换、冲洗开/关、流量调节功能，且具备IPX8防水等级 |  |  | 0.2 | 是
|  | 具备系统自诊断和保护技术 |  |  | 0.2 | 是
|  | 自动风冷技术，最高转速≥40000r/min，持续输出扭矩≥1.1N•cm，最大功率≥100W |  |  | 0.2 | 是
3.4.3 |  | 主机最小断裂载荷达≥20kg |  |  | 0.2 | 是
3.4.4 |  | 具备一次性和重复性刀具可选，重复性刀具及微电机支持高温高压灭菌 |  |  | 0.2 | 是
3.4.5 |  | 具备多种刀头可供选择：包括不限于：金刚石球形、金刚石火柴型、金刚石护鞘可调、不锈钢球形、不锈钢球形护鞘可调、不锈钢柱形、不锈钢柱形往复型、不锈钢火柴形等刀头种类 |  |  | 0.2 | 是
3.4.6 |  | 具备多种刀头直径可供选择：包括不限于：1.0/2.0/2.5/3.0/3.3/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm |  |  | 0.2 | 否
3.4.7 |  | 具备多种锯片头尺寸可供选择：包括不限于：7.0mm/9.0mm/11.5mm/3.0mm/4.0mm/5.0mm/6.5mm/6.0mm/6.7mm； |  |  | 0.2 | 否
3.4.8 |  | 刀具头部：具有0~36°无级变向调节型号、带护鞘磨头型号、护鞘伸出长度可调型号 |  |  | 0.2 | 是
3.5.1 | 等离子手术设备 | 等离子手术设备工作计时：能实时显示治疗时间，0-99s 循环计时。 |  |  | 0.2 | 是
3.5.2 |  | 具有功率、时间同步显示功能 |  |  | 0.2 | 是
3.5.3 |  | 设备应同时具备切割、凝血功能。 |  |  | 0.2 | 是
3.5.4 |  | 整机输入功率：≤700VA、整机最大输出功率：≤400W。 |  |  | 0.2 | 是
3.5.5 |  | 工作温度：机器工作时，作用在组织上的温度为 40-70°C。 |  |  | 0.2 | 是
3.5.6 |  | 最大切割输出功率≤ 350W，最大凝血功率≤ 120W。 |  |  | 0.2 | 是
3.5.7 |  | 手柄刀头、脚踏开关连接工作状态正常，主机面板上有对应指示灯显示。 |  |  | 0.2 | 是
3.5.8 |  | 治疗主机具有自动识别手柄、脚踏开关的连接状态。并能根据主机适配不同刀头自动设置默认档位大小。 |  |  | 0.2 | 是
3.5.9 |  | 一个治疗刀头能同时实现切割、凝血功能，切割和凝血的工作声音应有明显区别，避免踏错脚踏。 |  |  | 0.2 | 是
3.5.10 |  | 脚踏防水等级不低于IPX8。 |  |  | 0.2 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  |  |  | 30
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 |  |  | 一、双通道脊柱微创手术器械包*2套，每套（包含：内窥镜（本包件核心产品，需提供二类医疗器械注册证）1件、脊柱外科手术器械手柄1件、手术刀1件、骨剪1件、开路器1件、骨科用保护器2件、椎板咬骨钳3件、髓核钳3件、骨膜剥离器3件、脊柱手术用神经拉钩3件、骨凿5件、扩张式通道管5件、刮匙6件）； 二、脊柱内窥镜手术器械包*1套，包含（脊柱内窥镜（需提供二类医疗器械注册证）1件、手柄3件、穿刺针1件，骨凿1件，导丝2根，剥离子2件、椎板咬骨钳2件、篮钳2件、抓钳2件、扩张管（双通道管）2件、髓核钳3件、环锯4件、扩张管5件、套管5件）； 三、4K内窥镜荧光摄像系统*1套（包含：主机（需提供二类医疗器械注册证）1台、4K摄像头2个、导光束2根、医用内窥镜冷光源1台、监视器1台）； 四、手术动力装置*1套（需提供二类医疗器械注册证） 五、等离子手术设备*1套（需提供三类医疗器械注册证）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  |  | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
4.3 | 安装 |  |  | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 |  |  | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 |  |  | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 |  |  | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 |  |  | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  |  | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 |  |  | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构，耗材根据上海阳光平台的价格入院
5.3 | 维保内容与价格 |  |  | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 |  |  | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格7折优惠，配件供应15年以上
红色部分请选择