## 全自动生化分析仪
上海市化工职业病防治院采购需求
设备名称：全自动生化分析仪（模块仪）
采购编号：0025-00001973 预算总价： 1100000元
预算单价：1100000 元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 þ第二类 □第三类
面向企业分类：þ面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 þ否
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 生化仪通常用于检测血液中的各种生化指标。它能够分析包括血糖、血脂、肝功能、肾功能等在内的多种生化成分，为临床诊断和治疗提供重要依据。 |  |  |  |  | -
二、主要技术参数
2.1 | 测量速度双机加样本台：恒速4000项测试/小时；试剂通道开放；选配ISE时可达4800项测试/小时；可连接四模块共8000项测试/小时。 |  |  | 5 | 是
2.2 | 急诊检测能力：急诊样本优先检测，可连接同品牌全自动化学发光仪速度640T/H。 |  |  | 5 | 是
2.3 | 温控系统：温控方式：恒温循环水浴方式，控温精度要求达到37°C±0.1°C。 |  |  | 5 | 是
2.4 | 同时在线样本位：同时上机样本位≥400样本，选配样本盘≥800样本。 |  |  | 5 | 是
2.5 | 同时在线分析项目：同时在线分析项目≥320个项目。 |  |  | 5 | 是
2.6 | 最小反应液体积：≤70ul 。 |  |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 生化测量方法：要求具备终点法，两点法，速率法等。 |  |  | 0.4 | 否
3.2 | 支持糖化血红蛋白检测：具有机内自动溶血功能。 |  |  | 0.4 | 是
3.3 | 分光方式：光栅后分光方式。 |  |  | 0.4 | 是
3.4 | 波长数量及范围：波长数量≥15个；范围要求340nm-850nm。 间增加细节分辨率 |  |  | 0.4 | 是
3.5 | 吸光度线性范围：0 Abs -3.3Abs。 |  |  | 0.4 | 是
3.6 | 进样方式：轨道式进样。 |  |  | 0.4 | 否
3.7 | 样本针功能: 具有凝块检测功能，液面探测功能。 |  |  | 0.4 | 否
3.8 | 样本量: 1.5ul–30ul,0.1 ul步进。 |  |  | 0.4 | 是
3.9 | 试剂量：15ul–270ul,1 ul步进。 |  |  | 0.4 | 是
3.1 | 试剂冷藏：具有24小时试剂冷藏功能，冷藏温度2℃～8℃。 |  |  | 0.4 | 否
3.11 | 自动样本稀释：自动样本稀释功能，稀释倍数可达 2-180 倍，能最大限度的检测异常值样本 |  |  | 0.4 | 否
3.12 | 反应位：≥800个无需扩展。 |  |  | 0.4 | 是
3.12 | 反应杯材质：可重复使用的硬质塑料比色杯。 |  |  | 0.4 | 是
3.13 | 反应时间：≥9分钟。 |  |  | 0.4 | 是
3.15 | 清洗系统：全自动清洗反应杯。 |  |  | 0.4 | 否
3.16 | 搅拌系统：≥12个，加入试剂后立即混匀。 |  |  | 0.4 | 是
3.17 | 工作软件：配备中文软件系统。 |  |  | 0.4 | 否
3.18 | 装机配套试剂：配备装机试剂一套。 |  |  | 0.4 | 否
3.19 | 安装培训：免费安装、调试、人员培训。 |  |  | 0.4 | 否
3.20 | 售后服务机构：厂家具有完善的直属售后服务机构或售后服务授权服务商。 |  |  | 0.4 | 否
3.21 | 服务响应：工程师2小时内响应，24小时到位服务。 |  |  | 0.4 | 否
3.22 | 质保期：整机质保两年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期。 |  |  | 0.4 | 否
3.23 | 产品资质要求：生产厂家800速或以上生化机型上市时间≥10年（需提供注册证明）。 |  |  | 0.4 | 是
3.24 | 认证要求：投标产品的生产厂家需获得ISO9001认证、ISO13485认证，需提供相关证明文件且加盖公章。 |  |  | 0.4 | 是
3.25 | 系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；同一厂家可提供试剂配套项目≥60项，并提供项目注册证明（同一试剂不同方法学按一个试剂项目计算）。 |  |  | 0.4 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 10
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1 | 针对服务所提供的零配件、耗材等的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
|  | 2 | 针对服务所提供的设备、零配件、耗材等还应符合国家和上海市人民政府之有关安全、环保、卫生等规定。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件，包括使用手册、维护手册等维护维修必须的材料信息等。
4.3 | 安装 | 需要
1. 供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备。 2. 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在设备正式启用后的3天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 3. 在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。
4.4 | 调试 | 供应商应免费提供下列服务： 1. 器械的现场安装和调试； 2. 提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 供应商应提供器械设备的技术文件，包括使用手册、维护手册等维护维修必须的材料信息等，这些文件随同器械一起提供。
4.6 | 培训 | 供应商应派专业技术人员在项目现场对使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据使用人员的要求另行安排培训计划，并且供应商应随时接受使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题，直至科室的老师熟练掌握该仪器的使用。
4.7 | 验收方案 | 卖方应保证所交付的货物为交货日期前12个月内生产的全新产品，若交付的货物生产时间不符合要求，则买方有权解除合同。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 故障报修的响应时间≤2小时,工程师到现场时间≤24小时,排除故障时间≤48小时。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有零配件和伴随服务全部免费。具有固定售后服务机构——中标公司所提供的设备的原厂公司维修。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期2年，质保期内提供每年2次定期预防性维护，质保期内一切费用全免，质保期后终身维修。保修期满后，整机年保修价格是≤8万/年。保修期满后每次维修的工时的单价是≤1000元/次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 质保期后按不高于市场价8折的优惠价格供应主要维修零配件。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海浦东新区秋山路1775弄22号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起24个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取