## Sheet1
上海公共临床卫生中心次氯酸水发生器及ATP荧光检测仪项目采购需求
设备名称：次氯酸水发生器及ATP荧光检测仪
采购编号： 预算总价： 2300000 元
采购数量：次氯酸水发生器(大)11台+次氯酸水发生器（小）38台+ATP荧光检测仪2台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 □第三类非医疗器械
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
次氯酸水发生器及ATP荧光检测仪 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 次氯酸水发生器：适用于完整皮肤消毒,破损皮肤消毒,卫生手消毒,硬质物体表面消毒,室内空气消毒。ATP荧光检测仪：物体表面微生物、手卫生、手术器械洁净度检测。
二、主要技术参数
2.1 | 次氯酸水发生器
2.1.1 | 内置≥6种固定消毒模式选项（包括但不限于手部消毒模式、物表消毒模式、空气消毒模式、食材净化模式、清洁净化/温和除菌模式、强力消毒模式）， |  | 3 | 是
2.1.2 | 选择任意内置固定消毒模式均可一键制出相应浓度的次氯酸水消毒液；无需配比稀释 |  | 2 | 是
2.1.3 | 设备进水流量以及异常报警检查：验证设备即时显示的水流量，关闭进水，≤10秒机器报警并停机。 |  | 3 | 是
2.1.4 | 在全国消毒产品网上备案信息服务平台（https://credit.jdzx.net.cn/xdcp)以及上海市卫生健康委员会官方网站（http://spbz.jds.wsjkw.sh.gov.cn/wjs-front/wjs/index）上能同时查询到所有型号产品备案信息；并提供全套消毒产品卫生安全评价报告；附具备CMA认证资质的第三方消毒检测报告。 |  | 2 | 是
2.2 | ATP荧光检测仪
2.2.1 | 仪器具有高度稳定性和一致性，跨时间和温度变量生成稳定一致的结果，任何温度下，2分钟评估期内变化小于10% |  | 3 | 是
2.2.2 | 在室温条件下，对清洗前、后物体表面ATP残留量进行测定时，“ATP值≤150RLU”、“ATP值>150 RLU”,可分别作为判定“清洗合格”、“清洗失败”的推荐阈值。需提供省级以上或国家级疾控中心出具的报告。 |  | 2 | 是
2.2.3 | 在室温条件下，对不同菌液浓度金黄色葡萄球菌菌悬液、白色念珠菌菌悬液、大肠杆菌菌悬液样本的ATP进行测定，在10～109CFU/mL范围内，对不同浓度金黄色葡萄球菌、白色念珠菌菌悬液、大肠杆菌菌落数对数值与RLU对数值之间呈正相关关系。需提供省级以上或国家级疾控中心出具的报告。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 18
三、一般技术参数
3.1 | 次氯酸水发生器（大）
3.1.1 | 数量≥11台
3.1.2 | 有效氯范围：符合国家标准范围，并能按实际使用场景扩展到10mg/L~500mg/L |  | 2 | 是
3.1.3 | 流量：1.5L/min~5L/min |  | 1 | 是
3.1.4 | 产品尺寸≤L550mm×W400mm×H1200mm |  | 1 | 是
3.1.5 | 次氯酸水（80mg/L）对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌1分钟杀灭对数值≥5（白色念珠菌杀灭对数值≥4，国家规范规定）。次氯酸水（80mg/L）按10mL/m3用量对空气消毒，对空气中常见细菌（白色葡萄球菌）杀灭率达到 99.9%以上。次氯酸水（150mg/L）对大肠杆菌作用1分钟，杀灭对数值≥5；次氯酸水（150mg/L）对白色念珠菌作用1分钟，杀灭对数值≥4；（提供国内具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告） |  | 2 | 是
3.1.6 | 次氯酸水一次破损皮肤刺激检测结果为：最高积分均值=0，无刺激性（提供国内具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告） |  | 1 | 是
3.2 | 次氯酸水发生器（小）（核心产品）
3.2.1 | 数量≥38台
3.2.2 | 有效氯范围：符合国家标准范围，并能按实际使用场景扩展到10mg/L~150mg/L |  | 2 | 是
3.2.3 | 流量：2.5L/min~4.5L/min |  | 1 | 是
3.2.4 | 产品尺寸≤L450mm×W250mm×H400mm |  | 1 | 是
3.2.5 | 次氯酸水（手部消毒按键档位80mg/L）对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌1分钟杀灭对数值≥5；次氯酸水（手部消毒按键档位80mg/L）对白色念珠菌作用1分钟，杀灭对数值≥4；次氯酸水空气消毒按键档位产出液原液10mL/m3 用量、作用30分钟进行空气消毒，对空气中常见细菌（白色葡萄球菌）杀灭率达到 99.99%以上。次氯酸水（150mg/L）对大肠杆菌作用1分钟，杀灭对数值≥5；次氯酸水（150mg/L）对白色念珠菌作用1分钟，杀灭对数值≥4；（提供国内具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告） |  | 2 | 是
3.2.6 | 次氯酸水（150mg/L）对甲型流感病毒H1N1作用30min，杀灭率达99.99%以上，次氯酸水（150mg/L）对手足口病毒EV-71作用30min，杀灭率达99.99%以上，次氯酸水（150mg/L）对诺如病毒CW1作用30min，杀灭率达99.99%以上；（提供国内具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告） |  | 2 | 是
3.2.7 | 次氯酸水对一次破损皮肤刺激检测结果为：最高皮肤刺激指数为0，无刺激性（提供国内具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告） |  | 2 | 是
3.2.8 | 具备果蔬净化模块功能（40mg/L），可在食堂等领域对蔬菜净化除菌，对氯氰菊酯去除率达80%，对敌敌畏去除率达91%；对细菌去除率达99.9%（提供国内具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告）。 |  | 2 | 是
3.3 | ATP荧光检测仪
3.3.1 | 数量≥2台
3.3.2 | 设备空白背景值≤25RLU |  | 0.5 | 否
3.3.3 | ATP检测读数速度≤10秒 |  | 0.5 | 否
3.3.4 | 检测舱盖自动感应与报警功能，防止舱盖打开时进行检测 |  | 0.5 | 否
3.3.5 | 数据管理系统可收集存储存储各个位点的数据，并进行分析形成报告 |  | 0.5 | 否
3.3.6 | ATP检测灵敏度≤10-15mol ATP |  | 0.5 | 是
3.3.7 | 具备表面采样和水质采样两种采样棒，可以进行不同物体表面和管腔类内表面，液体类物品的采样检测 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 22
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 49台次氯酸水发生器每套需包括： 漏电保护插头≥2.5米，pH试纸≥1盒，有效氯试纸≥1盒，说明书≥1份，合格证≥1份，测氯试纸放置盒 1个，汇编资料1本。机器连接上下水材料。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 不需要特殊工具以及无产品升级要求。
4.3 | 安装 | □需要√ □不需要
厂商负责所有设备安装辅料、工具、人员及所有配套物件，并确保按照院方要求安装到具体点位。
4.4 | 调试 | 1、安装结束后，对次氯酸发生器进行调试，确保能按照说明书要求出液；2、连接物联网平台，出液和故障等即时反应测试；（对产品调试方法、程序及关键点等要求
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品使用说明书和异常处理办法（对提供产品相关技术文件等要求）
4.6 | 培训 | 安装结束后定期对医院具体使用人员进行使用培训，培训单签字确认；并提供专人针对院方进行设备终身免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照医院要求或设备说明书进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备故障，维修响应速度4小时内，12小时内售后工程师到达现场。48小时内维修不好的，提供备用机供院方临时使用。
5.2 | 服务内容与计划 | 可提供详细配置清单、有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后保修价格为合同价格≤3%
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供备件清单及价格
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市金山区漕廊公路2901号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 30 天
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 次氯酸水发生器质保期不少于5年，ATP荧光检测仪不少于2年。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | □不收取；