## Sheet1
彩色多普勒超声诊断仪采购项目 采购需求
设备名称：彩色超声诊断仪
采购数量：2套
预算总价：5000000.00
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、浅表小器官、儿科、肌骨神经、妇产科、泌尿科临床应用及科研等，并具备二维灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，无需造影剂就能达到类造影效果真实反映血流情况
二、主要技术参数
彩色超声诊断仪1
2.1.1 | 智能终端互联：设备可与手机或平板电脑等移动终端相连接。借助连接的移动设备完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作，图片可瞬时上传至超声设备，图片可单独或与超声影像同屏显示 |  | 2 | 是
2.1.2 | 具备造影成像技术：拥有2个独立造影计时器及使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点；造影采集时间一次性存储≥10分钟 |  | 2 | 是
2.1.3 | 具备二维灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，无需造影剂就能达到类造影效果真实反映血流情况 |  | 2 | 是
2.1.4 | 扫描深度≥50cm |  | 3 | 是
彩色超声诊断仪2
2.2.1 | 单晶体高频线阵探头：频率2-22MHZ |  | 3 | 是
2.2.2 | 具有高清微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察 |  | 2 | 是
2.2.3 | 频谱多普勒：取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 |  | 2 | 是
2.2.4 | 频谱多普勒：最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号) |  | 2 | 是
2.3 | 甲状腺超声影像AI辅助诊断软件 |  | 3 | 提供注册证书
2.4 | 乳腺超声影像AI辅助诊断软件 |  | 3 | 提供注册证书
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
彩色超声诊断仪1
3.1.1 | ≥23英寸高分辨率、广域视野HDU显示屏，分辨率大于等于1920×1080，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 |  | 0.6 | 否
3.1.2 | 血管内中膜自动测量技术，可测量血管前、后壁内中膜厚度，无需翻转 |  | 1 | 否
3.1.3 | 具备固态硬盘容量≥1TB |  | 0.6 | 否
3.1.4 | 二维灰阶成像单元。采用软件波束形成技术，二维图像无固定焦点或聚焦带 |  | 0.6 | 否
3.1.5 | 智能随访技术，可一键将既往存储图像的成像参数、体标、注释等复制到当前正在进行的扫描，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息 |  | 1 | 否
3.1.6 | 多普勒血流定量分析，通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。反映组织内血流的多少，可用于类风湿关节炎诊断、病程监测、及疗效评估。亦可用于其它表现为病灶或组织内血流改变的疾病的定量分析及评估 |  | 1 | 否
3.1.7 | 最低测量速度≤0.3mm/s （非噪声信号） |  | 0.6 | 否
3.1.8 | 立体血流成像技术，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节。 |  | 1 | 否
3.1.9 | 具备应变式弹性成像，且有成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 |  | 1 | 否
3.1.10 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。 |  | 0.6 | 否
彩色超声诊断仪2
3.2.1 | 主机系统动态范围≥320DB |  | 0.6 | 否
3.2.2 | 单晶体相控阵心脏探头：频率1-5MHZ |  | 1 | 否
3.2.3 | 单晶体凸阵探头（腹部）:频率 1-5MHZ |  | 1 | 否
3.2.4 | 高频线阵探头：频率5-12MHZ，50mm宽 |  | 0.8 | 否
3.2.5 | 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） |  | 0.6 | 否
3.2.6 | 高分辨率液晶显示器≥23.8英寸，分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |  | 0.6 | 否
3.2.7 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度 |  | 0.6 | 否
3.2.8 | 具备智能多普勒血管检查技术：1)单键优化二维、多普勒图像质量，2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等，3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  | 1 | 否
3.2.9 | 增益调节：时间增益补偿≥8 段，侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节 |  | 0.8 | 否
3.2.10 | 具备血流参数定量分析技术：1)可对感兴趣区彩色血流像素及血流体素等多参数进行定量分析，帮助判断肿瘤、移植肾等内部血供情况，2)测量结果需包含：VI/FI/VFI，3)支持在机及离线分析 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 见附件2
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供装机工具，软件终身免费升级
4.3 | 安装 | √¨需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并承担由此产生的费用
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在接到采购人通知后2天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助和培训 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术咨询和培训。提供中文操作手册、技术支持电话
4.6 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方签署验收文件，设备被视为验收通过
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间：2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。设备厂商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务
5.2 | 服务内容与计划 | 卖方按配置清单要求，提供原装且在投标之前6个月内生产的全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足买方要求，则买方有权向卖方提出退换或索赔的要求
5.3 | 维保内容与价格 | 整机免费保修60个月，并且每年提供至少2次整机保养服务。在质保期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工等费用)均由供应商承担
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1）质保期满后，维修仅收取零件更换费用，零配件价格按市场价70%收取，免收任何人工费、差旅费 2）先修后付款，节假日维修按同样标准收费 3）在中国有零部件储备仓库，保证供应仪器的维修与配件
第一类
第二类
第三类