## Sheet1
设备采购需求
设备名称：X线计算机断层扫描仪（CT）
采购编号： 预算总价：297万元
预算单价：297万元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 要求32排以上CT，可开展全身各部位CT扫描，包括头、颈、胸、腹等部位的平扫和增强扫描，具备肺结节CAD计算机辅助自动分析软件、肺气肿分析软件等高级临床应用。
二、关键技术参数（标记★，影响设备目标的实现，每条指标均需有三个品牌满足，不设置分值，不满足即为废标）
1 | ★探测器Z轴方向排列数≥32排 |  |  | /
三、重要技术参数
1 | 探测器单元Z轴方向最小物理尺寸≤0.55毫米 |  |  | 5 | 是
2 | 断层扫描模式下最薄扫描层厚≤0.55毫米 |  |  | 5 | 是
3 | 螺旋扫描模式下最薄扫描层厚≤0.55毫米 |  |  | 5 | 是
4 | 扫描架孔径≤70厘米 |  |  | 5 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
四、一般技术参数
1.1 | 扫描架物理倾角（非数字倾角）≥±30度 |  |  | 1 | 是
1.2 | 最薄重建层厚≤0.55毫米 |  |  | 2 | 是
1.3 | 探测器Z轴方向总覆盖宽度≥22毫米 |  |  | 2 | 否
1.4 | 最大准直宽度≥22毫米 |  |  | 2 | 否
1.5 | 每排探测器单元数≥860个 |  |  | 1 | 是
1.6 | 探测器总单元数≥34500个 |  |  | 1 | 是
1.7 | 最低管电压≤70kV |  |  | 1 | 否
1.8 | 最小螺距≤0.1 |  |  | 1 | 否
1.9 | 最大螺距≥2.0 |  |  | 1 | 否
1.10 | 球管阳极热容量≥3.5MHU |  |  | 0.5 | 否
1.11 | 最大移动范围≥1900毫米 |  |  | 1 | 否
1.12 | 球管小焦点尺寸≤0.6 mm² |  |  | 1 | 否
1.13 | 球管大焦点尺寸≤1.7 mm² |  |  | 1 | 否
1.14 | 高压发生器功率≥42千瓦 |  |  | 1 | 否
1.15 | 焦点到探测器距离≤970毫米 |  |  | 0.5 | 否
1.16 | 焦点到等中心点的距离 ≤600毫米 |  |  | 1 | 否
1.17 | 数据采样率≥4800view/圈 |  |  | 1 | 否
1.18 | 床升降最高高度 ≥950毫米 |  |  | 0.1 | 否
1.19 | 床升降最低高度 ≤600毫米 |  |  | 0.1 | 否
1.20 | 最大横向进床速度 ≥200毫米/秒 |  |  | 0.1 | 否
1.21 | 最小横向进床速度 ≤2毫米/秒 |  |  | 0.1 | 否
1.22 | 扫描床最大载重量 ≥205千克 |  |  | 0.1 | 否
1.23 | 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF ≥18 线对/厘米 |  |  | 0.1 | 否
1.24 | 空间分辨率（Z轴）@0%MTF ≥18 线对/厘米 |  |  | 0.1 | 否
1.25 | 密度分辨率 ≤2毫米@0.3% |  |  | 0.1 | 否
1.26 | 具备人工智能摄像采集系统 |  |  | 0.1 | 否
1.27 | 具备主控制台计算机系统，内存 ≥32GB，主频 ≥2.2GHz，显示器显示矩阵 ≥1920×1200 |  |  | 0.1 | 否
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 硬件
|  | 1.1 | X线球管 | 2 | 1套
|  | 1.2 | 探测器 | 2 | 1套
|  | 1.3 | 高压发生器 | 2 | 1套
|  | 1.4 | 扫描床 | 1 | 1套
|  | 1.5 | 机架 |  | 1套
|  | 2 | 软件
|  | 2.1 | 肺结节分析高级后处理软件包 |  | 1套
|  | 2.2 | 肺实质分析高级后处理软件包 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具。
3 | 安装 | R需要 □不需要 （1）设备安装、调试：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在甲方人员在场的情况下，在指定场地进行开箱清点货物，并对货物进行安装、调试并承担因此发生的一切费用。 （2）设备验收：设备安装后，由双方按照合同的规定完成服务验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修。
6 | 培训 | （1）操作培训：安装调试完成后现场对设备进行性能检测，对业务科室工作进行操作使用培训。 （2）日常维护培训：针对使用科室工作人员，日常维护保养等。 （3）工程培训：针对工程人员，简单的零部件更换以及简单故障排除进行技术培训
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | （1）接到医院报修之后，2小时内响应，24小时到达现场。 （2）48小时内无法修复则需提供备用设备或解决方案以保证甲方医疗工作正常运行。 （3）需提供24小时免费服务电话提供在线技术咨询。
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）保修期：设备自验收之日起，厂方提供整机免费保修≥2年。（2）保修期内厂方需为甲方提供设备故障排除及定期维护保养，其中包含人工服务费、差旅费、维修备件费及仓储运输费等。
3 | 质保期外服务内容与计划 | （1）保外维修：保修期满后,厂方应继续负责设备的零备件供应和设备维修。 （2）年度维保：保修期外的整机年度保修合同≤设备总价的10%（需厂方、供应商同时提供承诺）。 （3）保修期内的年度定期预防性维护保养次数，不得少于2次。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 零配件：提供主要零配件、消耗品清单及成交价格（不得超过市场成交价8折）。