## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： X射线计算机体层摄影设备
采购编号：0024-W000143841 预算总价：1100万元
预算单价：1100万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用途：要求128排以上CT，用于全身扫描，适用于病人影像检查，及CT增强扫描等
一、关键技术参数
1 | ★探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥128排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥64排×2 |  | / | 是
2 | ★机架孔径≥70cm |  | / | 是
二、重要技术参数
1 | 球管阳极等效热容量≥30MHU |  | 3 | 是
2 | 探测器每排物理单元数≥920 |  | 4 | 是
3 | 探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.6mm |  | 3 | 是
| 重要技术参数得分 |  | 10
三、一般技术参数
1 | 探测器总单元数≥140000个 |  | 2 | 是
2 | 数据采样率≥4800view/圈 |  | 2 | 是
3 | 单圈扫描最大层数≥256层，或具备两套采集系统≥128层x2 |  | 2 | 是
4 | 最小焦点尺寸≤1.0mm×0.7mm |  | 1 | 是
5 | 最大焦点尺寸≤1.1mm x 1.2mm |  | 1 | 是
6 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.3s/圈 |  | 2 | 是
7 | 最长连续曝光时间≥100s |  | 1 | 是
8 | 螺旋扫描最大螺距≥2 |  | 1 | 是
9 | 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥8cm |  | 2 | 是
10 | 高压发生器最大功率≥100kW |  | 1 | 否
11 | 最低输出管电流≤10mA |  | 1 | 否
12 | 最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA |  | 2 | 是
13 | 最低管电压≤70kV |  | 2 | 否
14 | 最高管电压≥140kV |  | 2 | 否
15 | 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° |  | 2 | 否
16 | 球管阳极散热率≥1600kHU/min |  | 2 | 是
17 | 具备后处理工作站，计算机内存≥64GB，硬盘容量≥3TB，显示器尺寸≥24英寸，显示器分辨率≥1920x1200 |  | 1 | 否
18 | 具备主机控制台，显示器尺寸≥24英寸，显示器分辨率≥1920x1200 |  | 1 | 否
19 | 探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或微平板探测器、或时空探测器 |  | 2 | 否
| 一般技术参数得分 |  | 30
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 高压注射器×1 工作站操作台×1 椅子×1 防辐射用品（防辐射衣，防辐射围脖，防辐射方巾，防辐射帽）×2 大型设备运行状态监测采集系统×1 自助取片机×1
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4 | 调试 | 调试由厂家专职工程师负责，免费提供与PACS信息系统对接；
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的11%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修