## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：口腔数字印模仪
采购编号： 0025-000171837 预算总价： 207万元
预算单价： 41.4万元 采购数量： 5
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类： R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 口腔扫描仪系统基于激光平行共聚焦扫描技术，扫描无需布粉，采集聚焦范围内的全部数据图像，扫描过程中显示屏实时呈现可任意调整角度的图像。扫描结束后快速上传数字牙颌模型至服务器，患者完善资料后，可获得ClinCheck方案，大大缩短等待的时间。本项目为口腔扫描仪系统，用于记录口腔内牙齿和组织的三维图像，获取齿科数字化印模，取代传统的取模方式。设计数据可直接对接全国各大加工所，开展数字化正畸，数字化修复，以及椅旁修复。
二、重要技术参数
1 | 扫描技术：采用 Multi-Direct Capture™ 技术 |  | 5 | 是
2 | 具备NIRI技术，波长范围至少包含：波长850±10nm，可作为检测牙龈上方邻面龋辅助手段 |  | 5 | 是
3 | 具有时间轴功能：诊断辅助工具，可帮助前期诊断，并通过该功能让患者了解病情及治疗情况 |  | 5 | 是
4 | 唾液检测功能：检测并提示口内软硬组织上的唾液，防止表面伪影，提高数据及模型质量 |  | 5 | 是
三、一般技术参数
1 | 具有一次性口扫头套管，无需重复使用，降低感控风险 |  | 1 | 否
2 | 具有时间轴功能：具备诊断辅助工具，可帮助前期诊断，并通过可视化的界面让患者清晰了解病情以便做出进一步治疗的决定 |  | 3 | 是
3 | 一体化触摸屏主机：配备≥ 21.5 英寸触摸屏，显示器分辨率：1920*1080 |  | 2 | 否
4 | 集成电池，可充电电池，无需插电或重启，30 分钟不间断扫描时间 |  | 2 | 否
5 | 具备截屏快照功能，可生成口内扫描报告 |  | 2 | 否
6 | CPU规格至少:Intel® Core™ i7（9代） |  | 1 | 否
7 | 口内扫描精度误差：全口≤0.25%，局部≤1%。 |  | 2 | 是
8 | 扫描深度：≥25mm |  | 2 | 否
9 | 扫描特性：允许悬停或0毫米扫描，无需要现场校准，扫描棒自动加热，避免起雾 |  | 3 | 是
10 | 存储方式：云储存，可直接上传到加工厂或者网上下载扫描数据 |  | 1 | 否
11 | 使用期限：≥10年 |  | 1 | 否
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 设备包括主机，扫描棒，车轮式支架，电源线，一次性保护套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无