## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第4包）
设备名称：立体定向手术头架
采购数量：1
预算总价：110万元
所属医疗设备类别（可多选）：
是否可以采购进口产品： þ是
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要功能及工作原理：用于颅内可见或不可见靶点的坐标定位与手术引导；其工作原理是基于框架的直角-极坐标混合坐标系统原理，采用有框架立体定向方式，对颅内感兴趣区或神经核团作精准定位并引导电极或射频针置入。
二、主要技术参数
2.1 | CT床定位的固定槽，采用滑动式通用型结合器，可避免二次搬动患者 |  | 3 | 是
2.2 | 基环与手术床连接支持任意方向（8个或以上）的体位固定 |  | 3 | 是
2.3 | 弓架具有双向刻度，支持正向和反向安装，且支持直接读取。 |  | 3 | 是
2.4 | 耳环具有双向刻度，支持左右互换安装，且支持直接读取。 |  | 3 | 是
2.5 | 具有多规格（公）耳环，常规款+短款耳环（80-145） |  | 3 | 是
2.6 | 导向器的路径深度，支持多种工作半径（190mm、150mm） |  | 3 | 是
2.7 | 导向器的路径深度：靶点上下可调范围合理（-50~+50mm） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 21
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 机械定位精度<1.0mm | 1 | 是
3.1.2 |  | 轴向工作范围：X轴不小于45-155mm | 1 | 是
3.1.3 |  | 轴向工作范围：Y轴不小于30-170mm | 1 | 是
3.1.4 |  | 轴向工作范围：Z轴多规格，0-145mm内可选 | 1 | 是
3.1.5 |  | 路径深度可调范围：靶点上下>±45mm | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 弓架倾角工作范围：-90~+270或0~360度 | 1 | 是
3.2.2 |  | 拖板倾角工作范围：0-180度 | 1 | 是
3.2.3 |  | 弓架反向安装：X坐标支持155-45直接读取 | 1 | 是
3.2.4 |  | 弓架反向安装：弓架倾角支持0-360度直接读取 | 1 | 是
3.2.5 |  | 弓架反向安装：拖板倾角支持180-0度直接读取 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 手术床接合器与头架底座，支持3个以上自由度 | 1 | 是
3.3.2 |  | 基环内部空间宽大，能满足全麻插管要求 | 1 | 是
3.3.3 |  | 适合脑干及小脑定位的短柄80-145mm耳环 | 1 | 是
3.3.4 |  | 弓架左侧支持X坐标设置，能防止X轴向右侧偏移。 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 正常使用工况下，定位精度不下降 | 1
3.4.2 |  | 正常保养工况下，滑动件无生涩、假锁死故障。 | 1
3.5.1 | 其他 | 可定期提供定位精度校验；针具垂直度校验 | 1
3.5.2 |  | 无偿提供包含功能性靶点定位的手术计划系统 | 1
3.5.3 |  | 无偿升级包含功能性靶点定位的手术计划系统 | 1
|  | 一般技术参数小计分值 | 19
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机1台，CT定位套件1套，手术床结合器1副，电脑工作站与台车1套 免费提供2把专用螺丝刀，提供1把专用扭力扳手
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费定期升级包含功能性靶点的手术计划系统
4.3 | 安装 | ¨需要
工程师上门安装调试
4.4 | 调试 | 打靶试验与误差检测
4.5 | 提供技术援助 | 接到通知后24小时内提供技术援助
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训（按院方要求），质保期内提供免费技术咨询
4.7 | 验收方案 | 通过打靶试验来检测：各轴向机械定位精度<1.0mm
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间24小时以内、到场时间48小时以内
5.2 | 服务内容与计划 | 提供产品的质保期内免费软件升级、提供详细配置清单、由生产厂家提供固定的售后服务
5.3 | 维保内容与价格 | 5年免费质保，5年以后按合同金额的8%收取维保技术服务费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供重要零部件的报价清单
第一类
第二类
第三类