## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第5包）
设备名称：钬激光
采购数量：1套
预算总价：110万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于泌尿系结石，泌尿系软组织（前列腺剜除、非侵润性膀胱肿瘤、尿道狭窄、输尿管狭窄、软组织包裹的结石）气化、碳化、凝固等
二、主要技术参数
2.1 | 设备输出功率≥90W（提供注册证及医疗器械产品技术要求附页） |  | 5 | 是
2.2 | 双脚踏双模式 |  | 5 | 是
2.3 | 激光器电源具有防冲击电网保护功能（提供证明材料） |  | 5 | 是
2.4 | 可匹配200微米光纤开展软镜手术，200 微米光纤可以承载功率≥60W，600 微米（芯径550微米）的光纤可以承载功率≥100W。 |  | 5 | 是
2.5 | 设备使用期限应在十年及以上，提供说明书或设备铭牌使用期限等证明材料 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1 | 脉冲能量：0.5-5.0J，屏幕可调，调节步长为0.1J |  | 1 | 是
3.2 | 工作激光输出波长值：2100nm±100nm |  | 1 | 否
3.3 | 激光终端输出功率不稳定度≤±5% |  | 1 | 是
3.4 | 激光终端输出功率复现性≤±5% |  | 1 | 是
3.5 | 密封激光器，两根激光棒合成90瓦 |  | 1 | 是
3.6 | 激光器电源：二台激光电源设计 |  | 1 | 是
3.7 | 脉冲宽度：脉宽可调，最小脉宽≤150μs |  | 1 | 是
3.8 | 控制方式：10.2吋大屏幕彩色液晶触摸屏，可360°旋转，满足操作者术中从不同角度观察、操作 |  | 1 | 否
3.9 | 瞄准光输出波长：532nm（红/绿光），瞄准光可调节强弱 |  | 1 | 否
3.10 | 脉冲重复频率：5-60Hz，频率调节级数≥10 级。频率调节步长最小为1Hz，术中可供设置更多参数 |  | 1 | 是
3.11 | 冷却系统：压缩机制冷， 无氟环保 |  | 1 | 否
3.12 | 带有防震平台高效率密封聚光腔，便于设备安全移动 |  | 1 | 否
3.13 | 能量稳定功能：内置能量反馈系统装置，可随时监测光纤端部的能量并使其稳定，保证手术的质量 |  | 1 | 否
3.14 | 传输方式：光纤传输，可重复使用光纤：不小于4种规格（200、400、600、1000微米）可选。 |  | 1 | 否
3.15 | 超静音设计，噪音不高于60dB |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 随机附件：钬激光光纤200μm两根、600μm一根
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供产品软件免费升级服务。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供货方免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，3日内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。
4.6 | 培训 | 免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 紧急叫修时，2小时内维修响应，8小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身提供现有软件免费升级；提供详细配置清单；厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作；提供培训计划。
5.3 | 维保内容与价格 | 装机后五年内进行免费维保，保修期满后，出保后维保价格不高于投标总价的8%，不收取上门费、人工服务费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件的报价清单，价格有效期不少于3年。
第一类
第二类
第三类