## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：超声骨动力设备
采购数量：1套
预算总价：120万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 超声骨动力设备采用电致伸缩技术实现电能和机械能的转换，并利用机械能即高速物理微振动对骨性结构进行精细切割或打磨。
二、主要技术参数
2.1 | 仅需更换刀头，无需更换主机及手柄，即可实现骨组织打磨、切割及软组织消融吸引 |  | 5 | 是
2.2 | 手柄工作频率≤25kHz，且单一手柄可通接≥19种超声刀头 |  | 5 | 是
2.3 | 骨组织打磨刀头自带吸引功能，有效减少刀头产热，并保持术野清晰 |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 16
三、一般技术参数
3.1.1 | 主机 | 适用于五官科、颌面外科、神经外科等骨组织相关手术中的精细切骨/磨骨，以及软组织消融吸引 | 2 | 是
3.1.2 |  | 主机重量≤25kg，轻便小巧，方便移动 | 1 | 否
3.1.3 |  | 同时具备负压吸引及冲洗功能，负压吸引≥500mmHg | 1 | 否
3.1.4 |  | 自带预灌注功能，快速实现冲洗，冲洗流速可调，最高流速≥40ml/min | 1 | 否
3.1.5 |  | 控制面板直观显示调节数值，包括超声功率、吸引功率、冲洗流速百分比 | 1 | 否
3.1.6 |  | 主机智能显示≥4种故障类型，便于简单操作处理 | 1 | 否
3.1.7 |  | 脚踏开关导线长度＞3.5米，方便手术室布局 | 1 | 否
3.2.1 | 手柄 | 手柄有直型和角度型两种可供选择 | 2 | 是
3.2.2 |  | 手柄重量≤120克，轻便小巧，长时间使用对术者无负担 | 2 | 是
3.2.3 |  | 手柄马达为压电式马达，无需水冷，效能提升 | 1 | 否
3.2.4 |  | 手柄自带连线，连线长度≥4米 | 1 | 否
3.3.1 | 刀头 | ≥3类功能，≥19种刀头可选配，满足临床不同术式需求 | 2 | 是
3.3.2 |  | 钛合金材质，坚硬轻巧 | 1 | 否
3.3.3 |  | 骨刀刀头≥11种可选配，可高效切割、打磨骨性结构 | 1 | 否
3.3.4 |  | 有锯齿型骨刀刀头可选配，切割厚度≤0.8mm | 1 | 否
3.3.5 |  | 有180°和360°骨组织打磨刀头可选配 | 1 | 否
3.3.6 |  | 软组织刀头≥9种可选配，可对软组织进行消融 | 1 | 否
3.3.7 |  | 可提供≥20cm磨骨刀头，配合微创内镜手术使用 | 1 | 否
3.3.8 |  | 每个刀头配备冲洗套管，冲洗套管长度可调 | 2 | 是
3.4 | 配置清单 | 1、主机1台 2、脚踏1个 3、超声手柄1个 4、防过扭扳手1个 5、消毒盒1个 6、台车1部 7、负压吸引罐1个 8、冲洗管路3根 9、肿瘤刀头2个 10、磨骨刀头2个
|  | 一般技术参数小计分值 | 24
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 至少提供中文操作手册一套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装
4.3 | 安装 | ☑需要 ¨不需要
到货后，7天内安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册，定期技术回访
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，培训次数为2次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收交接单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 如遇故障，响应时间：2小时电话响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单
5.3 | 维保内容与价格 | 提供原厂保修3年，保修期满后每年保修价格不高于整机价格的7%；每年不少于1次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价的8折，并保证10年以上的供应期
第一类
第二类
第三类