## 静脉输液成品分拣机
公卫中心开办费设备4采购需求（第1包）
设备名称：静脉输液成品分拣机
预算总价： 1280000元
采购数量： 1台
所属医疗设备类别：非医疗设备
面向企业分类：面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 静配中心智能分拣机集成自动化识别、精准分拣功能，可通过扫描药品电子标签信息，快速识别药品规格、批次及分拣指令实现不同药品的分类归集，降低药品错拣、漏拣率，同时保障药品分拣环节的标准化与可追溯性。
二、主要技术参数
2.1 | 设备整体为长条形上下双层结构，单套设备不做任何扩展满足不小于40个固定分拣仓位。（提供设备结构实物图片） |  | 5 | 是
2.2 | 每袋药品通过物理分隔，同步单向单层水平传输，不可转向。每个分拣段与分拣口尺寸等距匹配，保证分拣准确率100%准确。（提供30s~60s可体现设备传输方式的运行视频和第三方检测机构出具的检验报告） |  | 5 | 是
2.3 | 设备分拣模块采用不少于10个循环式机械手或者拨片组成，单个循环机械手或者拨片同时支持左右两侧，上下双层共四个分拣仓位的分拣，传输带上具备防滑装置。（提供30s~60s可体现单只机械手支持四仓位的非吸附抓取式分拣运行视频和第三方检测机构出具的检验报告） |  | 5 | 是
2.4 | 传输带上具备凸起与防滑结构：传输皮带两侧高中间低，确保塑瓶输液放置稳定；传输皮带凸起部分与分拣拨片齿牙交错，确保分拣扁平输液袋顺利分拣不卡料。（提供30s~60s可体现传输带防滑结构的运行视频和第三方检测机构出具的检验报告） |  | 5 | 是
2.5 | 设备具备异常输液袋自动传出功能，对于漏拣、信息错误等PIVAS配制流程中出现的相关错误进行拦截，回收口位于入口的正后方（提供回收口在入口正后方实物图） |  | 5 | 是
2.6 | 分拣箱外具备小显示屏显示箱内信息数据（提供第三方检测机构出具的检验报告） |  | 5 | 是
主要技术参数小计分值
三、一般技术参数
3.1 | 整套设备装置至少集成包含如下单元：操作控制台、控制系统、自动复核系统、智能分拣传输带、智能分拣箱，内置扫描识别系统、定位指示灯。 |  | 1 | 否
3.2 | 接收HIS系统信息或静配中心信息软件，在某一病区分拣完成后或达到分拣箱容量最大值时，自动提示该病区分拣完成或分拣箱已满，对应位置闪烁提示。 |  | 1 | 否
3.3 | 在不断电的情况下，单一模块故障或无法使用设备有应急方案模式继续分拣，保证静配工作运行。 |  | 1 | 否
3.4 | 病区输液量较大可通过设置分派两个以上分拣箱供使用，一个分拣箱达到预警值，则自动分配位置到下一分拣箱。 |  | 1 | 否
3.5 | 系统具有自动复核功能，通过操作控制台扫描系统扫描后，放置成品的操作人员可直接在控制系统界面进行成品复核工作。 |  | 1 | 否
3.6 | 分拣机标配紫外线消毒装置，可定期消毒，减少药品污染的可能。 |  | 1 | 否
3.7 | 传送带及其他传送部位有输液成品卡住或工作异常时，提示报警 |  | 1 | 否
3.8 | 可与医院HIS系统无缝对接，实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，有能力并提供相应的各类软件接口升级服务。 |  | 1 | 否
3.9 | 实时监测发药系统各组件运作情况，实时监控输液成品信息，包括药品的批次批号信息、已分拣处方信息、未分拣处方信息。 |  | 1 | 否
3.10 | 能够打印批次汇总单/明细单：科室病人用药明细单、选定时间内分检的液体总量，选定科室单位时间内分检的液体总量等并可根据医院要求设置且打印。 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 按厂家标准配置提供
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供设备安装、调试及日常维护所需的全部专用工具。设备在使用期内，若有功能升级或性能优化，供应商应在发布后的 3 个月内免费为采购人提供升级服务。
4.3 | 安装 | þ需要
供应商应制定详细的安装方案，确保设备在安装过程中不受损坏同时保证不破坏采购人现有设施不受损快。
4.4 | 调试 | 供应商应按照设备技术参数要求，对设备进行全面调试。确保设备的各项功能达到技术要求。调试完成后，需提交调试报告
4.5 | 提供技术援助 | 在设备交付时，提供完整的技术文件，包括设备使用手册、维修手册等。同时，提供设备相关的技术培训资料电子版。
4.6 | 培训 | 为采购人提供临床操作及维修人员培训，培训次数不少于 2 次。质保期间，供应商应提供免费的技术咨询服务。培训师资应为设备原厂的专业技术人员。
4.7 | 验收方案 | 设备安装调试完成后，采购人按照设备技术参数和功能要求进行验收。验收过程中，若发现设备存在质量问题或未达到技术要求，供应商应立即整改，直至验收合格。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间为接到采购人报修电话后的 2 小时内，到场时间为报修后的 4小时内。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级服务。每季度对设备进行一次巡检，每年对设备进行一次全面的维护保养，并提供详细的维护保养报告。售后服务人员应具备专业资质，且熟悉设备的维修和保养。
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后，整机年保修价格不超过设备采购价格的 5%。周期维护保养计划内容包括设备清洁、部件检查、性能测试等，每年进行2 次。保修期满后每次维修的工时单价不高于市场同类设备维修价格的平均水平，并在合同中明确具体价格。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 质保期后，供应商应长期提供主要零配件和易损件。提供所需的易损件和备品备件的清单报价及折扣率，折扣率不高于市场价的 80%。相关耗材的清单、报价及折扣率也应在合同中明确，确保价格合理。

## 灭菌盒
公卫中心开办费设备4采购需求（第2包）
设备名称：灭菌盒
预算总价： 120万元
预算单价： 4580元/台 采购数量： 262台
所属医疗设备类别： √ 非医疗器械
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品： √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1★ | 密封性能好，可提供≥180天的无菌屏障功能存储有效期（须提供疾控中心出具的检测报告） |  |  | 是
二、主要技术参数
2.1 | 原材料为厚度≥1.6mm的优质铝合金，一次性冲压成型，盒盖及盒身均进行阳极氧化涂层加工，具有良好的热传导性、抗氧化性、防腐蚀性，冷却速度快，重量轻、可堆叠、牢固耐用的特点(板材厚度1.6~1.8得2分，1.8~2.0得3分，2.0以上得5分)。 |  | 5 | 是
2.2 | 配件：根据科室要求配备网篮支架、硅胶垫、密封锁扣及铝制灭菌盒标识牌，并按使用人要求打印标识牌 |  | 3 | 是
2.3 | 灭菌后，在正常储存环境下可存放≥6 个月，需出具专业机构（疾控中心）的灭菌检测报告。 |  | 4 | 是
2.4 | 灭菌盒可配备同品牌高温热敏锁，确保无菌安全 |  | 3 | 是
2.5 | 配备可重复使用≥1000次滤纸（1000~1999次得1.5分，≥2000次得3分）。 |  | 3 | 是
2.6 | 盒盖两侧有符合人体工程学的不锈钢把手，采用独特的硅胶手柄设计，适合进行安全、便捷的运输。 |  | 2 | 是
2.7 | 全铝型盒盖，盒盖有至少5种颜色可选，便于分类科室管理（颜色≤5种得1分，颜色6~7种得2分，颜色≥8种得3分）。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 23
三、一般技术参数
3.1 | 1/1灭菌盒整体尺寸要求：长度≥600mm，宽度≥270mm，高度≥135mm, |  | 1 | 是
3.2 | 3/4灭菌盒整体尺寸要求：长度≥475mm，宽度≥270mm，高度≥135mm, |  | 1 | 是
3.3 | 1/2灭菌盒整体尺寸要求：长度≥310mm，宽度≥270mm，高度≥135mm。 |  | 1 | 是
3.4 | 盒盖双侧有弹簧锁扣，可旋转至≥ 90 ° |  | 1 | 是
3.5★ | 灭菌盒可用于高温高压蒸汽灭菌。（须提供疾控中心或第三方检测机构出具的检测报告） |  |  | 是
3.6 | 灭菌盒设计可兼容使用一次性指示卡和塑料密封圈 |  | 1 | 是
3.7 | 所有盒盖、盒体、载物篮及其所有配件均为同一品牌产品。 |  | 1 | 是
3.8 | 可配硅胶防滑垫，菱形网状设计，器械与垫子接触最少，确保更好的干燥效果。配备硅胶器械固定支架，在搬运中防止滑动以保护器械 |  | 1 | 是
3.9★ | 灭菌盒可提供至少3种以上高度，满足临床不同需求。（须提供承诺函，格式自拟）
| 一般技术参数小计分值 |  | 7
技术参数总计分值 |  |  | 30
四、伴随服务要求
5.1 | 产品配置要求 | 1/1灭菌盒92个；3/4灭菌盒64个；1/2灭菌盒106个（核心产品）
5.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
5.3 | 安装 | √不需要
5.4 | 调试 | 无
5.5 | 提供技术援助 | 提供电话技术援助
5.6 | 培训 | 产品使用培训的要求：提供临床操作及使用人员培训。提供免费技术咨询服务
5.7 | 验收方案 | 无
五、售后服务要求
6.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间2小时、到场时间4小时
6.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，具有固定的售后服务机构
6.3 | 维保内容与价格 | 保修期不少于5年，质保期内提供每年至少1次维护保养。
6.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等

## 国产手术器械及器械盒
公卫中心开办费设备4采购需求（第3包）
设备名称：国产手术器械及器械盒
预算总价： 100 万元
预算单价： 100万元/批 采购数量：壹批
所属医疗设备类别： √ 非医疗器械
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品： √否
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 供外科开展开放、及微创腔镜手术
二、主要技术参数
2.1 | 施夹器：杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HVO.2-600HVO.2(或29.8HRC-55.2HRC)。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |  |  | 5 | 是
2.2 | 气腹针：与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造，耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。气腹针内心应畅通，不得有堵塞现象。阀门旋转灵活，在关闭状态下经4kPa气压，无明显渗漏。 |  |  | 3 | 是
2.3 | 持针钳：夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。杆部与患者接触材料 采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2(或29.8HRC-55.2HRC)。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |  |  | 4 | 是
2.4 | 剪刀：，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为478HV0.2-620HV0.2。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中 5.4b级的规定。 |  |  | 3 | 是
2.5 | 分离钳：头部采用0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用 YY/T0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。钳头张开角度大于等于50°。 |  |  | 5 | 是
2.6 | 抓钳：1.抓钳夹持性能,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 硬度为300HV0.2-600HV0.2(或29.8HRC-55.2HRC)。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |  |  | 5 | 是
2.7 | 单极电凝钩：1.单极电凝(钩、棒、铲、针)头部采用YY/T0294.1-2016中M号钢，单极电凝刀头部采用YY/T0294.1-2016中C号钢，绝缘套管用PEEK制造。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |  |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 29
三、一般技术参数
3.1 | 所有投标产品进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 |  |  | 1 | 是
3.2 | 所有投标产品的耐腐蚀性能应符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定 |  |  | 1 | 是
3.3 | 所有投标产品进入患者体内部分的表面粗糙度应不大于 0.4μm |  |  | 1 | 是
3.4 | 钛夹钳、施夹器、持针钳、靶式钳、腹壁缝合钳、打结钳、剪刀、分离钳、抓钳、活检钳、咬切钳、造影钳硬度为 300HV0.2-600HV0.2；取物钳、扇形钳硬度为 200HV0.2-400HV0.2 |  |  | 1 | 是
3.5 | 所有投标产品与人体接触材料： 304，生物相容性好，无粘膜刺激。 |  |  | 1 | 是
技术参数总计分值 |  |  |  | 5
四、投标产品样品
4.1 | 1.所选用材质的轻便性、耐用度等情况(0-2)；2.抓钳的咬合度，施夹器转动的灵活度等情况(0-4分)。 |  |  | 0-6 | 提供样品
五、伴随服务要求
5.1 | 产品配置要求 | 保证设备配置的完整性。
5.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全。
5.3 | 安装 | þ不需要
5.5 | 调试 | 设备到货后，负责将设备安全搬卸到指定地点。并在一周内应安排工程技术人员安装调试，并承担因此发生的一切费用。
5.6 | 提供技术援助 | 免费提供现场技术培训，提供免费技术咨询服务。
5.7 | 培训 | 免费现场对临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使其全面了解直至完全掌握设备的使用。包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥3次，并提供免费技术咨询服务。
5.8 | 验收方案 | 按规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国家标准及有关政府部门的规范完成制造和安装。
六、售后服务要求
6.1 | 售后服务要求 | 自验收合格后所有投标设备及其附属易耗件(包括第三方外购设备及易耗件) 验收合格开始之日起不少于2年（请提供原厂或总代理出具的售后承诺书）。如总代理更换，由厂方负责售后服务并出具保证书。质保期内免费更换零配件及免收工时费。质保期结束后，须提供设备的维护和维修服务。成交方提供7×24小时服务，质保期内保证2小时响应，并在接到通知后4小时内上门服务，2小时内解决问题，提供不间断的服务直至设备正常使用，否则提供备用设备供采购人使用。
6.2 | 服务内容与计划 | 保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.3 | 维保内容与价格 | 具有固定的售后服务机构。提供终身维修服务
6.4 | 备品备件供货与价格 | 质保期满后，备品备件需为原厂备件或质量合格的可替代备件，备品备件价格不超过市场价60%
配置清单
序号 | 产品名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单位
1 | 压板 |  | 20cm板式 双圆头7/9带刻度 | 2 | 块
2 | 压板 |  | 20cm板式 双圆头15/18带刻度 | 2 | 块
3 | 压板 |  | 20cm板式 双圆头20/22带刻度 | 2 | 块
4 | 组织钳 |  | （普通）18cm | 71 | 把
5 | 组织钳 |  | （普通）20cm | 16 | 把
6 | 组织镊 |  | 20cm直 凹凸齿头宽1.2 | 9 | 把
7 | 组织镊 |  | 20cm 1×2钩 | 11 | 把
8 | 组织镊 |  | 12.5cm 1×2钩 | 5 | 把
9 | 组织拉钩 |  | 2×1 无孔 | 3 | 把
10 | 组织剪 |  | 16cm弯(梅氏) | 34 | 把
11 | 组织剪 |  | 14cm弯(梅氏) | 34 | 把
12 | 组织剪 |  | 18cm弯(梅氏) | 136 | 把
13 | 组织剪 |  | 25cm弯(梅氏) | 85 | 把
14 | 组织剪 |  | 22cm弯(梅氏) | 51 | 把
15 | 组织剪 |  | 18cm直 刃口开齿 | 9 | 把
16 | 组织剪 |  | 18cm弯 刃口开齿（综合） | 9 | 把
17 | 组织剪 |  | 18cm弯 刃口开齿 | 2 | 把
18 | 子宫探针 |  | 28cm 有刻度 | 4 | 支
19 | 子宫颈钳 |  | 25cm 直 2ⅹ3齿 | 4 | 把
20 | 子宫颈扩张器 |  | 尖圆头4～9.5 | 4 | 套
21 | 子宫刮匙 |  | 28cm 六角柄 7mm锐口 柔性 | 4 | 把
22 | 子宫动脉夹持钳 |  | 22cm 弯 | 3 | 把
23 | 椎板咬骨钳 |  | 18cm 上130°刃口2 | 8 | 把
24 | 椎板咬骨钳 |  | 18cm 上130°刃口3 | 9 | 把
25 | 椎板咬骨钳 |  | 26cm 上130°刃口2 | 5 | 把
26 | 椎板牵开器 |  | 13cm齿条式 4×4钩 | 4 | 把
27 | 转换式咬骨钳 |  | 180×3×90° | 2 | 把
28 | 转换式咬骨钳 |  | 180×3×120° | 2 | 把
29 | 肿瘤摘除钳 |  | 200×3，直头 | 2 | 把
30 | 肿瘤摘除镊 |  | 240×2，枪状，直型 | 2 | 把
31 | 中耳息肉钳 |  | 8cm盖板式 上弯45°碗口φ1.5 | 2 | 把
32 | 止血钳 |  | 14cm弯全齿 | 220 | 把
33 | 止血钳 |  | 12.5cm弯蚊式 | 77 | 把
34 | 止血钳 |  | 16cm弯全齿 | 57 | 把
35 | 止血钳 |  | 24cm弯全齿 | 57 | 把
36 | 止血钳 |  | 22cm弯全齿 | 17 | 把
37 | 止血钳 |  | 18cm弯全齿 | 31 | 把
38 | 止血钳 |  | 16cm直全齿 | 4 | 把
39 | 止血钳 |  | 20cm直有钩 | 5 | 把
40 | 止血钳 |  | 12.5cm 微血管 直 | 1 | 把
41 | 止血钳 |  | 12.5cm 微血管 弯 | 1 | 把
42 | 止血夹 |  | 3cm 弯 | 2 | 只
43 | 止血夹 |  | 3.7cm 弯 | 2 | 只
44 | 直角拉钩 |  | 双头 | 1 | 把
45 | 整形镊 |  | 12cm无钩 头宽0.6 | 2 | 把
46 | 整形镊 |  | 12cm有钩 头宽0.6 | 1 | 把
47 | 整形镊 |  | 12cm无钩 头宽0.3 | 1 | 把
48 | 抓钳 |  | 长无创抓钳，Ø5×330mm | 10 | 把
49 | 咬骨钳 |  | 22cm 双关节 弯20° 刃 3 | 4 | 把
50 | 咬骨钳 |  | 22cm双关节 直尖头 双角柄 | 4 | 把
51 | 咬骨钳 |  | 24cm双关节 弯15°刃8 | 4 | 把
52 | 咬骨钳 |  | 22cm双关节 角弯20°尖头 | 11 | 把
53 | 咬骨钳 |  | 22cm 双关节 侧角弯 直刃5 | 2 | 把
54 | 咬骨钳 |  | 22cm 双关节 侧角弯 直刃8 | 2 | 把
55 | 血管游离钳 |  | 22cm 一式 | 3 | 把
56 | 止血钳 |  | 25cm 微弯 | 56 | 把
57 | 胸腔镊 |  | 20cm 1×2 钩 | 9 | 把
58 | 胸腔镊 |  | 20cm 直无钩 | 2 | 把
59 | 小血管剪 |  | 12.5cm直尖 | 1 | 把
60 | 小血管剪 |  | 12.5cm弯尖 | 1 | 把
61 | 显微组织剪 |  | 160，直型，带齿，簧式，圆柄 | 1 | 把
62 | 显微组织剪 |  | 160，弯型，带齿，簧式，圆柄 | 1 | 把
63 | 止血夹 |  | 30×1，直，结合式 | 2 | 把
64 | 止血夹 |  | 37×1，直，结合式 | 2 | 把
65 | 止血夹 |  | 20，直 | 2 | 只
66 | 止血夹 |  | 大 | 1 | 只
67 | 止血夹 |  | 小 | 1 | 只
68 | 显微外科器械消毒盒 |  | 260*140*27 | 2 | 盒
69 | 显微镊 |  | 16cm 直 头宽0.15 | 2 | 把
70 | 显微镊 |  | 16cm 直平台 头宽0.4 | 2 | 把
71 | 显微镊 |  | 150×0.1，直型，平台，圆柄 | 1 | 把
72 | 显微镊 |  | 150×0.15，直型，平台，圆柄 | 2 | 把
73 | 显微剪 |  | 10cm 旋转式 直 | 2 | 把
74 | 显微剪 |  | 240，枪状，尖直头 | 1 | 把
75 | 显微剪 |  | 240，枪状，尖弯头 | 1 | 把
76 | 显微剪 |  | 14cm 直 | 1 | 把
77 | 显微剪 |  | 14cm 弯 | 1 | 把
78 | 显微持针钳 |  | 16cm 直 | 1 | 把
79 | 显微持针钳 |  | 16cm 弯 | 1 | 把
80 | 显微持针钳 |  | 14cm 弯 （头宽0.3） | 1 | 把
81 | 显微持针钳 |  | 14cm 直 （头宽0.3） | 1 | 把
82 | 吸引管 |  | 12.5cm 直φ2.8带刻线 | 2 | 把
83 | 抓钳 |  | 无损伤抓钳，粗齿三孔，Ø5×330mm | 5 | 把
84 | 抓钳 |  | 无损伤抓钳，粗齿，Ø5×330mm | 5 | 把
85 | 碗 |  | 大号 | 39 | 只
86 | 碗 |  | 小号 | 36 | 只
87 | 碗 |  | MINI | 53 | 只
88 | 弯盘 |  | 大号 | 51 | 只
89 | 弯盘 |  | 小号 | 85 | 只
90 | 弯盘 |  | 大深，25cm*5cm | 16 | 只
91 | 剪刀 |  | 弯头剪刀，双动型，Ø5×330mm | 5 | 把
92 | 分离钳 |  | 弯分离钳，90°小直角，Ø5×330mm | 5 | 把
93 | 分离钳 |  | 弯分离钳，70°大直角，Ø5×330mm | 5 | 把
94 | 头皮夹钳 |  | 17cm | 2 | 把
95 | 探针 |  | 有槽 | 34 | 把
96 | 钛夹钳 |  | Ø10×330mm | 5 | 把
97 | 髓核钳 |  | 圈柄式 22cm 刃宽4mm 直头 | 4 | 把
98 | 髓核钳 |  | 22cm钳柄式 上弯 头部3 | 9 | 把
99 | 髓核钳 |  | 20cm钳柄式 直 头部3 | 5 | 把
100 | 抓钳 |  | 鼠牙抓钳，倒牙2+3齿，Ø5×330mm | 5 | 把
101 | 手术剪 |  | 14cm弯尖 | 170 | 把
102 | 手术刀柄 |  | 3# | 94 | 把
103 | 手术刀柄 |  | 7# | 13 | 把
104 | 手术刀柄 |  | 4# | 9 | 把
105 | 施夹器 |  | 紫色，Ø10×330mm | 5 | 把
106 | 施夹器 |  | 绿色，Ø5×330mm | 5 | 把
107 | 施夹器 |  | 金色，Ø10×330mm | 5 | 把
108 | 骨科用神经根拉钩 |  | 方头 | 4 | 把
109 | 深弯盘 |  |  | 2 | 只
110 | 深部拉钩 |  | 叶宽24mm 小 S型 | 11 | 把
111 | 深部拉钩 |  | 叶宽48mm 大 S型 | 2 | 把
112 | 深部拉钩 |  | 叶宽36mm 中 S型 | 2 | 把
113 | 乳突牵开器 |  | 14cm固定式 3×4钩钝 | 6 | 把
114 | 乳突牵开器 |  | 16CM活动式3*4齿 钝钩 | 2 | 把
115 | 分离钳 |  | 直角，Ø5×330mm | 8 | 把
116 | 抓钳 |  | 鸭嘴抓钳，Ø5×330mm | 51 | 把
117 | 吸引器 |  | Ø5×330mm | 25 | 把
118 | 抓钳 |  | 无损伤抓钳，Ø5×330mm | 34 | 把
119 | 抓钳 |  | 输尿管抓钳，Ø5×330mm | 2 | 把
120 | 剪刀 |  | Ø5×330mm | 17 | 把
121 | 分离钳 |  | Ø5×330mm | 50 | 把
122 | 造影钳 |  | Ø5×330mm | 3 | 把
123 | 持针钳 |  | Ø5×330mm | 17 | 把
124 | 医用镊 |  | 16cm 直 | 3 | 把
125 | 医用镊 |  | 20cm | 2 | 把
126 | 椎板牵开器 |  | 12cm 齿条式 叶片 可换 19*40 | 5 | 把
127 | 椎板牵开器 |  | 可换式 叶片带齿 19*40 | 5 | 把
128 | 椎板牵开器 |  | 可换式 叶片带齿 19*50 | 5 | 把
129 | 椎板牵开器 |  | 可换式 叶片带齿 19*60 | 5 | 把
130 | 椎板牵开器 |  | 可换式 叶片带齿 23*40 | 5 | 把
131 | 椎板牵开器 |  | 可换式 叶片带齿 23*50 | 5 | 把
132 | 椎板牵开器 |  | 可换式 叶片带齿 23*60 | 5 | 把
133 | 器械篮 |  | 340*250 | 4 | 只
134 | 器械框 |  | 460*340 | 13 | 把
135 | 器械对穿架 |  | 大号 | 34 | 只
136 | 器械对穿架 |  | 中号 | 51 | 只
137 | 器械对穿架 |  | 小号 | 51 | 只
138 | 器械对穿架 |  | MINI | 34 | 只
139 | 器械串 |  | 220x70 | 11 | 只
140 | 气腹针 |  | 2.2×110mm | 5 | 把
141 | 皮肤拉钩 |  | 双爪 | 2 | 把
142 | 皮肤拉钩 |  | 160×10×9，钝，三钩 | 2 | 把
143 | 帕巾钳 |  | 14cm | 40 | 把
144 | 帕巾钳 |  | 16cm | 12 | 把
145 | 吸引管 |  | 260×4 直 | 28 | 支
146 | 吸引管 |  | 260×3 直 | 17 | 支
147 | 吸引管 |  | 260×2 直 | 9 | 支
148 | 吸引管 |  | 200×Ф2，直 | 3 | 把
149 | 吸引管 |  | 200cm×3 直 平口 | 3 | 支
150 | 流产吸引管 |  | #6 | 4 | 支
151 | 流产吸引管 |  | #7 | 4 | 支
152 | 抓钳 |  | 两孔，波浪形，Ø5×330mm | 10 | 把
153 | 阑尾拉钩 |  | 2×1 15cm | 5 | 副
154 | 镜头保护盒 |  | 大号 | 17 | 只
155 | 镜头保护盒 |  | 小号 | 8 | 只
156 | 静脉拉钩 |  | 0 | 3 | 把
157 | 精细剪 |  | 18cm 弯窄头 本色 | 34 | 把
158 | 精细剪 |  | 16cm 弯窄头 本色 | 34 | 把
159 | 进/出水接头 |  |  | 5 | 把
160 | 双翼阴道扩张器 |  | 手术（可调式） 8.5cm 宽32 | 4 | 把
161 | 荷包成型器 |  | 头长55 | 3 | 把
162 | 荷包成型器 |  | 头长35 | 3 | 把
163 | 海绵钳 |  | 22cm 直有槽 | 85 | 把
164 | 海绵钳 |  | 25cm 弯有槽头宽8 | 6 | 把
165 | 海绵钳 |  | 25cm 弯有槽头宽12 | 24 | 把
166 | 海绵钳 |  | 25cm 弯无槽头宽8 | 3 | 把
167 | 抓钳 |  | 哈巴狗夹，直，30mm | 5 | 把
168 | 抓钳 |  | 哈巴狗夹，微弯，30mm | 5 | 把
169 | 抓钳 |  | 哈巴狗抓钳，Ø5×330mm | 5 | 把
170 | 骨膜剥离器 |  | 28cm 直圆刃（重切型）刃宽16 | 4 | 把
171 | 骨膜剥离器 |  | 24cm 双头弹性 弯/弯 | 9 | 把
172 | 骨膜剥离器 |  | 带钩带槽（颈椎） | 7 | 把
173 | 骨膜剥离器 |  | 23cm 弯圆刃 头宽12 | 9 | 把
174 | 骨膜剥离器 |  | 20cm 双头 深弯/深弯 | 3 | 把
175 | 骨膜剥离器 |  | 28cm 直圆刃（重切型）刃宽20 | 3 | 把
176 | 骨科用骨科用神经根拉钩 |  | 20cm直形 直角弯球头φ1×4 | 4 | 把
177 | 骨剪 |  | 双关节 27cm 直 | 4 | 把
178 | 骨刮匙 |  | 30cm 木柄 前弯30°匙形 头宽3 | 5 | 把
179 | 骨刮匙 |  | 26cm 木柄 前弯15°匙形 头宽2 | 5 | 把
180 | 骨锤 |  | 270g | 5 | 把
181 | 宫内节育器取出钳 |  |  | 10 | 把
182 | 宫内节育器取出钩 |  | 28cm | 10 | 把
183 | 宫内节育器放置叉 |  | 28cm | 10 | 把
184 | 腹腔吸引管 |  | 直 | 5 | 根
185 | 腹部拉钩 |  | 大 双头空心封闭指纹柄 | 3 | 把
186 | 医用镊 |  | 20cm | 4 | 把
187 | 医用镊 |  | 25cm | 17 | 把
188 | 分离结扎钳 |  | 22cm横齿 90°×20半齿 | 10 | 把
189 | 分离结扎钳 |  | 24cm 90°×18全齿 | 3 | 把
190 | 分离结扎钳 |  | 18cm横齿 90°×20 半齿 | 2 | 把
191 | 抓钳 |  | 短无创抓钳，无锁扣，Ø5×330mm | 5 | 把
192 | 碟子 |  | 10cm | 15 | 把
193 | 电池供电骨组织手术设备 |  | XGZ-DZ-Ⅱ开颅钻 | 1 | 套
194 | 单极高频电缆线 |  | 4×3000mm | 5 | 把
195 | 单极电凝钩 |  | Ø5×330mm | 15 | 把
196 | 吸引器 |  | Ø5×330mm | 5 | 根
197 | 持针钳 |  | 14cm 细针 | 85 | 把
198 | 持针钳 |  | 镶片18cm 直细 | 53 | 把
199 | 持针钳 |  | 18cm 粗针 | 68 | 把
200 | 持针钳 |  | 22cm 粗针 | 59 | 把
201 | 持针钳 |  | 20cm 粗针 | 2 | 把
202 | 持针钳 |  | 25cm 粗针 | 3 | 把
203 | 持针钳 |  | O型手柄，Ø5×330mm | 5 | 把
204 | 肠钳 |  | 25cm 直 | 3 | 把
205 | 不锈钢药杯 |  | 50x50 | 13 | 把
206 | 拨棒 |  | Ø5*420cm | 5 | 把
207 | 扁桃体钳 |  | 22cm | 3 | 把
208 | 鼻中隔咬骨钳 |  | 对切 刃宽4 | 2 | 把
209 | 鼻镜 |  | 55×81 | 2 | 把
210 | 鼻镜 |  | 50mm 手术 | 2 | 把
211 | 医用剪 |  | 11cm下介 头宽3 | 2 | 把
212 | 骨膜剥离器 |  | 19cm 双刃直 4/4 | 2 | 把
213 | 吸引器 |  | Ø5×330mm | 2 | 把
214 | (单侧)椎板拉钩 |  | 小 | 4 | 把
215 | (单侧)椎板拉钩 |  | 中 | 4 | 把
216 | (单侧)椎板拉钩 |  | 大 | 4 | 把
备注：标蓝部分需提供样品，送样要求见招标文件第四章。