## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：彩色超声诊断仪2
采购编号：0025-W00009550 预算总价：1800000元
预算单价：1800000元/台 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 ¨第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 一、用 途：主要用于腹部、 血管（外周、颅脑、腹部） 、小器官、骨骼肌肉、妇产、 心脏、泌尿、新生儿、小儿、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
二、主要技术参数
2.1 | 高分辨率液晶显示器≥23.8英寸，分辨率1920×1080,操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸。 |  | 3 | 是
2.2 | 支持同屏显示模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 |  | 3 | 是
2.3 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调。 |  | 3 | 是
2.4 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段。 |  | 3 | 是
2.5 | 具有高清微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，具有≥8种 map 图可选，并可进行血流速度测量。 |  | 3 | 是
2.6 | 探头：支持腹部单晶体探头：成像频率至少包含：1-5MHz，心脏单晶体探头：成像频率至少包含：1-5MHz，腔内单晶体探头：成像频率至少包含：3-10MHz，高频线阵探头：成像频率至少包含：5-12MHz。 |  | 6 | 是
2.7 | 主机可选单晶体探头≥13把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、经食道、腹部容积全面单晶体探头支持。 |  | 3 | 是
2.8 | 具备弹性成像技术，支持囊实性结构鉴别弹性成像技术，支持浅表及腔内弹性成像。 |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1.1 | 主机成像系统 | 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头，动态范围≥320dB，数字化通道≥7,000,000 | 0.3 | 否
3.1.2 |  | 支持数字化二维灰阶成像及M型显像单元，解剖M型技术，脉冲反向谐波成像单元，彩色多普勒成像技术，彩色多普勒能量图技术，方向性能量图技术，数字化频谱多普勒显示和分析单元 ，自适应增益补偿技术。 | 0.3 | 否
3.1.3 |  | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 | 0.3 | 否
3.1.4 |  | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 | 0.3 | 否
3.1.5 |  | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 | 0.3 | 否
3.1.6 |  | 内置 DICOM 3.0标准输出接口，系统主机内置≥1TB硬盘，内有一体化超声工作站 | 0.3 | 否
3.2.1 | 先进的成像技术 | 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8 英寸，显示比 例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） | 1 | 是
3.2.2 |  | 超宽视野成像扫描技术，测量功能,电影回放功能，支持线阵、凸阵及容积探头， 可结合复合成像技术使用 | 0.3 | 否
3.2.3 |  | 超声声速自动校正技术，针对肥胖及困难病人，用于乳腺检查，可调整级别≥3 级 | 0.3 | 否
3.2.4 |  | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及 斑点噪声抑制技术支持其扩展区域 | 0.3 | 否
3.2.5 |  | 组织多普勒技术(TDI/或 DTI)，具有彩色，谐波，PW，M型多种模式， 并有在机 应变及应变率定量分析工具 | 0.3 | 否
3.2.6 |  | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览 CT/NM/MR，乳房 X 线/超 声的 DICOM 图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像 进行对比诊断 | 0.3 | 否
3.2.7 |  | 具备智能多普勒血管检查技术，单键优化二维、多普勒图像质量，具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置， 自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 | 0.3 | 否
3.3.1 | 测量和分析 | 一般测量：距离、面积、周长等 | 0.3 | 否
3.3.2 |  | 产科测量：包括全面的产科径线测量、 NT测量、 单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊 水指数、新生儿髋关节角度等 | 0.3 | 否
3.3.3 |  | 外周血管测量和计算功能，多普勒血流测量与分析 | 0.3 | 否
3.3.4 |  | 心脏功能测量 | 0.3 | 否
3.4.1 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元） | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩， 可进行参数编程调节 | 0.3 | 否
3.4.2 |  | 支持主机硬盘图像数据存储，硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,USB接口≥5个，电影回放重现单元2200帧 | 0.3 | 否
3.4.3 |  | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等，可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 | 0.3 | 否
3.4.4 |  | 输入信号：DICOM DATA，输出信号：S-视频、DP高清数字化输出，连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 | 0.3 | 否
3.5.1 | 二维显像主要参数 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒，凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒，扫描线：每帧线密度≥320超声线 | 0.3 | 否
3.5.2 |  | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；接收超声信号系统动态范围≥320 dB | 0.3 | 否
3.5.3 |  | 扫查频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz，扫描深度≥40cm，高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； | 0.3 | 否
3.6.1 | 频谱多普勒 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW；发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz | 0.3 | 否
3.6.2 |  | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥28.0m/s，最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号） | 0.3 | 否
3.6.3 |  | Doppler及M型电影回放：≥48 秒；滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；零位移动：≥9 级； | 0.3 | 否
3.7.1 | 彩色多普勒 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA），具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) | 0.3 | 否
3.7.2 |  | 高分辨率放大：放大时增加信息量， 提高分辨率及帧率； 声束聚焦：发射及接收全 程连续聚焦 | 0.3 | 否
3.7.3 |  | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 | 0.3 | 否
3.7.4 |  | 具备彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) | 0.3 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40 |  | 技术分合计40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 配置清单： 1.彩色多普勒超声诊断仪主机1台 2.腹部凸阵探头1把 3.心脏相控阵探头1把 4.腔内微凸阵探头1把 5.血管线阵探头1把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取