## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：新生儿远红外抢救台
采购编号：0025-W00009553 预算总价：1350000元
预算单价：90000元/台 采购数量：15台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：þ是 ¨否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 可应用于早产儿、低体重、新生儿、危重症新生儿，婴儿开放环境下的抢救及护理治疗等。适用于产房，产科手术室及普通婴儿室等。
二、主要技术参数
2.1 | 主机支架方式：要求横置式操控面板，为操作和放置外配仪器提供足够操作空间，四面可近距离接触患儿，方便医生操作 |  | 2 | 是
2.2 | 床垫及床面：床垫平台倾斜度：±13°（可自由调节）；使用压力分散床垫可为慢性护理阶段婴儿提供舒服稳定的休息和睡眠环境。 |  | 4 | 是
2.3 | 加热器旋转角度：水平旋转：顺时针85º，逆时针方向85º，减少直接照射到医护人员头顶热量。 |  | 4 | 否
2.4 | 加热器材质要求：远红外线陶瓷材料，有效实现全身保暖，同时亮度较低，不会对婴儿眼睛造成伤害。 |  | 4 | 是
2.5 | 远红外陶瓷加热器均匀加热，易于皮肤均匀吸收，可通过血液循环实现全身保暖。 |  | 4 | 是
2.6 | 加热器形状：矩形加热器，可覆盖整个床面，为新生儿提供全面的床面热能，可使整个床面的温度保持均匀。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 功能要求 | 预热模式：24mW /平方厘米（加热器输出：100％），6mW /平方厘米（加热器输出：30％）。 | 2 | 是
3.1.2 |  | 警报器：皮肤温度、皮肤温度测量器、婴儿检查、系统故障、主电源故障，发热器偏离水平。 | 2 | 是
3.1.3 |  | X光片盒 ：无需移动婴儿即可将X光片盒打开，要求三面可以装入X光片，方便拍摄。 | 2 | 是
3.1.4 |  | 计时功能：要求两种计时功能：Apgar评分系统/带有CPR模式的心肺复苏计时器，每隔30秒通知一次评定新生儿的健康状况。 | 2 | 是
3.1.5 |  | 矩形加热罩可以水平、垂直旋转，热量集中覆盖整个床垫、均匀加热，而不会使护理人员感到过热。 | 1 | 是
3.2.1 | 附件要求 | 立柱数量：2根立柱，四个侧面拥有无级F型轨道，能快速安装外配设备，可选空间灵活，方便放置。 | 2 | 否
3.2.2 |  | 水平仪：具备水平仪，保证床垫调节成水平状态时的平衡。 | 2 | 否
3.2.3 |  | 挡板要求：四面挡板，婴儿挡板带旋转减震器,能够缓慢下降不产生噪音，并且要求挡板为高强度设计，足以支持治疗过程中偶尔放在护板上的操作者的肘部。四周挡板要求可以徒手拆卸，方便清洁消毒。 | 2 | 是
3.3.1 | 温度控制 | 温度控制范围：皮肤温度显示范围：30~42°C; 皮肤温度设定范围：34.0~38.0°C; 肤温控制精度： ±0.3℃。 | 2 | 是
3.3.2 |  | 加热器：加热功率 500W;加热器输出设定范围：0~100（5%增加值）; | 1 | 是
3.3.3 |  | 温度控制方式：伺服控制/手动控制方式/预热模式，LED多窗口显示.电子数值显示控制和设置各项功能。 | 1 | 是
3.4.1 | 照明灯 | 照明灯：要求配有LED灯，强度范围：0~1200lux以上。 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40 |  | 技术分合计40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 婴儿辐射保暖台 1台 横置式微电脑控制面板 1个 可水平旋转矩形加热罩（陶瓷远红外线） 1个， 内置X光片盒 1个 淡光检查灯 1个 床垫倾斜功能旋钮 1个 预热模块 1个 温度控制系统（手动模式，伺服模式） 1个 警报指示灯，报警器（温度，婴儿检查，停电，系统异常，肤温探头，顶罩倾斜） 1个 内置CPR计时器 1个 内置APGER计时器 1个 F型轨道滑轨 1个 可重复使用肤温传感器 1个 电源线 1根 床垫 1个 可拆卸旋转减震设计床垫挡板 4个 操作说明书 1本 盐水架 1个 监护仪托盘 1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起24个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取