## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：高清胎儿镜系统
采购编号：0025-W00009551 预算总价：1200000元
预算单价：1200000元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 ¨第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：þ是 ¨否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 产科胎儿医学母体宫腔内胎儿的检查，比如双胎输血综合征（TTTS）、双胎反向动脉灌注综合征（TRAP）、严重的胎儿不均称生长（Severe IUGR）、多胎中一胎畸形（MCDA）、胎盘血管瘤（PH）等胎儿疾病。
二、主要技术参数
2.1 | 4K主机具有3840×2160像素的超高清成像品质，必须能够提供产品主要结构及组成包括4K摄像主机和4K摄像头的注册证文件。 |  | 5 | 是
2.2 | 4K超高清专用传感器类型：CMOS |  | 4 | 是
2.3 | 4K超高清专用传感器结构：3×1/3” |  | 5 | 是
2.4 | 4K超高清专用传感器像素：4K UHD 3840×2160 |  | 4 | 是
2.5 | 4K超高清专用摄像头像素：4K 3840×2160p |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 22
三、一般技术参数
3.1.1 | 4K超高清内窥镜摄像系统主机 | 屏幕比例：16:9 | 0.5 | 否
3.1.2 |  | TV分辨率：1600线 | 0.5 | 否
3.1.3 |  | 光敏度：＜3lux（1/1.4） | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 视频输出端：两路3840×2160、两路1920×1080像素图像输出 | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 自动白平衡带快门速度数据：1/50 to 1/100000秒 | 0.5 | 否
3.1.6 |  | 可预设10组以上外科手术参数（场景模式） | 0.5 | 否
3.1.7 |  | 具有数字降噪功能、图像排雾功能 | 0.5 | 否
3.1.8 |  | 具有多语言菜单、调焦、冻结功能 | 0.5 | 否
3.1.9 |  | 具有图像色彩和组织构造的增强功能 | 0.5 | 否
3.1.10 |  | 具有不同组织、脂肪、神经、血管的清晰分离 | 0.5 | 否
3.1.11 |  | 比全屏高清摄像增加4倍以上图像信息 | 0.5 | 否
3.1.12 |  | 可储存3个用户设置 | 0.5 | 否
3.1.13 |  | 具有2.5倍数码变焦 | 0.5 | 否
3.1.14 |  | 具有图像中心位置上下左右移动功能 | 0.5 | 否
3.1.15 |  | 主机带USB功能，可拍照、可直接录制1920×1080P高清信号 | 0.5 | 否
3.1.16 |  | 图像色域范围：选择BT.2020或者BT.709 | 0.5 | 否
3.1.17 |  | 摄像主机支持50Hz和60Hz图像输出 | 0.5 | 否
3.1.18 |  | 具有亮度增益功能 | 0.5 | 否
3.2.1 | 4K超高清摄像头 | 2倍光学变焦，放大倍数后图像和质量毫无损失，F=16～34mm； | 0.5 | 否
3.2.2 |  | 摄像头具备4个按键，且可设置不小于8种快捷功能，可预设功能至少包括白平衡、录像、拍照、亮度、放大、缩小、冻结、去雾等。 | 0.5 | 否
3.3.1 | LED冷光源 | 灯泡：LED | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 色温：大约6500k | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 灯泡寿命：至少25000h | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 具有亮度调节 | 0.5 | 否
3.3.5 |  | 具有待机功能 | 0.5 | 否
3.4.1 | 冷光源导光束 | 直径：4.8mm或3.5mm，长度3000mm； | 0.25 | 否
3.4.2 |  | 带硅橡胶涂层的玻璃纤维导光束 | 0.25 | 否
3.4.3 |  | 可温高压消毒（134℃/2.3巴）、耐水、且耐化学溶剂、耐拉且非常灵活； | 0.25 | 否
3.4.5 |  | 高传输导光束是为LED光源而设计的，在外科手术范围中，通过新研发的光纤达到较少的光损失和最佳的光传输，增加照明度。 | 0.25 | 否
3.5.1 | 4K医用大屏幕彩色液晶监视器 | 分辨率：3840×2160p | 0.25 | 否
3.5.2 |  | 宽高比：16:9 | 0.25 | 否
3.5.3 |  | 像素效率：0.9999 | 0.25 | 否
3.5.4 |  | 对比度：1000:1 | 0.25 | 否
3.5.5 |  | 亮度：500cd/m2 | 0.25 | 否
3.5.6 |  | 显示颜色：10.73亿色 | 0.25 | 否
3.5.7 |  | 可视角度：89度 | 0.25 | 否
3.5.8 |  | 输入端口：HDMI输入；DVI-D输入；SDI输入（12GSDI） 串行遥控（LAN，D-sub9芯RS232C）； | 0.25 | 否
3.5.9 |  | 显示模式：SIDE-BY-SIDE；PIP；POP；图像翻转 | 0.25 | 否
3.5.10 |  | 图像增强技术：A.I.M.E高级图像多重增强技术，8级色彩增强；4级结构增强。 | 0.25 | 否
| 胎儿内窥镜 | 光学成像，带激光光纤器械通道，双侧鲁尔接头，内径1mm。 | 2 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 18
技术参数总计分值 |  |  | 40 |  | 技术分合计40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 4K超高清内窥镜摄像设备主机（图像分辨率=3840×2160p）1台 4K超高清摄像头1套 1mm胎儿内窥镜1套 4K超高清彩色液晶显示器（32寸）1台 4K超高清图像工作站1台 LED医用内窥镜冷光源1台 胎儿镜专用台车1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取