## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第4包）
设备名称：胎儿宫内激光治疗仪
采购编号：0025-W00009552 预算总价：1200000元
预算单价：1200000元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：þ是 ¨否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 对组织进行汽化、碳化、凝固和照射，以及对毛细血管扩张（可导致双胎毛细血管吻合而发生输血综合征TTTS）的治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 激光波长：范围必须满足940nm±10nm，中心波长940nm。 |  | 5 | 是
2.2 | 激光终端最大输出功率：为保证临床治疗的有效性，终端最大输出功率范围必须满足：50W～100W；并在此范围内可调，调节步进是1W。 |  | 5 | 是
2.3 | 光纤保护系统：该功能用于保护激光顶端；光纤保护系统可检测光纤头部温度；当光纤顶部被血液或组织污染，或激光连续发射后温度急剧上升且超过安全范围时，会有损伤人体组织、神经和血管等情况发生；光纤保护系统可自动切断激光发射，避免人体组织等损伤，保护神经和血管不被灼烧损伤或体腔内液体汽化。 |  | 6 | 是
2.4 | 接触式激光温控功能：该功能用于接触式可控温度的切割和汽化；可将光纤端面温度控制在预设限定值，尤其在组织切割时，准确控制光纤端面温度可防止光纤端面被高温破坏，避免光纤端面受损，无需频繁修整端面，确保手术全程顺利进行。 |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 22
三、一般技术参数
3.1.1 | 激光类型：属于半导体激光类型，可通过光纤传导输出。 |  | 1 | 否
3.1.2 | 引导光波长：范围必须满足640nm±5nm，功率≤5mW，且颜色为绿光，亮度可调。 |  | 1 | 否
3.1.3 | 面板设计：控制系统面板为液晶钮控方式，通过液晶钮控调节各项参数设置。 |  | 1 | 否
3.1.4 | 脉冲持续时间：范围满足10ms～10s |  | 1 | 否
3.1.5 | 脉冲间隔时间：范围满足10ms～10s |  | 1 | 否
3.1.6 | 激光输出方式：通过气动脚踏方式输出激光。 |  | 1 | 否
3.1.7 | 激光安全方式：具备遥控联锁安全控制系统，确保手术门被意外打开时，设备能够快速切断激光释放。 |  | 1 | 否
3.1.8 | 散热方式：有效能量转换率高，设备产生的热量少，只需风冷。 |  | 1 | 否
3.1.9 | 光纤类型：≥2种，包括治疗光纤直径为400微米或600微米。 |  | 1 | 否
3.1.10 | 功能要求：≥4种，具备切割、汽化、碳化、凝结、止血和照射等。 |  | 1 | 否
3.1.11 | 光纤直径：≤400µm（可满足最新型宫腔镜器械通道要求） |  | 1 | 否
3.1.12 | 菜单要求：预设多科室治疗菜单，调出即用。 |  | 1 | 否
3.1.13 | 应用模式：≥4种，具备连续、单脉冲、重复脉冲、倒计时等。 |  | 1 | 否
3.1.14 | 剂量方式：≥4种，具备脉冲数量、照射时间、能量、残留等。 |  | 1 | 否
3.1.15 | 显示方式：≥3种，具备脉冲数量、照射时间、能量等。 |  | 1 | 否
3.1.16 | 警告方式：≥2种，具备光信号、声音信号等，音量可调节。 |  | 1 | 否
3.1.17 | 自动诊断：主机具备自动检测系统，在出现故障时，可自动诊断。 |  | 1 | 否
3.1.18 | 自动提示：主机具备自动提示故障代码的功能。 |  | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 18
技术参数总计分值 |  |  | 40 |  | 技术分合计40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 半导体激光主机 1台 激光光纤 3根 气动脚踏开关 1个 激光防护眼镜 1副
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取