## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：呼吸机
采购数量：10台
预算总价：180万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸，增加肺通气量，改善呼吸功能，减轻呼吸功消耗，节约心脏储备能力的医疗设备装置。
二、主要技术参数
2.1 | 设备自带≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，屏幕与主机分离式设计，可实现屏机分离；（提供该功能实物图片） |  | 2 | 是
2.2 | 标配高级模式：比例压力支持通气（PPS/PAV） |  | 2 | 是
2.3 | 辅助监测功能：NIF（最大吸气负压）、Peepi(内源性呼气末正压)、P0.1（口腔闭合压 |  | 2 | 是
2.4 | 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），适用于对成人、小儿、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，提供中文操作界面； |  | 2 | 是
2.5 | 具备HDMI扩展显示，无需外接转接口，自带屏幕录制功能 |  | 2 | 是
2.6 | 具有自主呼吸试验（SBT）脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT自主呼吸试验脱机功能，脱机失败时自动退出、可实现规范化脱机流程；（提供该功能演示图片） |  | 2 | 是
2.7 | 支持同品牌高流量氧疗鼻氧管 |  | 2 | 是
2.8 | 潮气量范围：20mL～4000mL |  | 2 | 是
2.9 | 氧疗流量：2-80L/min，氧疗流量精度：±1L/min； |  | 2 | 是
2.1 | 配置能量代谢计算工具，帮助医护人员对患者进行营养支持和营养治疗的参考； |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 呼吸频率：1-100次/min；吸/呼比：4:1-1:10； | 1 | 是
3.1.2 |  | 吸气压力：1-80 cmH2O；压力支持：0-80cmH2O | 1 | 是
3.1.3 |  | 呼末正压：0 cmH2O～50 cmH2O | 1 | 否
3.1.4 |  | 分钟通气量百分比 ：25 %～350 % | 1 | 否
3.1.5 |  | 吸气流速：5-180L/min，SIMV频率：1-60次/min； | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 压力触发灵敏度：-20.0cmH2O～-0.5cmH2O；流速触发灵敏度：0.5L/min～20.0L/min | 1 | 否
3.2.2 |  | 吸气时间：0.1-10s；压力上升时间：0-2s； | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 最大吸气负压（NIF）：-60-0cmH2O，口腔闭合压（P0.1）：-60-0cmH2O | 1 | 否
3.3.2 |  | 吸气峰值流速：成人/小儿：0-300L/min，呼气峰值流速：0-180L/min | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 主机内置一块锂电池使用时间不小于150分钟，可升级配置两块锂电池使用时间不小于300分钟； | 1 | 是
3.4.2 |  | 吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； | 1 | 是
3.5.3 | 其他 | 配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PSV）、压力支持通气-自主/时控（PSV-S/T）、压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气（DuoLevel或BiPAP）模式、容量支持通气VS；可选自适应性支持通气（AMV或ASV）、心肺复苏通气（CPRV）模式 | 1 | 是
3.5.4 |  | 配备功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰。 | 1 | 是
3.5.5 |  | 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致； | 1 | 否
3.5.6 |  | 实时监测压力-时间曲线形态，可量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险；实时监测压力-容积环形态，可量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。 | 1 | 否
3.5.7 |  | 可升级主流二氧化碳及二氧化碳衍生功能，可得出呼出二氧化碳浓度，气道死腔、气道死腔与潮气量比率、肺泡潮气量、肺泡分钟通气量、肺泡平台斜率等之外，还可计算得出肺泡死腔、肺泡通气量、氧合指数等病人生理参数 | 1 | 否
3.5.8 |  | 具有动态肺视图界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化 | 1 | 否
3.5.9 |  | 可升级血氧监测功能，可监测血氧饱和度SPO2和PI数值，可计算得出ROX 、OSI、S/F、RSS数值； | 1 | 否
3.5.10 |  | 趋势记录：本机自身可提供最多168小时的全部监测参数的趋势图、表分析；日志记录：本机自身可提供最多6000条历史事件信息的记录； | 1 | 是
3.5.11 |  | 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能； | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机*10台、呼吸管路*10套、细菌过滤器*20个、呼吸机风扇防尘过滤网*20个、吸/呼气阀快拆组件*10套、模拟测试肺*10个、氧电池*10个、湿化器湿化罐*10套、呼麻管路支撑臂*10个、转运台车*10套。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 产品附件在保修范围内费用全免(无偿),厂家负责产品附件终身维修，出保后只收取维修成本费用。提供装机工具，软件终身免费升级。
4.3 | 安装 | ✔需要 ¨不需要
供应商负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由供应商承担）。
4.4 | 调试 | 需将货物送至使用单位，同时派三年以上工作经验的专业工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 供应商应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册。每一台仪器均由厂家专业人员安装调试，免费为用户进行设备操作、日常维护、故障排除及修理等技术培训。
4.6 | 培训 | 供应商应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到采购文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。制造商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。
5.2 | 服务内容与计划 | 供应商提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机。
5.3 | 维保内容与价格 | 整机保修五年。年度保修合同价:每年为设备采购合同的3%/年。提供3年工作经验以上工程师对产品跟踪回访和维护每年不低于12次电话回访，不低于4次上门维护和保养。提供设备参数测试、配件检测服务，主机维护保养。免收任何人工费、差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 供应商需提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等。
第一类
第二类
第三类