## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：有创呼吸机
采购数量：5
预算总价：150
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于支持人体的呼吸功能，主要用于治疗急危重症，呼吸衰竭患者。对成人、儿童、新生儿患者的有创及无创通气提供支持
二、主要技术参数
2.1 | 采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080，屏幕通过不与主机相连的立柱单独固定，减少操作时的屏幕晃动。 |  | 5 | 是 提供官方彩页图片
2.2 | 设置参数：呼吸频率：1 ~ 100/min、吸气流速：6 ~ 180L/min、SIMV频率：1 ~ 80/min、吸气时间：0.1 ~ 12s、吸气压力：1 ~ 100 cmH2O、压力支持：0 ~ 100cmH2O、PEEP：0 ~ 50 cmH2O、压力触发灵敏度：-20 ~ 0cmH2O、压力上升时间：0 ~ 12s、流速触发灵敏度：0.1 ~ 20L/ min、氧浓度：21~100% |  | 5 | 是
2.3 | 高级通气模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VSV、心肺复苏通气CPRV |  | 3 | 是
2.3 | 配备血压监测功能，可对舒张压、收缩压进行监测。 |  | 5 | 是
2.4 | 配备辅助压监测功能，可进行跨肺压或食道压或跨膈压等参数监测，帮助临床医生评估通气效果，指导临床设置患者PEEP等指标 |  | 2 | 是
2.5 | 配备SpO2监测，可监测SpO2、PR以及显示脉搏氧-时间波形。 |  | 2 | 是
2.6 | 配备气囊压监测与控制功能，降低因气囊压不足造成VAP发生的几率 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1 | 气动电控治疗型呼吸机 |  | 1 | 否
3.2 | 基础通气模式：容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、容量控制型SIMV（VCV）, 压力控制型SIMV（PCV）、自主呼吸模式（SPONT）、窒息通气、具备叹息功能;无创通气模式：持续气道正压通气（NIV-CPAP）、压力控制通气模式（NIV-PCV）、备份/窒息通气模式（NIV-Backup/Apea） |  | 1 | 是
3.3 | 潮气量：20 ~ 4000ml，可配新生儿模块，最小潮气量2ml |  | 1 | 是
3.4 | 具备氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度 |  | 1 | 否
3.5 | 具备自主呼吸试验测试（SBT），可定制脱机指征，为临床提供高效的撤机参考 |  | 1 | 否
3.6 | 具备动态肺视图，可图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化 |  | 1 | 否
3.7 | 具备肺牵张指数（SI）监测以提示肺损伤风险 |  | 1 | 否
3.8 | 配备电动雾化功能 |  | 1 | 否
3.9 | 具备肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险 |  | 1 | 否
3.1 | 可实现同屏显示 7 道波形：5道环图，并可一键切换不同展示类型 |  | 1 | 否
3.11 | 具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值 |  | 1 | 否
3.12 | 监测参数：压力/容量参数：平均气道压、气道峰压、吸气平台压、驱动压、最小气道压、吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量等参数。 时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率等参数。波形显示：压力-时间、流速-时间、容量-时间、二氧化碳分压-时间、食道压-时间、跨肺压-时间、脉搏氧-时间；呼吸环：压力-容量环、流速-压力环、流速-容量环、容量-二氧化碳分压环、食道压-容量环；吸入氧浓度的监测；肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。可监测参数≥72小时的趋势图、表分析 |  | 0.5 | 否
3.13 | 具有肺功能测量功能，可测量顺应性，阻力，弹性，时间常数，内源性PEEP，P0.1和NIF |  | 0.5 | 否
3.14 | 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧；可配备电动雾化，为临床提供更好的雾化效果。 |  | 0.5 | 否
3.15 | 吸气阀、呼气阀可徒手拆卸和安装，支持134℃高温高压消毒，呼气阀侧面具备金属膜片可自动加热，避免呼出端产生冷凝水影响传感器精度，保证潮气量精准 |  | 0.5 | 否
3.16 | 内置后备可充电锂电池，使用时间不少于240分钟，可在屏幕上显示剩余电量 |  | 0.5 | 否
3.17 | 具备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时间 |  | 0.5 | 否
3.18 | 报警参数：气道压力高/低、分钟通气量高/低、自主呼吸频率高/低、潮气量高/低、氧浓度高/低、窒息报警等 |  | 0.5 | 否
3.19 | 具备客制化参数调整功能，可自主选择参数区显示参数，具备截屏U盘导出功能（可缓存25张截屏文件） |  | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 呼吸机主机5套 呼吸机必备附件5套 呼吸机软件包5套 加温湿化器5套 电池组件5套 产品中文说明书5套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件升级（如涉及）：终身免费升级
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
安装：供应商免费送货上门，免费安装。按合同规定的时间内发货到甲方指定地点，并完成安装。
4.4 | 调试 | 安装完成后，乙方应当按合同约定对物资进行调试；在调试过程中，如出现调试不成功或造成物资损坏的情况，乙方应当承担责任；双方应当对物资的调试情况共同进行记录；物资到货后，乙方应当按甲方规定时间完成安装调试
4.5 | 提供技术援助 | 具备专业技术能力，按照要求提供技术援助
4.6 | 培训 | 免费提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器
4.7 | 验收方案 | 验收标准按国家标准或经双方协商认可的标准、合同要求及技术协议执行。仪器技术指标经验收合格后，出具验收报告并正式交付用户使用
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单，免费开放所有信息端口
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后保修价格不高于整机价格的4%，每年不少于4次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软调校与硬件清洁，保修期满后维修单价根据厂家政策执行
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%
5.5 | 质保 | 原厂质保≥5年
第一类
第二类
第三类