## Sheet1
岳阳医院医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：术中及腹腔镜便携式超声诊断系统
采购数量：1
预算总价：110万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于腹部、小器官、肝胆、术中开放及腹腔镜手术等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
二、主要技术参数
2.1 | 主机主显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，操作面板配置液晶触摸屏，触摸屏≥15英寸。 |  | 6 | 是
2.2 | 主机支持内置电池，可在不接电源的情况下检查。续航时间≥4小时。可在控制面板上显示电池的剩余电量。 |  | 6 | 是
2.3 | 支持剪切波弹性成像，支持探头类型至少包含凸阵探头，线阵探头，支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像，实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。 |  | 6 | 是
2.4 | 主机配置探头至少包含：凸阵，线阵及腹腔镜探头； |  | 6 | 是
2.5 | 主机探头接口≥5个，所有接口全激活，可兼容探头类型至少包含：凸阵，线阵，相控阵，双平面，腹腔镜探头及经食道探头等，可与同品牌部分便携式超声探头相互通用； |  | 6 | 是
…
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 支持二维灰阶模式，彩色多普勒成像模式及频谱多普勒成像模式。软件包至少包含腹部，产科，妇科，心脏，小器官，泌尿科，血管，儿科，神经，急重症，CW，实时血管内中膜，自动射血分数测量，组织多普勒，自动肝肾比测量等应用。 |  | 0.5 | 是
3.2 | 最大显示深度:≥40cm；动态范围: ≥250dB |  | 0.5 | 是
3.3 | 支持应变式弹性成像，支持探头包含：浅表探头，腔内探头等 |  | 0.5 | 是
3.4 | 支持声速匹配技术，可一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示 |  | 0.5 | 是
3.5 | TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 |  | 0.5 | 是
3.6 | 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit |  | 0.5 | 是
3.7 | 支持一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。 |  | 0.5 | 是
3.8 | 支持斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持； |  | 0.5 | 是
3.9 | 具备穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 |  | 0.5 | 是
3.1 | 控制面板可前后移动，可自定义按键≥6个，按键上可直接显示自定义的功能名称。 |  | 0.5 | 是
3.11 | 支持复合成像技术：采用≥9条声束偏转的复合超声成像，≥3档可调 |  | 0.5 | 是
3.12 | 支持造影成像及造影定量分析功能，支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头，腹腔镜探头。 |  | 0.5 | 是
3.13 | 支持智能血流跟踪技术：支持线阵探头，可实现自动优化，在彩色模式下对于彩色血流等图像进行实时优化 |  | 0.5 | 是
3.14 | 支持网络连接，可下载手机移动终端APP（与超声同品牌），将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台，支持苹果和安卓系统 |  | 0.5 | 是
3.15 | 主机支持≥两块硬盘，包含机械硬盘：≥1T硬盘, 固态硬盘≥128G |  | 0.5 | 是
3.16 | 可支持融合成像功能，实时将超声图像与CT/MR图像，通过融合导航精准定位病灶。可支持探头类型;凸阵，线阵等探头 |  | 0.5 | 是
3.17 | 单晶体凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz；扩展成像角度≥72°； |  | 0.5 | 是
3.18 | 腹腔镜凸阵探头：带宽：3-11MHz；探头采用凸阵探头设计，探头头端支持四方向弯曲运动,扩展成像角度≥70°； |  | 0.5 | 是
3.19 | 线阵探头：带宽：3.0-14.0MHz；扩展成像角度≥20°； |  | 0.5 | 是
3.2 | 主机接口至少包含：≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口;附件至少包含：国标电源线，腔内探头托架及耦合剂加热器。 |  | 0.3 | 是
3.21 | 胆道成像模块：可以直观观察胰胆结构的内部情况；进行探查及诊疗。 |  | 0.2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1. 针对服务所提供的零配件、耗材等的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。 2. 针对服务所提供的设备、零配件、耗材等还应符合国家和上海市人民政府之有关安全、环保、卫生等规定。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料信息等
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
1. 投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备。 2. 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。器械到货后，投标人应在接到通知后7~14天内安装调试完成。 3. 在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。医疗设备必须符合IHE医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，医学影像设备须提供DICOM软硬件接口，数字化医疗设备须提供HL7软硬件接口。
4.4 | 调试 | 投标人应免费提供下列服务： 1. 器械的现场安装和调试； 2. 提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 投标人应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料信息等，这些文件随同器械一起提供。
4.6 | ★条款 | 投标人应保证所交付的货物为交货日期前6个月内生产的全新产品。
4.7 | 培训 | 投标人应派专业技术人员在项目现场对使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据使用人员的要求另行安排培训计划，并且投标人应随时接受使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题。
4.8 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 1. 整机质保期≥5年（术中探头≥3年），质保期内提供每年4次定期预防性维护,乙方工程师向甲方提供定期保养报告。质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。年度保修合同价不高于60000元，年度定期预防性维护保养次数，不少于4次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、承诺负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。 2、承诺质保期满后以不高于市场价5折的优惠价供应维修零配件。
第一类
第二类
第三类