## Sheet2
上海临床研究中心医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：有创呼吸机
预算总价： 3000000.00
采购数量：10台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
本次采购有创呼吸机共10台，其中包括： 设备1：2台高端有创呼吸机 设备2：2台中高端有创呼吸机 设备3：6台中高端有创呼吸机（带转运）(核心产品)
设备1：高端有创呼吸机*2 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于成人、小儿患者通气的危重症机械通气治疗，通气功能全面，监测功能全面。
二、主要技术参数
2.1 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式。无创压力支持或容量支持过程中流量的最大吸气时间Timax可设置范围至少包括：0.1-4s |  | 3 | 是
2.2 | 具有一体化内置高流速氧疗功能，可以设置氧疗的吸气压力限值且范围至少包括：4-55mbar(cmH2O) |  | 3 | 是
2.3 | 具有高流速氧疗平均气道压力监测功能,监测范围至少包括：3-55 mbar(cmH2O) |  | 3 | 是
2.4 | 具有肺复张趋势；图形趋势≥30天， |  | 3 | 是
2.5 | 具有表格趋势≥30天，记录本条≥5000条 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；辅助间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气+压力支持，可容量控制或压力控制；持续气道正压+压力支持；持续气道正压+容量支持；压力限制通气；叹息；窒息通气；自动流速调节/容量保证功能，自动流速调节叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；容量保证叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量。双水平气道正压通气； |  | 0.5 | 是
3.2 | 具有关联参数设置功能和关联标示：可以实现PEEP和吸气压力参数关联保持两个参数调整时的压差不变； |  | 0.5 | 是
3.3 | 显示屏幕：≥15英寸彩色触摸显示控制屏 |  | 0.5 | 是
3.4 | 可以测量最大吸气负压NIF，范围至少满足：–80-0 mbar；可以测量口腔闭合压P0.1,范围至少满足：–25-0 mbar |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 2
技术参数总计分值 |  |  | 17
中高端有创呼吸机*2 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于成人、小儿患者通气的危重症机械通气治疗，通气功能全面，监测功能全面。
二、主要技术参数
2.1 | 采用一体化内置涡轮技术,峰流速≥250L/min |  | 3 | 是
2.2 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式 |  | 3 | 是
2.3 | 趋势图≥10天；记事本≥500条 |  | 3 | 是
2.4 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，不需暂停通气治疗 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 12
三、一般技术参数
3.1 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气；辅助间歇指令正压通气，同步间歇指令通气，同步间歇指令通气+压力支持，持续气道正压+压力支持;压力限制通气；叹息；窒息通气;双水平正压通气；一体化高流速氧疗 |  | 0.5 | 是
3.2 | 呼吸频率（辅助控制通气模式和同步间歇指令通气模式下)：2-80次/分；吸气压力：1-99mbar |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 1
技术参数总计分值 |  |  | 13
中高端有创呼吸机（带转运）*6 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于成人和小儿患者通气辅助及呼吸支持
二、主要技术参数
2.1 | 呼吸机空气通过内部涡轮从环境空气供应，峰流速≥240L/min |  | 3 | 是
2.2 | 超声流量传感器，监测准确，不受外界因素影响 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 6
三、一般技术参数
3.1 | 通气模式至少包括：VC(容量控制通气)； PC（压力控制通气)；PRVC（压力调解容量保证通气）；SIMV(PC+PS)；SIMV(VC+PS)；SIMV(PRVC+PS)；PS(压力支持通气)；SPONT/CPAP；高流量氧疗。 |  | 0.5 | 是
3.2 | 呼吸频率：4～150BPM，流量触发灵敏度：0~2L/min |  | 0.5 | 是
3.3 | 呼气触发具备流量触发和压力触发两种模式，压力触发灵敏度：-1~-20㎝H2O |  | 1 | 是
3.4 | 后备电池≥120分钟；可增配多块，外部充电，提供呼吸机转运期间随用随换 |  | 0.5 | 是
3.5 | 内置式基于上下文的屏幕说明，可检测肺顺应性（包含动态和静态） |  | 1 | 是
3.6 | 智能化分级报警，文字提示等，并能记录报警事件和回顾，可储存波形记录和屏幕截图共不少于80条，可导出 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 4
技术参数总计分值 |  |  | 10
综合技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 高端有创呼吸机*1基单台配置，共2台： 主机*1、台车*1、湿化器*1、气源管*1、模拟肺*1、机械臂*1、电源线*1、复用呼吸管路*1 中高端有创呼吸机*1单台配置，共2台： 主机*1、台车*1、湿化器*1、气源管*1、模拟肺*1、机械臂*1、电源线*1、复用呼吸管路*1 中高端有创呼吸机（带转运）*1单台配置，共6台： 主机*1、台车*1、湿化器*1、高压氧气管*1、模拟肺*1、支撑臂*1、电源线*1、呼吸管路*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的8%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，售后服务人员和设备的零配件备件库，确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期，提供零配件的报价及折扣。