## Sheet2
上海临床研究中心医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：无创呼吸机
采购编号： 0024-000100602 预算总价：1,260,000.00元
采购数量：24台
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
本次采购的呼吸机其中包括： 设备1：双水平正压呼吸机 12套 36万 二类证 设备2：高档无创呼吸机 10套 50万 二类证 （核心产品） 设备3：转运呼吸机（带无创模式） 2套 40万 三类证 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
双水平正压呼吸机*12 一、主要功能与目标
1.1 | 供患有睡眠呼吸暂停、低通气综合征的成人患者在医院中进行双水平无创通气治疗使用。
二、主要技术参数
2.1 | 可根据病人需要提供不同的治疗方案，选择从CPAP到S、T、S/T、VGPS五种工作模式 |  | 3 | 是
2.2 | 实时监测与记录血氧饱和度及脉率，主机屏幕可显示压力和流量的实时波形图及血氧、脉率的变化情况 |  | 2 | 是
2.3 | 最大压力值30cmH2O，调节步进0.5cmH2O，具备最大漏气补偿功能，吸气、呼气触发及压力上升时间灵敏度1-5档可调 |  | 2 | 是
2.4 | 具备无线上传数据云平台管理功能，主机自带WIFI模块 |  | 2 | 是
2.5 | 具备以下提示功能：高压声音提示、低分钟通气量声音提示、漏气声音提示、断电声音提示、窒息声音提示、低潮气量声音提示 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 10
高档无创呼吸机*10 需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 治疗呼吸衰竭、呼吸道阻塞等疾病，帮助患者维持正常的呼吸道通畅。
二、主要技术参数
2.1 | 主机具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。机器可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%-100%，调节精度为1% |  | 2 | 是
2.2 | 至少具备触发窗锁定功能和吸气时间窗设置功能：触发窗锁定可选择“关闭”或“0.3-1.5s”，自主呼吸最长吸气时间（Timax）范围至少包括0.2~4.0秒，自主呼吸最短吸气时间0.2S~ Timax。 |  | 2 | 是
2.3 | 目标潮气量设置范围值至少包含：20ml~2500ml，最大流速≥210L/min。 |  | 2 | 是
2.4 | 机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。（提供软件著作权证书复印件） |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 8
三、一般技术参数
3.1 | 主机屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕；实时监测数据：至少包括氧浓度、氧源压力、压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式，具备治疗计时功能。 |  | 1 | 是
3.2 | 具备自动灵敏度技术和自动漏气补偿功能。触发、撤换灵敏度至少3档可调，漏气补偿能力≥90L/min。 |  | 1 | 是
3.3 | 爬坡压力设置范围：CPAP模式下至少包含4cmH2O -20cmH2O，其他模式下至少包含4cmH2O~25cmH2O，爬坡时间设置范围至少包含：0-60分钟可调。 |  | 1 | 是
3.4 | 治疗波形：至少同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调；屏幕亮度可调，可选择白天/黑夜；可显示当前触发方式和自主触发率。 |  | 1 | 是
3.5 | 主机通气模式至少具备：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。压力设置范围至少包括： 吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O 呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O 持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O |  | 1 | 是
3.6 | 后备呼吸频率设置范围至少包含：1BPM~60BPM。 |  | 1 | 是
3.7 | 报警功能至少包括：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、未供应氧气报警、氧气压力供应过高报警、氧气压力供应过低报警、压力管道脱落、涡轮故障报警、氧气压力传感器故障报警、空气流量传感器故障报警。 暂停时间报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。 断开时间报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 7
技术参数总计分值 |  |  | 15
转运呼吸机（带无创模式）*2 需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 预防和治疗呼吸衰竭，减少并发症，具备有创、无创通气功能
二、主要技术参数
呼吸机:
2.1 | 采用一体化内置涡轮技术,峰流速≥250L/min |  | 3 | 是
2.2 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可叠加应用于容控和压控，以及自主呼吸模式 |  | 3 | 是
2.3 | 趋势图≥10天；记事本≥500条 |  | 3 | 是
2.4 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，不需暂停通气治疗 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 12
三、一般技术参数
3.1 | 使用无创通气模式可以提供≥250L/min的泄露补偿 |  | 1 | 是
3.2 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气；辅助间歇指令正压通气，同步间歇指令通气，同步间歇指令通气+压力支持，持续气道正压+压力支持;压力限制通气；叹息；窒息通气 |  | 1 | 是
3.3 | 屏幕具有白天和夜间两种模式及快捷键，且可进行模式切换 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 3
技术参数总计分值 |  |  | 15
综合技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 双水平正压呼吸机单台配置（共12台）： 双水平正压呼吸机主机*1台、电源适配器*1个、呼吸面罩*1个、呼吸软管（长1.8米）*1根、SD卡*1张、过滤棉*2个、三通管*1个、使用手册*1套、合格证*1份、台车(包含 ：呼吸管路吊臂、置物筐、呼吸机安装 平台、医用导轨、扶手支架) *1套、医用湿化器*1套、麻醉回路*1根 高档无创呼吸机单台配置（共10台）： 呼吸机主机 *1套，湿化器 *1套，可充电备用电源*1套，高压氧管*1根，呼吸管道*1套，口鼻罩*1个，移动台车*1套 转运呼吸机（带无创模式）单台配置（共2台）： 呼吸机主机 *1套，国产支臂 *1套，移动车架1套，中心供氧管道3米*1套，流量传感器*5个，电源*1套，呼出阀*1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥2次
4.6 | 培训 | 1.提供2次以上的临床操作培训，旨在确保医护人员能够熟练掌握设备的基本操作流程和日常使用规范。如参与老师未能熟练掌握，会酌情再次组织，直至熟练掌握为止。 2.提供维修人员培训， 包括拆卸与组装、故障诊断、零部件更换、软件更新等。 3.提供产品原厂终身免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到采购人的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。供应商在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有有固定的售后服务机构。修期满后，供应商负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间12小时，到场时间48小时。储备足够的零配件备库，并以小于市场价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。