## 80W招标需求
上海临床研究中心医疗设备采购需求（第4包）
设备名称：钬激光
预算总价：100万元
采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ☑第三类
面向企业分类：☑ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ☑否
钬激光治疗机需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用范围：用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤、尖锐湿疣的汽化和凝固
二、主要技术参数
2.1 | 抗干扰加长脚踏连接线，长度不低于5米 |  | 5 | 是
2.2 | 窄脉宽不大于200μs |  | 5 | 是
2.3 | 宽脉宽不小于800μs |  | 5 | 是
2.4 | 可调软光纤最小弯曲半径：200μm光纤≤6mm，272μm光纤≤7mm |  | 5 | 是
2.5 | 刨削手柄可高温高压消毒，手柄可消毒次数：≥200次 |  | 5 | 是
2.6 | 刨削可选刀具外径不少于包括φ 4.5 mm、φ 4.2 mm 、φ 4.0 mm等多种规格 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 550μm光纤终端最大输出功率：≥80W | 1 | 是
3.1.2 |  | 激光模式：多模，激光传输系统：多种规格光纤，可重复使用，工作激光输出波：2000nm-2200nm，脉冲重复频率：≥40Hz，可调 | 1 | 是
3.1.3 |  | 200μm的超细超软光纤末端输出功率≥45W，使用内径为272μm的软光纤末端输出功率≥60W | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 最大单脉冲能量：≥ 5J | 1 | 是
3.2.2 |  | 激光输出功率复现性：≤±5%，激光能量输出不稳定度：≤±5% | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 指示光：绿色，波长520nm±10nm，亮度可调 | 1 | 是
3.3.2 |  | 冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保 | 1 | 是
3.3.3 |  | 激光治疗机可靠性高：连续工作≥8小时，功率稳定性高无衰减 | 1 | 是
3.4.1 | 便捷性 | 刨削手柄最大输出转矩：≥80 mN·m，极限负压：≥0.08/MPa | 1 | 是
3.4.2 |  | 刨削手柄最高输出转速：≥2000 r / min，调速10档可调 | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 光纤切割器1把，光纤剥离器1个，光纤端面检测仪1个，激光防护镜1个，550μm光纤10根，272μm光纤15根，刨削刀具5套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 产品软件终身免费升级
4.3 | 安装 | ☑需要 □不需要
设备安装后提交本机安装调试报告，按照国家检测中心出具的产品检测报告，由医院相关部门验收
4.4 | 调试 | 免费安装调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供技术支持
4.6 | 培训 | 免费提供现场技术培训，直至使用人员正常操作设备的各种功能
4.7 | 验收方案 | 由医院组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单。设备安装后，经试运行后，设备的各项性能指标均达到要求，双方签署验收文件，以设备主管部门验收签字日为准，保修期开始。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时内响应,24小时内到达现场修复
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单
5.3 | 维保内容与价格 | 设备原厂保修≥36个月，保修期满后整机年保修价格不高于设备的6%，1年2次以上周期维护保养，保修期满后每次维修不收取维修费用和差旅费，只收取相应配件费用
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折以下的优惠价格提供所需配件