## 名称
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 4K内窥镜摄像系统（关节镜）
设备名称：4K内窥镜摄像系统（关节镜）
预算总价：1500000 预算单价：1500000 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备在肩、膝、踝等多部位的关节镜微创手术，在关节镜下对关节内的病变部位进行诊断治疗
二、主要技术参数
2.1 | 主机视频输出分辨率：4K UHD（3840×2160），同时支持1080P等图像输出提供超高清影像，像素是高清的四倍。 |  | 2 | 是
2.2 | 扫描方式：逐行扫描。输出接口：4×3G-SDI、HD-SDI、Composit 等多种输出制式，支持4K/1080i/1080p/720p等多种制式监视器和远程储存。 |  | 2 | 是
2.3 | 超高清4K摄像头：4K超高清原生态3-CMOS（互补金属氧化物半导体）光电传感器，可减少伪影并优化分辨率，采集原生态4K图像 |  | 2 | 是
2.4 | 焦距19.5mm，可高温高压灭菌耦合器。 |  | 2 | 是
2.5 | 可高温高压消毒4mm关节镜，视向角30°，视场角≥105°，工作长度≥160mm;可高温高压消毒，镜子均为蓝宝石镜头，玻璃－金属焊接技术。 |  | 2 | 是
2.6 | 具备窗锁功能:刨刀可以停留在预想位置，方便术中调整刀头开口，可保护患者软组织。 |  | 2 | 是
2.7 | 双模式设计，提供不同转速和不同运行模式，使切割组织更加高效便捷，医生无需关心刨刀转速。 |  | 2 | 是
2.8 | 动力手柄按键≥3，可用于正转，反转，往复转，窗锁，调整转速等功能 |  | 2 | 是
2.9 | 主机可对关节液进行术中实时温度监控，并在主机面板上显示温度。当关节液的温度超过使用者设定的调定点后，设备就会给外科医生发出视觉或听觉警报，直接提供反馈。 |  | 2 | 是
2.10 | 具备角度为90度，角度为50度温控刀头。均可有实时显示腔内液体温度功能，具有连续监控能量输出功能，在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。 |  | 2 | 是
2.11 | 双极多点式电极设计。具备汽化、切割、消融、软骨成形、止血等多种功能。 |  | 1 | 是
2.12 | 关节镜保护功能：在刀头过于接近关节镜时，系统会立即暂时中断能量输出，但在刀头移开后会马上恢复正常工作状态。 |  | 1 | 是
2.13 | 具备液体外流控制消融效果技术，可调节等离子场大小和强度。 |  | 1 | 是
2.14 | 4K内窥镜摄像系统，动力系统，等离子体手术系统（要求为同一品牌） |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 主机快门速度快至1/10,000秒。 | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 主机显示色彩≥10亿色（10Bit） | 0.5 | 否
3.1.3 |  | 4K超高清医用专业显视器，1 台，分辨率≥ 3840×2160，尺寸≥32 英寸 | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 光源光亮度≥1200lm(流明)。 | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 动力主机扭矩：≥32 0Z-IN。 | 0.5 | 否
3.1.6 |  | 动力主机正反转速：100-10000rpm，往复转速500-3000rpm。 | 0.5 | 否
3.1.7 |  | 等离子系统主机输出基本频率：100kHz;电压范围：0-320Vrms | 0.5 | 否
3.1.8 |  | 具有连续监控能量输出功能，在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出 | 0.5 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 4K摄像头具备像素位移技术，采集原生态4K图像。 | 0.5 | 否
3.2.2 |  | 4K摄像头按钮：3个可编程按钮6种预设功能，可自定义遥控实时开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节功能。 | 0.5 | 否
3.2.3 |  | 关节镜套管： 6mm 双阀、可旋转套管；2.9mm单阀、可旋转套管 | 0.5 | 否
3.2.4 |  | 动力主机一机多用，液晶屏彩色显示，可连接刨削手柄、骨锯摆锯手柄，可满足多种手术。可同时两路使用 | 0.5 | 否
3.2.5 |  | 动力系统超轻手柄，重量≤230g | 0.5 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 主机ELC功能 电子亮度控制，实时影像处理功能减少眩光并增强景深。 | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 光源光强度可主机调节，支持冷启动 | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 轮盘式光源接口-光源高兼容性-可兼容Storz、Wolf、Olympus等多厂家导光束。 | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 光源光缆灭菌方式：高温高压、低温等离子等灭菌方式 | 0.5 | 否
3.3.5 |  | 4K摄像头机身：C-Mount标准接口。 | 0.5 | 否
3.3.6 |  | 4K摄像头灭菌方式：高温高压、低温等离子等灭菌方式。 | 0.5 | 否
3.3.7 |  | 4K摄像头摄像头防水等级≥IPX7，支持摄像头遥控按钮遥控影像记录系统拍照和录像，拍照和录像清晰度最高达4K分辨率。 | 0.5 | 否
3.3.8 |  | 4K摄像头额定的CF值防止电击。 | 0.5 | 否
3.3.9 |  | 关节镜镜面有防眩防雾处理，使手术视野时刻保持清晰。 | 0.5 | 否
3.3.10 |  | 系统提供五种以上不同工作设置，内置定时器，连接相应刀头，主机会自动默认到推荐的档位并启动自动定时功能。 | 0.5 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 光源寿命≥20000小时，可通过面板按钮及摄像头按钮进行控制 | 0.5 | 否
3.4.2 |  | 动力系统自动识别刀头，可提供：2.0毫米、2.9毫米、3.5毫米、4.5毫米。5.5毫米多种直径的刨刀和磨头。直型、弯型、360度可旋转等≥100种刨刀和磨头。 | 0.5 | 否
3.4.3 |  | 动力系统可以连接灌注系统，控制简便，用户可以根据需要调节吸引和灌注控制。 | 0.5 | 否
3.4.4 |  | 动力系统具备大功率手控刨削手柄 | 0.5 | 否
3.4.5 |  | 动力系统防滑、双手柄接口及双槽卡口设计。可高温高压消毒。 | 0.5 | 否
3.4.6 |  | 等离子采用双极多点式电极设计。具备汽化、切割、消融、软骨成形、止血等多种功能。 | 0.5 | 否
3.4.7 |  | 可以提供≥15种型号等离子刀头。 | 0.5 | 否
3.4.8 |  | 等离子系统提供防水脚踏开关，术者可通过用脚踏或手动开关调整控制器设置 | 0.5 | 否
3.5.1 | 其他 | 主机可实时捕捉影像和视频，图像和视频自动USB 存储设备。 | 0.1 | 否
3.5.2 |  | 多种客户定制模式，全面支持关节镜，腹腔镜，宫腔镜等多种腔镜模式。 | 0.1 | 否
3.5.3 |  | 关节镜专用台车 | 0.1 | 否
3.5.4 |  | 关节镜穿刺锥：金属材质 | 0.1 | 否
3.5.5 |  | 所配备的手动篮钳为无销钉设计，膝关节工具一套，肩关节工具一套 | 0.1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 关节镜系统一套：4K内窥镜成像系统一套、等离子射频系统一套、动力系统一套、膝关节工具一套，高清镜头一根，消毒盒一个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，投标方应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，投标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥36个月，质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于备品备件报价75折的优惠价供应维修零配件。