## Sheet1
上海市眼病防治中心医疗设备采购需求
设备名称：眼科光学生物测量仪
采购编号： 预算总价：1050000元
预算单价：1050000元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 ¨第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£ 专门面向中小企业采购
£ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 £否
需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 测量眼球生物参数：包含眼轴长度、角膜曲率、前房深度、白-白（角膜直径）、晶体厚度、中央角膜厚度、瞳孔直径、视轴偏心率等，并计算人工晶体度数，用于人工晶体植入术。
二、主要技术参数
2.1 | 眼轴长测量光源波长：至少包含1035nm-1077nm |  |  |  | 4 | 是
2.2 | Barrett公式套组：包含Barrett Universal II,True K及Toric公式及以上，内置在主机中 |  |  |  | 4 | 是
2.3 | 测量原理：扫频OCT测量原理 |  |  |  | 4 | 是
2.4 | 可视化测量：可呈现角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像 |  |  |  | 4 | 是
2.5 | 角膜曲率测量：采用远心光学技术测量角膜曲率 |  |  |  | 4 | 是
2.6 | 数据库：专用光学人工晶体常数数据库，A常数数量≥300种 |  |  |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 24
三、一般技术参数
3.1 | 固视确认功能：可以通过观察黄斑中心OCT图像客观评价测量是否在固视状态下，以确保测量准确性及重复性 |  |  |  | 1 | 否
3.2 | 测量方式：非接触式，测量模式可自动/手动测量切换 | 测量方式：非接触式，测量模式可自动/手动测量切换 | 测量方式：非接触式，测量模式可自动/手动测量切换 | 测量方式：非接触式，测量模式可自动/手动测量切换 | 1 | 否
3.3 | 人工晶体计算公式：至少包含Haigis Suite公式, Hoffer® Q公式, Holladay 2公式, SRK®/T公式，Barrett公式，Haigis-L公式，Haigis-T公式 | 人工晶体计算公式：包含Haigis Suite公式, Hoffer® Q公式, Holladay 2公式, SRK®/T公式，Barrett公式，Haigis-L公式，Haigis-T公式及以上 | 人工晶体计算公式：包含Haigis Suite公式, Hoffer® Q公式, Holladay 2公式, SRK®/T公式，Barrett公式，Haigis-L公式，Haigis-T公式及以上 | 人工晶体计算公式：包含Haigis Suite公式, Hoffer® Q公式, Holladay 2公式, SRK®/T公式，Barrett公式，Haigis-L公式，Haigis-T公式及以上 | 2 | 否
3.4 | 眼轴长度测量
3.4.1 | 测量精度：≤0.01mm | 眼轴长度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围14-38mm | 眼轴长度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围14-38mm | 眼轴长度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围14-38mm | 1 | 是
3.4.2 | 测量范围：至少包含14-38mm | 眼轴长度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围14-38mm | 眼轴长度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围14-38mm | 眼轴长度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围14-38mm | 1 | 是
3.5 | 角膜曲率测量
3.5.1 | 测量精度：≤0.01mm | 角膜曲率测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围5-11mm | 角膜曲率测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围5-11mm | 角膜曲率测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围5-11mm | 1 | 是
3.5.2 | 测量范围：至少包含5-10mm | 角膜曲率测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围5-11mm | 角膜曲率测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围5-11mm | 角膜曲率测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围5-11mm | 1 | 是
3.6 | 前房深度测量
3.6.1 | 测量精度：≤0.01mm | 前房深度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.7-8mm | 前房深度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.7-8mm | 前房深度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.7-8mm | 1 | 是
3.6.2 | 测量范围：至少包含1-8mm | 前房深度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.7-8mm | 前房深度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.7-8mm | 前房深度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.7-8mm | 1 | 是
3.7 | 晶体厚度测量
3.7.1 | 测量精度：≤0.01mm， | 晶体厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围1-10mm | 晶体厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围1-10mm | 晶体厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围1-10mm | 1 | 否
3.7.2 | 测量范围：至少包含1-10mm | 晶体厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围1-10mm | 晶体厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围1-10mm | 晶体厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围1-10mm | 1 | 否
3.8 | 中央角膜厚度测量
3.8.1 | 测量精度：≤0.01mm | 中央角膜厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.2-1.2mm | 中央角膜厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.2-1.2mm | 中央角膜厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.2-1.2mm | 1 | 否
3.8.2 | 测量范围：至少包含0.2-1.0mm | 中央角膜厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.2-1.2mm | 中央角膜厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.2-1.2mm | 中央角膜厚度测量精度及范围：精度≤0.01mm，范围0.2-1.2mm | 1 | 否
3.9 | 白到白测量
3.9.1 | 测量精度：≤0.1mm | 白到白测量精度及范围：精度≤0.1mm，范围8-16mm | 白到白测量精度及范围：精度≤0.1mm，范围8-16mm | 白到白测量精度及范围：精度≤0.1mm，范围8-16mm | 1 | 否
3.9.2 | 测量范围：至少包含8-16mm | 白到白测量精度及范围：精度≤0.1mm，范围8-16mm | 白到白测量精度及范围：精度≤0.1mm，范围8-16mm | 白到白测量精度及范围：精度≤0.1mm，范围8-16mm | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  |  |  | 16
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 用户手册、软件手册、合格证
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 不含特殊工具 软件免费升级
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供货方免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务，同时提供相关研究检测项目的技术支持
4.6 | 培训 | 免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。提供厂家产品经理专业的讲课形式进行设备培训讲解
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥5年；终身维修。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 故障紧急叫修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身提供现有软件免费升级； 提供详细配置清单； 国内设有维修服务机构； 厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作； 提供培训计划。
5.3 | 维保内容与价格 | 装机后5年内进行免费维保，含必要零件的免费更换。保修期满后，出保后5年内，维保价格不高于投标总价的5%，5年后整机年保修价格不超过投标总价的7%，不收取上门费、人工服务费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件及耗材、试剂的报价清单，价格有效期不少于3年