## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 磁共振成像系统
采购编号： 0025-w00017773 预算总价：1250万元
预算单价：1250万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 设备用途：3.0T磁共振成像系统1套，用于我院门急诊患者磁共振全身扫描的临床应用，设备需配备快速成像技术，以满足我院多种关节心胸疾病患者检查需求
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1 | ★主磁场场强≥3.0T |  | / | 是
2 | ★磁体检查孔径≥65cm |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 磁场均匀度，VRMS测量法，10cm DSV Typical（典型值）≤0.002ppm |  | 2 | 是
2 | 磁体长度（不含外壳）≤172cm |  | 3 | 是
3 | 独立射频功率放大器个数≥2个 |  | 3 | 是
4 | 独立射频接收通道数（单个扫描视野内不移床一次扫描最大独立接收通道数）≥64通道 |  | 3 | 是
5 | 最大液氦容积≤1500L |  | 3 | 是
6 | 梯度功率放大器功率（单轴，非三轴累加）≥2.0MW |  | 3 | 是
7 | 原厂头颈联合线圈通道数≥29通道（非组合） |  | 3 | 是
| 重要技术参数得分 |  | 20
四、一般技术参数
1 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），20 cm DSV≤ 0.015 ppm |  | 0.5 | 是
2 | 磁场均匀度，VRMS测量法，典型值（Typical），30 cm DSV≤ 0.06 ppm |  | 0.5 | 是
3 | 磁体重量（含液氦）≥6000kg |  | 1 | 是
4 | 最大单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值、非等效值、非峰值、非矢量值）≥45mT/m |  | 1 | 是
5 | 最大单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值、非等效值、非峰值、非矢量值）≥200T/m/s |  | 1 | 是
6 | 梯度功率放大器最大电压≥2250V |  | 1 | 是
7 | 梯度功率放大器最大电流≥900A |  | 0.5 | 是
8 | 最大扫描视野（X、Y、Z轴）≥50cm |  | 0.5 | 是
9 | 最薄二维扫描层厚≤0.1mm |  | 1 | 是
10 | 最薄三维扫描层厚≤0.05mm |  | 0.5 | 是
11 | 最大扫描B值≥25000 |  | 0.5 | 是
12 | 射频放大器功率≥36kW或2x18kW |  | 1 | 是
13 | 原厂脊柱线圈≥44通道(非组合) |  | 1 | 是
14 | 原厂体部线圈≥24通道（非组合），GE需提供Air Coil、西门子需提供Contour Coil、联影需提供超柔线圈，其他厂家需提供相应线圈技术 |  | 1 | 是
15 | 原厂通用大柔性线圈（非组合）≥8通道 |  | 0.5 | 否
16 | 原厂通用小柔性线圈（非组合）≥8通道 |  | 0.5 | 否
17 | 扫描床线圈接口数≥6个，可以同时接驳使用 |  | 0.5 | 否
18 | 图像重建速度（256*256，100%FOV）≥45,000幅/秒 |  | 0.5 | 是
19 | 提供基于人工智能深度学习的磁共振加速技术，可支持三维成像 |  | 0.5 | 是
20 | 人工智能深度学习的磁共振加速技术支持单次屏气全心电影成像 |  | 0.5 | 是
21 | 人工智能深度学习的磁共振加速技术支持单次屏气全心黑血成像 |  | 0.5 | 是
22 | 心脏不打药冠脉成像 |  | 0.5 | 否
23 | 超短TE或TE=0扫描技术，可用于肺部成像 |  | 0.5 | 否
24 | 提供神经成像软件包 |  | 0.5 | 否
25 | 提供体部成像软件包 |  | 0.5 | 否
26 | 提供骨关节成像软件包 |  | 0.5 | 否
27 | 提供血管成像软件包 |  | 0.5 | 否
28 | 提供肿瘤成像软件包 |  | 0.5 | 否
29 | 提供静音成像软件包，可支持SE、GRE、SWI、DWI、MRS等序列 |  | 0.5 | 否
30 | 提供智能定位软件包，可支持头部、腹部、关节、心脏等部位 |  | 0.5 | 否
31 | 提供原厂独立后处理工作站1套，提供图像融合、图像拼接、心脑血管分析、心功能分析等功能 |  | 1 | 否
| 一般技术参数得分 |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 高压注射器×1套 专用水冷机组×1套 精密空调×1套 金属铁磁探测门×1套 防磁转运推车×1套 数据采集盒×1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4 | 调试 | 调试由厂家专职工程师负责
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格，正常投入临床使用日起，提供整机免费质保期≥24个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, (由原厂提供售后服务承诺)。
4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修