## Sheet1
上海市眼病防治中心医疗设备采购需求
设备名称：眼科造影诊断仪
采购编号： 预算总价：1900000元
预算单价：1900000元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 £第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£ 专门面向中小企业采购
£ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 £否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 眼底视网膜造影(FFA)、眼底脉络膜造影(ICGA）、眼底自发荧光成像（FAF）、无赤光成像(RF)、红外成像(R)、同步成像模式：FFA+ICGA同步造影、FFA+IR、ICGA+IR，平面与断层结构对位，结构与功能实时联合观察。
二、主要技术参数
2.1 | 成像光源：≥3束不同波长段激光 |  | 3 | 是
2.2 | 实时降噪功能：获取≥100张图像进行实时降噪，提升图像分辨率 |  | 2 | 否
2.3 | 造影视野范围：至少包含“15°”、“20°” 、“30°” |  | 3 | 是
2.4 | 外接镜头：具备外接55°物镜 及 102°广角物镜 |  | 2 | 是
2.5 | 具有实时同步同屏成像模式：至少包含FFA+ICGA、FFA+IR、ICGA+IR、FAF+IRAF |  | 2 | 否
2.6 | 具有三维造影模式：具备视网膜的高空间分辨率三维图像，采集的断层扫描之间的距离≤11 微米 |  | 3 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | 成像原理：半导体共焦激光成像（486nm、815nm、786nm） |  | 1 | 是
3.2 | 接收器:≥3个独立探测器，可拍摄≧3种激光成像的眼底照像 |  | 1 | 否
3.3 | 图像最高分辨率:≥1536X1536pixel |  | 1 | 否
3.4 | 数字分辨率: ≤ 5um |  | 1 | 否
3.5 | 动态造影帧率：单独拍摄≥16帧/秒 |  | 1 | 否
3.6 | 屈光补偿：至少包含-24.5D～+48D |  | 1 | 否
3.7 | 瞳孔大小：≥3mm |  | 1 | 否
3.8 | 成像范围：至少包含55º×55º，35º×35°，30º×30º ，25º×25°，20º×20°，15º×15° |  | 2 | 是
3.9 | 具有独立成像模式：至少包含视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、眼底短波长自发荧光成像（FAF）、长波长自发荧光成像（IRAF）、无赤光成像（RF）、红外成像（IR） |  | 2 | 是
3.1 | 具有动态造影模式：可对荧光造影的过程进行实时录像并存储 |  | 2 | 否
3.11 | 同步拍摄≥9帧每秒 |  | 1 | 否
3.12 | 具备黄斑-视盘校准功能，实现自动追踪和自动对准循环扫描，确保测量准确度和可重复性，控制扫描时头部或眼球位置改变引起的误差。 |  | 2 | 是
3.13 | 立体成像模式：具备立体成像模式 |  | 1 | 否
3.14 | 具有自动无缝拼图功能：至少包含九宫格方位自动拼图、自定义选择自动拼图 |  | 1 | 否
3.15 | 广角物镜的工作距离：≥8 mm |  | 2 | 是
3.16 | 联机功能：可与投标产品同品牌OCT联机，实现OCT/OCTA与造影图像的点对点实时对位，联合组成多模影像平台 |  | 2 | 否
3.17 | 使用操作：设备具有触摸屏式操作面板，设备头部可转动，方便拍摄视网膜周边区域 |  | 2 | 否
3.18 | 操作工作站：设备主机和操作电脑分开，便于后期操作软件升级 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 用户手册、软件手册、合格证
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 不含特殊工具 软件免费升级
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供货方免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务，同时提供相关研究检测项目的技术支持
4.6 | 培训 | 免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。提供厂家产品经理专业的讲课形式进行设备培训讲解
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥5年；终身维修。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 故障紧急叫修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身提供现有软件免费升级； 提供详细配置清单； 在国内设有维修服务机构； 厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作； 提供培训计划。
5.3 | 维保内容与价格 | 装机后5年内进行免费维保，含必要零件的免费更换。保修期满后，出保后5年内，维保价格不高于投标总价的5%，5年后整机年保修价格不超过投标总价的7%，不收取上门费、人工服务费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件及耗材、试剂的报价清单，价格有效期不少于3年