## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（四）采购需求（第1包）
设备名称：骨科多功能碳素床（骨盆、脊柱手术）
采购编号：0024-W000127748 预算总价2,000,000.00元
预算单价：2，000,000.00元/台 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 ¨第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要应用于俯卧位和仰卧位的脊柱影像手术定位与辅助操作。
二、主要技术参数
2.1 | 采用全电动驱动控制，无液压驱动控制。（提供制造商盖章确认的技术支持材料） |  | 2 | 是
2.2 | 主机立柱尺寸≤115mm*115mm |  | 2 | 是
2.3 | 主机调节补偿距离≥55mm |  | 2 | 是
2.4 | 具备脊柱侧弯矫形手术功能接口，可实现儿童脊柱侧弯手术的术中对抗性牵引操作及骨盆手术操作（提供制造商盖章确认的公开发行的产品彩页或技术白皮书） |  | 2 | 是
2.5 | 具备颈椎万向固定与术中精准牵引装置的接口，可以实现颈椎的万向固定，并满足连接三钉头架固定颈椎角度的状态下，通过机械轴承装置实现术中颈椎水平方向的寰枢椎恒定力牵引操作。（提供制造商盖章确认的公开发行的产品彩页或技术白皮书） |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 采用双主机基座中空设计，床面下方完全开放，术中影像设备操作可无障碍进入； |  | 1 | 是
3.2 | 双主机立柱均采用铝合金材质，不接受不锈钢等其他金属喷漆工艺，避免划伤及消毒液腐蚀及电磁干扰等风险； |  | 1 | 是
3.3 | 床面厚度≤18mm； |  | 1 | 是
3.4 | 床面可调行程≥600mm； |  | 1 | 是
3.5 | 床面宽度≤550mm； |  | 1 | 是
3.6 | 床面最低高度≤650mm； |  | 1 | 是
3.7 | 床面最大高度≥1250mm； |  | 1 | 是
3.8 | 床面长度≥2100mm； |  | 1 | 是
3.9 | 床面旋转定位角度≥360° |  | 1 | 是
3.10 | 主机顶端与台面最大距离≥280mm； |  | 1 | 是
3.11 | 前后倾斜角度≥10°； |  | 1 | 否
3.12 | 左右倾斜角度≥25°； |  | 1 | 否
3.13 | 脊柱床面宽度≤430mm； |  | 1 | 否
3.14 | 脊柱床面厚度≤38mm； |  | 1 | 否
3.15 | 主机复位补偿调节孔≥4个； |  | 1 | 否
3.16 | 台面通过安全架和安全锁结构连接于主机，台面上平面应低于主机顶端，不接受台面固定于主机顶端，避免主机与台面的术中升降不稳定发生（提供制造商盖章确认的公开发行的产品彩页或技术白皮书） |  | 1 | 是
3.17 | 床面与主机的连接采用H型连接架快接设计， 床面通过安全架和安全锁一次操作，无需旋转复位等其他二次操作即可完成台面安装；安全架采用直线直接式，不接受安全架为带弧度或弧度挂钩等形状，保证手术台面安装过程中的强制性安全检查，避免台面安全隐患； |  | 1 | 否
3.18 | 床面完全采用碳纤维复合材料制造，100%可透X光 |  | 1 | 否
3.19 | 具备一体成型的碳纤维T型轨道，可直接进行骨盆复位架等骨科专业应用配件连接； |  | 1 | 否
3.20 | 具备碳纤维轨道转换器，通过转换器可进行手术支臂、机械臂、脊柱内镜自由臂的连接固定； |  | 1 | 否
3.21 | 手术台面具备仰卧位体位固定功能； |  | 1 | 否
3.22 | 满足骨科机器人定位的脊柱后路手术中保持患者腹部悬空的腹部减压体位固定要求； |  | 1.5 | 否
3.23 | 满足脊柱机器人定位的胸椎手术、腰椎手术的屈髋屈膝90度跪卧式体位固定要求； |  | 1.5 | 否
3.24 | 颈椎术中牵引装置具备颈椎固定高度的两种调节手柄，一种位于床面上方，可在术前体位摆放时快速的实现颈椎高度的调整，一种位于床面下方，可在术中根据需要便捷的实现颈椎高度的调整，同时远离术野，避免污染无菌区（提供制造商盖章确认的公开发行的产品彩页或技术白皮书） |  | 1 | 是
3.25 | 具备颈椎马蹄型凝胶头托架接口，可以方便快捷的实现患者面部支撑，并可配合颅骨牵引弓，快速实现简易的术中颈椎牵引操作； |  | 1 | 否
3.26 | 具备同心圆机械牵引装置，选配该套件可更大范围实现术中各种复杂的牵引效果（提供制造商盖章确认的公开发行的产品彩页或技术白皮书） |  | 1 | 是
3.27 | 配置俯卧位手术患者头部无压固定装置系统，可通过配套的反射镜面观测患者术中麻醉面部状态； |  | 1 | 否
3.28 | 支撑面罩与镜面之间的距离可调，调节范围至少覆盖20mm~45mm |  | 1 | 否
3.29 | 床垫与患者接触面采用减压材料制造，可根据患者皮肤表面的温度变化，自适应调节皮肤压力，从而降低长时间俯卧位患者的手术压疮发生几率； |  | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 30
技术参数总计分值 |  |  | 40
配置清单 | 骨科影像双主机电动手术台*1套 脊柱影像定位手术台面系统*1套 高级可视头部固定模块*1套 骨科机械臂固定适配器*1套
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 无
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供固定的售后服务机构，提供培训方案，交付时提供使用说明和维修手册等
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后只接受整机保修，年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价，不收取任何其他费用。每年不少于1次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护。需提供原厂承诺。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠，配件供应10年以上