## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（四）采购需求（第2包）
设备名称：全自动多舱清洗机（长龙，4腔）
采购编号： 0024-W000127745 预算总价：120万元
预算单价：120万元/台 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 ■第二类 ¨第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于可重复使用器械、器具的清洗、消毒、漂洗、干燥的批量处理。
二、主要技术参数
2.1 | 主体材质≧1.5mm厚316L不锈钢镜面板无死角焊接 |  | 5 | 是
2.2 | 提供具备CMA认证且合格的EMC电磁兼容检验报告，提供卫生安全评价报告（消毒效果检测报告） |  | 5 | 是
2.3 | 尺寸要求：由于场地限制，设备外形尺寸设备操作端宽度≤1250mm，并且高度≤2400mm可通过医院房门 |  | 5 | 是
2.4 | 提供可清洗腔镜机器人器械的检测证书 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 四舱，单舱容积≥500L，满足清洗、超声、消毒、干燥四个流程 |  | 1 | 是
3.1.2 | 舱门采用镀膜防爆钢化玻璃,厚度≥20mm，隔音隔热 |  | 2 | 是
3.1.3 | 回空过滤器精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级（99.99%） |  | 1 | 是
3.1.4 | 可自动打印过程曲线或参数、并记录A0值；可连接追溯系统 |  | 1 | 是
3.1.5 | 超声舱采用双频超声,低频用于普通器械清洗，高频用于保护精密器械清洗； |  | 1 | 否
3.1.6 | 关门遇障碍可自动返回，防止人员夹伤 |  | 1 | 否
3.1.7 | 设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作 |  | 1 | 否
3.1.8 | 超过设定温度，系统自动切断加热电源 |  | 1 | 否
3.1.9 | 通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能 |  | 1 | 否
3.1.10 | 阀门采用气动阀控制，口径≥DN50 |  | 1 | 否
3.1.11 | 设计使用寿命：10年/30000次循环 |  | 1 | 否
3.1.12 | 干燥系统：噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统，提高干燥效率 |  | 1 | 否
3.1.13 | 清洗架传送方式：清洗腔内各腔传送清洗架相对独立，每个舱门均能够独立开启，腔体及装卸载台均为滚轮驱动式传送。 |  | 1 | 否
3.1.14 | PLC控制，≥12英寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数 |  | 2 | 否
3.1.15 | 信息接口预留：免费开放追溯端口 |  | 1 | 否
3.1.16 | 舱门采用镀膜防爆钢化玻璃，隔音隔热。舱体一侧和外罩板上都设有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃，方便人员观察舱内运行情况及对舱体内部进行维修 |  | 1 | 否
3.1.17 | 单舱最大装载量：≥18个标准器械托盘 |  | 2 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 备用主机1台（清洗、消毒、干燥）、4层器械清洗架 4个，搬运车 4个，管腔器械清洗机架2个、麻醉/呼吸管道清洗架2个，标准器械托盘48个，自动装卸载单元4个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修