## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（四）采购需求（第3包）
设备名称：4K内窥镜检查器
采购编号：0024-W000127747 预算总价1200000.00元
预算单价：1200000.00元/台 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 ¨第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于腹腔内窥镜手术中的腹部膨起，术野照明、摄像、显示等。
二、主要技术参数
2.1 | 影像主机集成图文工作站功能，可术中记录分辨率≥1920×1080P的录像及分辨率≥3840×2160的图片。 |  | 2 | 是
2.2 | 影像主机可同时处理≥2路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 |  | 2 | 是
2.3 | 影像主机可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。 |  | 2 | 是
2.4 | 影像主机自带USB接口≥4个；输出端口至少包括DP数字端口≥2个、12G-SDI数字端口≥1个、DVI-D数字端口≥1个。 |  | 2 | 是
2.5 | 具有≥2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。 |  | 2 | 是
3.1.9 | 可搭配同品牌长度≥50cm加长型腹腔镜使用 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 12
三、一般技术参数
3.1 | 影像主机
3.1.1 | 输出分辨率≥3840×2160，逐行扫描。 |  | 1 | 否
3.1.2 | 图像色域范围达到或优于BT. 2020、BT. 709。 |  | 1 | 否
3.1.3 | 具备影像增强功能，可根据手术需要动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益。 |  | 1 | 否
3.1.4 | 可通过画中画功能实现同屏显示模式≥4种。 |  | 1 | 否
3.1.5 | 术野画面≥5级亮度可调。 |  | 1 | 否
3.1.6 | 术野画面≥3倍电子放大功能，放大倍数可调级别≥7。 |  | 1 | 否
3.1.7 | 纤维镜图像优化功能≥2种。 |  | 1 | 否
3.1.8 | 电气安全：不低于医用设备电气安全CF-1类。 |  | 1 | 否
3.2 | 4K摄像头
3.2.1 | 摄像头采集像素数≥3840×2160。 |  | 1 | 否
3.2.2 | 摄像头重量≤210g。 |  | 1 | 否
3.2.3 | 摄像头按键数量≥2个，可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。 |  | 1 | 否
3.2.4 | 电气安全：不低于医用设备电气安全CF-1类。 |  | 1 | 否
3.3 | 医用冷光源
3.3.1 | 色温6500K±100K。 |  | 1 | 否
3.3.2 | 配置LED灯泡，寿命≥30000小时。 |  | 1 | 否
3.3.3 | 输出总通光量≥1400流明。 |  | 1 | 否
3.3.4 | 电气安全：不低于医用设备电气安全CF-1类。 |  | 1 | 否
3.4 | 监视器
3.4.1 | 配置≥32英寸医用级4K监视器。 |  | 1 | 否
3.4.2 | 分辨率≥3840×2160，宽高比16：9。 |  | 1 | 否
3.4.3 | 色域达到或优于BT. 2020/ BT. 709。 |  | 1 | 否
3.5 | 纤维导光束
3.5.1 | 长度≥250cm。 |  | 1 | 否
3.5.2 | 直径≤4.8mm。 |  | 1 | 否
3.6 | 气腹机
3.6.1 | 气腹机最大流量≥50L/min。 |  | 1 | 否
3.6.2 | 气腹机配置≥10英寸液晶触摸屏，内含操作系统，可播放安装及使用视频。 |  | 1 | 否
3.6.3 | 气腹机注气方式：连续式注气。 |  | 1 | 否
3.6.4 | 可与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热。 |  | 1 | 否
3.6.5 | 至少包含成人模式、儿童模式和气腹针模式。 |  | 1 | 否
3.6.6 | 儿童模式下，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15L/min |  | 1 | 否
3.6.7 | 成人模式下，压力调节范围：1-30mmHg；流速调节范围：1-50L/min |  | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 28
技术参数总计分值 |  |  | 40
配置清单 | 影像系统主机，1台（需提供第2类医疗器械注册证） 4K摄像头，1个（需提供第2类医疗器械注册证） 医用冷光源，1台（需提供第2类医疗器械注册证） 监视器，1台 纤维导光束，3根 气腹机，1台（需提供第2类医疗器械注册证） 台车，1台
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 无
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后只接受整机保修，年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价，不收取任何其他费用。每年不少于1次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护。需提供供应商或原厂承诺。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠，配件供应15年以上