## 技术参数
上海市第六人民医院医疗设备（十三）采购需求（第1包）
设备名称：麻醉监护仪（含转运模块）
采购编号： 0025-W00015776 预算总价：2535000元
预算单价：19.5万元/台 采购数量：13台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√面向大、中、小、微的各类供应商采购
□专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□ 是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于成人、儿童和新生儿的手术中生命体征监测、趋势分析等
二、主要技术参数
2.1 | 模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个（非电池插槽），监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明，配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备，提供技术支持材料 |  | 4 | 是
2.2 | 彩色电容触摸屏≥18英寸，分辨率≥1920×1080像素，显示≥12通道，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持升级无线穿戴模块使用无线配对心电、血氧、血压附件进行监测，监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在技术支持材料中清晰列举消毒剂的种类 |  | 3 | 是
2.3 | 基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，支持升级picco监测，无风扇设计 |  | 3 | 是
2.4 | 具备FloTrac监测功能模块升级接口或提供单机，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求，提供仪表盘图片和提供注册证附件证明 |  | 3 | 是
2.5 | 中央站可以远程控制麻醉机及监护仪功能操作，可远程的功能包括：测量血压、关闭报警，通气模式切换、预设和调节，以及的新鲜气体模式、总流量、氧浓度、氧气流量、空气流量、笑气流量进行调节 |  | 3 | 是
2.6 | 支持升级主流、旁流、微流EtCO2、能量代谢监测（非计算）模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 |  | 2 | 是
2.7 | 具备微创连续血流动力学监测模块升级接口或提供单机，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，采用PiCCO监测技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况，提供注册证附件证明 |  | 2 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，可以实现插入监护仪主机的任意插槽，并提供说明书、监护仪图片证明 |  | 1 | 是
3.2 | 支持脑电图EEG，振幅整合脑电图，aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看 |  | 1 | 是
3.3 | 具备呼吸率测量功能，测量范围至少包含：1rpm～200rpm |  | 1 | 是
3.4 | 具备房颤及室上性心律失常分析功能，实时心律失常分析≥27种 |  | 1 | 是
3.5 | 具备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料 |  | 1 | 是
3.6 | 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量，或相关技术专利证明材料 |  | 1 | 是
3.7 | 具备呼末二氧化碳、麻醉气体功能，用于对患者的呼出二氧化碳进行监测 |  | 1 | 是
3.8 | 具备麻醉气体监测模块，可自动识别≥5种麻醉气体吸入和呼出的浓度，可监测N2O和CO2吸入和呼出的浓度，监测顺磁氧浓度及MAC值。（投标时提供产品说明书或彩页证明） |  | 1 | 是
3.9 | 提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行复苏评分。（投标时提供产品说明书或彩页证明） |  | 1 | 是
3.1 | 支持升级CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度 |  | 1 | 是
3.11 | 具备肌松NMT监测模块，采用三轴加速度传感器技术。具备麻醉深度BIS模块监测，通过无创脑电双频指数技术监测病人意识深度和镇静程度 |  | 1 | 是
3.12 | 具备rSO2模块升级接口，可实现脑部与区域血氧饱和度监测，适用于重量大于 2.5kg 的成人、小儿和新生儿，最多支持四通道的 rSO2 测量 |  | 1 | 是
3.13 | 无创血压测量模式≥5种，至少包含：手动、自动间隔、连续、序列、整点 |  | 1 | 是
3.14 | 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。（投标时提供产品说明书或彩页证明） |  | 1 | 是
3.15 | 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警 |  | 1 | 是
3.16 | 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |  | 1 | 是
3.17 | 支持与麻醉机、除颤监护仪、输注系统、超声、遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理和操作 |  | 1 | 是
3.18 | 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，支持RR呼吸率测量，测量范围至少包括：1～200rpm，QT和QTc实时监测参数测量范围至少包括：200～800 ms，NIBP 成人病人类型收缩压测量至少包括：25～290mmHg，配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级至少达到IPX7 |  | 1 | 是
3.19 | 工作模式至少包含：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  | 1 | 是
3.2 | 配置中央站可以将监护联通至中央监护系统，用于护士站的集中管理 |  | 1 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 监护仪远程操作控制工作站3套 标准配置13套，每套包含： 监护仪主机1台 转运模块1个 麻醉气体含顺磁氧监测模块1个 麻醉深度监测模块1个 肌松监测模块1个 心电监测附件包1套 血氧监测附件包1套 血压监测附件包1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供。提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | √需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单.
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期≥ 96 个月，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格7折优惠