## 名称
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 床旁超声（含5G远程教学功能） 采购需求
设备名称：床旁超声（含5G远程教学功能）
预算总价： 1050000元 预算单价： 1050000元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 ☑第二类 ☑️ 第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 以小儿心脏、新生儿心脏临床诊断应用和相关科研为主，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、术中介入超声等检查全面应用。
二、主要技术参数
2.1 | ≥15寸宽屏高分辨率1920x1080全触摸屏LCD显示器，配备一体化台车，台车探头接口≥4个 |  | 4 | 是
2.2 | 支持5G远程软件 |  | 4 | 是
2.3 | 具备儿科心脏Z-score评分系统 |  | 3 | 是
2.4 | 具备二维灰阶血流显像：非多普勒原理，无取样框，不受角度依赖 |  | 3 | 是
2.5 | 探头频率：新生儿心脏相控阵探头频率至少包含：4.5-12.0MHz；小儿微凸探头频率至少包含：3.5-10.0MHz；线阵探头频率至少包含：4.0-12.0MHz |  | 3 | 是
2.6 | 具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头，具有有效显示视野≥120度 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 在线斑点追踪定量分析: 自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数（PSI）、提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等 |  | 1 | 是
3.1.2 | 台车具有内置备用电池组，检查时间≥3小时 |  | 1 | 是
3.1.3 | 智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术，分多级可调 |  | 0.5 | 否
3.1.4 | 实时多角度复合成像技术，彩色模式下同样适用 |  | 0.5 | 否
3.1.5 | 梯形扩展成像技术 |  | 0.5 | 否
3.1.6 | 宽景成像技术 |  | 0.5 | 否
3.1.7 | 彩色多普勒血流成像单元 |  | 0.5 | 否
3.1.8 | 彩色M型模式，支持解剖M型 |  | 0.5 | 否
3.1.9 | 二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 |  | 0.5 | 否
3.1.10 | 频谱多普勒显示单元及分析系统 |  | 0.5 | 否
3.1.11 | 具有PW、CW、HPRF多种模式 |  | 0.5 | 否
3.1.12 | 多普勒频率显示、独立可调 |  | 0.5 | 否
3.1.13 | 组织多普勒成像单元 |  | 0.5 | 否
3.1.14 | 心脏功能测量与分析 |  | 0.5 | 否
3.1.15 | 具备在二维图像模式下的心脏腔室自动测量：智能识别心室收缩末和舒张末时间点，自动测量左室内径、室间隔及左室后壁厚度、EF值等信息，提高心脏腔室测量的准确率和重复性。 |  | 0.5 | 否
3.1.16 | 直线解剖M型和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360°任意旋转或多点任意描记 |  | 1 | 否
3.1.17 | 自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算 |  | 1 | 是
3.1.18 | 组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示 |  | 0.5 | 否
3.1.19 | 探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1.0-20.0MHz，中心频率可调 |  | 0.5 | 否
3.1.20 | 类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头 |  | 1 | 否
3.1.21 | 血流测量与分析：频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。 |  | 0.5 | 否
3.1.22 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  | 0.5 | 否
3.1.23 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  | 0.5 | 否
3.1.24 | 在屏剪贴板和多画面同屏回放功能 |  | 0.5 | 否
3.1.25 | USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |  | 0.5 | 否
3.1.26 | 内置固态硬盘≥128G |  | 0.5 | 否
3.1.27 | 内置图像管理系统 |  | 0.5 | 否
3.1.28 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |  | 0.5 | 否
3.1.29 | 输入：至少包含ECG、USB |  | 0.5 | 否
3.1.30 | 输出：至少包含HDMI、Dicom、USB |  | 0.5 | 否
3.1.31 | 具备扫描教练：提供心脏超声的标准切面以及扫查技巧和方法视频及图片指引 |  | 1 | 是
3.1.32 | 具备测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式) |  | 0.5 | 否
3.1.33 | 具有面阵技术、单晶体技术 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 彩色多普勒超声诊断仪主机 1套 高频线阵探头 1把 新生儿心脏探头 1把 小儿微凸探头 1把 大电池台车 1辆 5G远程软件 1套 打印机 1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，供应商应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间≤2小时,工程师到场时间≤8小时,排除故障时间8小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥24个月，质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，供应商须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。 3、年保修价格不超过 5 %
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。
5.5 | 伴随服务 | 1、产品升级附件要求：终身免费升级软件 2、接口：必须免费开放HL7接口，免费实现与医院PACS、LIS、HIS等系统对接